## All.A1
Allegato A.1 - QUESTIONARIO Requisisti tecnici e funzionali
REQUISITI TECNICI E FUNZIONALI
FORNITORE
| Caratteristica |  | Descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
INSUFFLATORE CO2
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
1 | Idoneo alla somministrazione di anidride carbonica (CO2) per la distensione del colon durante l’esecuzione di colonscopie virtuali con tecnica TC | ¨SI ¨NO
2 | Pressione d’insufflaggio regolabile, fino ad un massimo di circa 30 mmHg | ¨SI ¨NO
3 | Flusso d’insufflaggio regolabile | ¨SI ¨NO
4 | Altri parametri regolabili oltre a pressione e flusso d'insufflaggio
5 | Possibilità di controllo della pressione | ¨SI ¨NO
6 | Sistema di sicurezza per il controllo della pressione nell’intestino | ¨SI ¨NO
7 | Sistemi di sicurezza aggiuntivi oltre al controllo della pressione
8 | Display con possibilità di visualizzazione dei parametri e delle impostazioni | ¨SI ¨NO | (Specificare anche tipologia e dimensioni del diplay)
9 | Dotato di stativo su ruote per alloggiamento di tutti i componenti del sistema e della bombola CO2 (non compresa nella fornitura) | ¨SI ¨NO | (Specificare anche dimensioni del carrello)
10 | Possibilità di utilizzo con bombola CO2 con attacchi standard reperibile sul libero mercato | ¨SI ¨NO
11 | Facilmente sanificabile | ¨SI ¨NO
12 | Dotato di cavi di alimentazione e di tutti gli accessori necessari al funzionamento | ¨SI ¨NO
13 | Caratteristiche migliorative del sistema offerto (es. sistema sfiato)
14 | Altre caratteristiche peculiari dell'insufflatore CO2
KIT DI SOMMINISTRAZIONE CO2 MONOUSO
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO
15 | Sonde di forma ergonomica e dimensioni ridotte (diametro di inserzione nel range maggiore di 20 Fr e minore o uguale a 22 Fr) | ¨SI ¨NO | (Specificare anche diametro sonde)
16 | Semplicità e rapidità di montaggio | ¨SI ¨NO
17 | Possibilità di utilizzo di sonda rettale con palloncino di ritenzione, in caso di paziente affetto di incontinenza | ¨SI ¨NO
18 | Dotato di contenitore per recupero dei fluidi in uscita | ¨SI ¨NO
19 | Dotato di sistema di filtraggio che impedisce il ritorno di gas verso l’insufflatore per evitare la contaminazione | ¨SI ¨NO
20 | Materiali privi di lattice, DEHP e ftalati | ¨SI ¨NO
21 | Altre caratteristiche peculiari del kit di somministrazione CO2 | ¨SI ¨NO
CONSEGNA
22 | Consegna e installazione entro 30 giorni solari dalla comunicazione scritta della UO Ingegneria Clinica | _______ gg