## Minimi
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI CON TECNICA HPLC PER LA DETERMINAZIONE DI EMOGLOBINE GLICATE (HbA1c) ED ASSETTO EMOGLOBINICO (HbF, HbA2 E VARIANTI EMOGLOBINICHE) PER L’ AZIENDA AUSL DI BOLOGNA E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
Allegato A - sezione A
Requisiti Minimi (pena l'esclusione)
Sezione | Requisito | Risposta Ditta | Riferimento documento presentato e pagina
Fornitura | Fornitura di analizzatori in numero non inferiore a quello indicato nell’Allegato C (“Num. Analizzatori attualmente installati”). Dovranno essere forniti, senza costi aggiuntivi, ulteriori dispositivi (dello stesso modello offerto) nel caso in cui dovesse variare l’organizzazione interna del Laboratorio e/o dovesse aumentare il carico di lavoro e/o dovesse rivelarsi insufficiente il numero di dispositivi offerti. | □ SI □ NO
| Fornitura di dispositivi distinti e dedicati per: - Emoglobine glicate (HbA1c) - HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche. | □ SI □ NO
| Dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica, idonei all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotati dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | □ SI □ NO
| Ove applicabile Dispositivi conformi al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai Dispositivi Medico- diagnostici in Vitro (o alla Direttiva CE 98/79 se applicabile). I dispositivi devono anche essere rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1). | □ SI □ NO
| La fornitura deve includere tutti i reagenti, i kit, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, gli accessori, l’hardware, il software, i toner, le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, nulla escluso. | □ SI □ NO
| La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari. | □ SI □ NO
| Fornitura a titolo gratuito di tutto il materiale (i reagenti, i kit, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo, ecc.) necessario per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service (N.B.: tale fornitura gratuita deve essere garantita anche nel caso in cui i dispositivi siano utilizzati per la routine). | □ SI □ NO
| Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da un’improvvisa interruzione della corrente elettrica. | □ SI □ NO
| Addestramento degli operatori secondo modalità condivise con i referenti dei Laboratori fino ad assicurare la completa autonomia operativa. | □ SI □ NO
| Successive iniziative formative per approfondimenti e/o per addestramento di nuovo personale. | □ SI □ NO
| Tutta la strumentazione deve essere, senza costi aggiuntivi, collegata bidirezionalmente con il LIS HALIA della ditta Dedalus o con altro LIS eventualmente istallato durante la durata del contratto. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari (compreso convertitori seriali-rete). | □ SI □ NO
| Integrazione con l’applicativo per la gestione del magazzino dei Laboratori dell’AVEC. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari. | □ SI □ NO
| Collegamento da remoto (secondo le specifiche aziendali) | □ SI □ NO
| Partecipazione gratuita per tutti i Laboratori delle Aziende Appaltanti, per tutta la durata del contratto, ai seguenti programmi di valutazione esterna: - Programma annuale EQA/PTUK NEQAS H per ricerca e caratterizzazione delle emoglobine patologiche; - programma annuale EQA/PT UK NEQAS H per ricerca e caratterizzazione delle emoglobinopatie su sangue neonatale allo stato fluido; - Programma annuale NEQGH UK NEQAS per l’emoglobina glicata Tali programmi possono variare nel corso della fornitura a discrezione delle Aziende Appaltanti per numero e tipologia. | □ SI □ NO
| Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne. | □ SI □ NO
Assitenza Tecnica | Manutenzione preventiva dei dispositivi: secondo le indicazioni e la frequenza prevista dal fabbricante e comprensive di tutte le parti, ricambi o materiale necessario. Il calendario delle manutenzioni preventive deve essere inviato ai Laboratori ed al DEC | □ SI □ NO
| Manutenzione correttiva dei dispositivi: illimitati interventi di manutenzione correttiva, ricambi inclusi. | □ SI □ NO
Dispositivi | ATTENZIONE: se non diversamente indicato, tutti i requisiti sotto elencati si riferiscono sia ai dispositivi per HbA1c sia a quelli per HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche.
| Sistema diagnostico per la determinazione, in cromatografia liquida ad alte prestazioni di HbA1c, HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche. | □ SI □ NO
| Aspirazione da provetta primaria tappata ed a campioni diluiti. | □ SI □ NO
| Caricamento random in continuo dei campioni. | □ SI □ NO
| Riconoscimento positivo del campione con lettura del codice a barre in uso presso AUSLBO ed AOSPFE. | □ SI □ NO
| Software di gestione dei controlli di qualità. | □ SI □ NO
| Calibrazione con quantificazione di HbA1c, di HbF ed HbA2 mediante l’impiego di almeno due livelli di standard quantitativi (Calibratori). | □ SI □ NO
| Controlli di qualità di HbA1c, HbF ed HbA2 almeno su due livelli. | □ SI □ NO
| Per reagenti e controlli di qualità: fornitura dello stesso lotto per almeno 8 mesi e comunicazione preventiva (con almeno un mese di anticipo) del cambio del lotto. | □ SI □ NO
| Conformità agli standard della certificazione NGSP ed IFCC. | □ SI □ NO
| Assenza di interferenza da HbA1c labile (base di Schiff) dalla frazione stabile dell’emoglobina glicosilata. | □ SI □ NO
| Sistema che garantisca l’aspirazione di un campione rappresentativo della parte corpuscolata del sangue. | □ SI □ NO
| Per le emoglobine glicate: produttività di almeno 40 campioni/ora (dopo il risultato del primo campione). | □ SI □ NO
| Per HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche: produttività di almeno 6 campioni/ora (dopo il risultato del primo campione). | □ SI □ NO
| I risultati di HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche devono essere espressi almeno in percentuale. | □ SI □ NO
| Il sistema deve essere in grado di ridurre al massimo il carryover. | □ SI □ NO
| Scarichi reflui: doppia modalità di scarico (tanica e cisterna) | □ SI □ NO

## Preferenziali
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI CON TECNICA HPLC PER LA DETERMINAZIONE DI EMOGLOBINE GLICATE (HbA1c) ED ASSETTO EMOGLOBINICO (HbF, HbA2 E VARIANTI EMOGLOBINICHE) PER L’ AZIENDA AUSL DI BOLOGNA E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
Allegato A - sezione B
Requisiti
ID | Item | Tipologia : (D)iscrezionale / (T)abellare / (P)roporzionale | punti MAX | Criterio di assegnazione del punteggio | Risposta Ditta | Riferimento nella documentazione
1 | Possibilità di utilizzo di ampia gamma di provette | D | 1 | Indicare le provette compatibili con gli analizzatori offerti [ml, diametro x altezza]
2 | Possibilità di sistema per prelievo capillare | D | 1 | Relazionare
3 | Per HbA1c: allineamento automatico del codice a barre della provetta nel rack, in modo che venga letto indipendentemente dal posizionamento iniziale della stessa | T | Sì = 1 No = 0
4 | Cadenza analitica per strumento per HbA1c in modalità standard “no FAST”(dopo il risultato del primo campione) | P | 5 | Indicare il numero di test/ora 5x(Offerta(x)-Offerta min)/(Offerta max-Offerta min)
5 | Per HbA1c: tempi di attesa per ottenere il primo risultato in modalità standard “no FAST”, a partire da dispositivo in stand-by | D | 1 | Indicare i minuti e relazionare
6 | Modalità di calibrazione per HbA1c | D | 7 | Indicare il numero di livelli, la tipologia e la preparazione dei calibratori
7 | Stabilità della calibrazione (HbA1c e assetto emoglobinico) | D | 5 | Indicare la durata della validità della curva
8 | Materiale di controllo offerti | D | 6 | Indicare numero di livelli, tipologia , se liquidi pronti all’uso oppure liofili e relative caratteristiche (varianti determinate).
9 | Per HbA1c: numero di campioni eseguibili senza interventi da parte dell’operatore per sostituzione reattivi/colonne/prefiltri, ecc | P | 5 | Indicare il numero di campioni 5x(Offerta(x)-Offerta min)/(Offerta max-Offerta min)
10 | Modalità di riconoscimento di reagenti/colonne/ prefiltri da parte del dispositivo | D | 5 | Relazionare
11 | Per HbA1c: possibilità di cambio reagenti senza interruzione dell’analisi in corso sull’analizzatore | D | 1 | Relazionare
12 | PerHbA1c: impostazione di regole personalizzabili relativamente a campioni patologici e rerun automatico | D | 3 | Relazionare e specificare se le regole sono impostabili diretamente da analizzatore (soluzione preferibile) ed esplicitare quali e quante
13 | Interruzione automatica della seduta analitica in caso di controlli fuori range | D | 2 | Relazionare
14 | Separazione e quantificazione di HbA1c, HbF e HbA2 e varianti emoglobiniche con metodo HPLC mediante eluizione a gradiente lineare continuo | D | 5 | Relazionare
15 | Per HbF, HbA2 e varianti emoglobiniche: separazione ed identificazione delle comuni e delle rare varianti emoglobiniche | D | 2 | Relazionare indicando le varianti emoglobiniche e relative percentuali/range/tempi di ritenzione
16 | Interferenza sul dosaggio HbA1c da parte di HbF e delle varianti emoglobiniche più comuni (in eterozigosi e omozigosi) | D | 2 | Relazionare indicando percentuali/range/tempi
17 | Stampa diretta dei risultati da strumento in formato A4, riportante Valori numerici e relativo cromatogramma | D | 1 | Relazionare ed allegare una stampa a titolo di esempio
18 | Per HbA1c: presenza di postazioni STAT | D | 5 | Relazionare su numero di posizione e tempi di risposta dal caricamento
19 | Capacità di memoria dei referti su strumento e sistema di backup. | D | 1 | Relazionare
20 | Tracciabilità sul dispositivo di: risultato e anagrafica paziente e identificativo paziente e operatore e lotto reagenti e calibratori e controlli utilizzati per l’analisi | T | Sì = 1 No = 0
21 | Tracciabilità su LIS di rack e posizione e strumento sul quale è stato eseguito il test | T | Sì = 1 No = 0
22 | Library informatica a disposizione | D | 5 | Relazionare relativamente a numero varianti emoglobiniche, informazioni cliniche, modalità di ricerca, …
23 | Assistenza da parte di personale esperto qualificato per la valutazione di casi particolari | D | 2 | Relazionare
24 | Ridotto ingombro complessivo del sistema offerto | D | 2 | indicare l'ingombro complessivo del sistema offerto (strumenti/PC/stampanti)
25 | Tempi di intervento inferiori alle richieste | P | 2 | (Alla ditta che offre tempi di intervento inferiori a quanto richiesto 2 punti, alle altre proporzionalmente) 2 x (8 - Tintervento)/(8 - Tinterventomin)
26 | Tempi di ripristino inferiori alle richieste | P | 3 | (Alla ditta che offre tempi di intervento inferiori a quanto richiesto 3 punti, alle altre proporzionalmente) 3 x (24 - Tripristino)/(24 - Trispristinomin)
75