## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
Cicloergometro per soli arti superiori;
· Struttura robusta e regolabile in altezza;
· Dotato di maniglia e ruote integrate per facilitarne lo spostamento;
· Idonea all’utilizzo anche con pazienti obesi. Peso garantito del paziente almeno 135 kg. Statura del paziente garantita compresa almeno tra 140 cm e 200 cm;
· Display da circa 7” per visualizzazione e impostazione dei parametri;
· Impostazione dei seguenti parametri: incremento numero di giri in modalità passiva, incremento della resistenza in modalità attiva, inversione di marcia;
· Velocità massima fino a 60 giri al minuto;
· Disponibilità di protocolli liberi e impostabili e di protocolli preconfigurati;
· Completo dei seguenti accessori:
o manicotti contenimento mani
o regolazione del raggio
o pulsante stop di emergenza
Cicloergometro per arti superiori e inferiori (in simultanea);
· Struttura robusta e regolabile in altezza;
· Dotato di maniglia e ruote integrate per facilitarne lo spostamento;
· Idonea all’utilizzo anche con pazienti obesi. Peso garantito del paziente almeno 135 kg.
· Display da circa 7” per visualizzazione e impostazione dei parametri;
· Impostazione dei seguenti parametri: incremento numero di giri in modalità passiva, incremento della resistenza in modalità attiva, inversione di marcia;
· Velocità massima fino a 60 giri al minuto;
· Disponibilità di protocolli liberi e impostabili e di protocolli preconfigurati;
· Completo dei seguenti accessori:
o manicotti contenimento mani
o ferma piedi
o regolazione del raggio
o pulsante stop di emergenza
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.