## A-Indispensabili
ALLEGATO A
A - REQUISITI INDISPENSABILI
Sez.A0 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA |  |  | NOTE *
A0-1 | Cadenza analitica adeguata ai carichi di lavoro dei singoli laboratori dell'AVEC e dell'Azienda USL della Romagna, in grado di rispettare i TAT richiesti per i diversi livelli di urgenza. Descrivere in maniera dettagliata come vengono garantiti tali TAT. Il TAT del sistema (inteso come intervallo di tempo che intercorre tra l'identificazione del campione sul sistema analitico e la disponibilità del risultato sul Middleware) deve essere, per l'esame emocromo, inferiore a 15 minuti per le richieste di emergenza/urgenza ed inferiore a 60 minuti per le richieste di routine e linea veloce, esclusi rerun e reflex test. Nel caso di rerun o reflex test i TAT sono di 45 minuti per urgenze ed emergenze e di 90 minuti nel caso di routine. | □ SI | □ NO
A0-2 | Fornitura, per ciascun Laboratorio, di almeno tutti i dispositivi indicati in Allegato C, Sezione C. | □ SI | □ NO
A0-3 | Le dimensioni della strumentazione proposta nei diversi Laboratori devono essere compatibili con gli spazi disponibili, evidenziati per i laboratori HUB, S.Orsola-Malpighi e LRR-Spoke. | □ SI | □ NO
A0-4 | Gli analizzatori forniti in tutti i laboratori devono utilizzare la stessa tecnologia e gli stessi reagenti per le stesse analisi, compresi i test di approfondimento presenti nella tecnologia offerta. | □ SI | □ NO
A0-5 | L’attività analitica per le richieste con carattere di urgenza/emergenza e quelle in linea veloce deve essere garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. | □ SI | □ NO
A0-6 | La Ditta deve garantire il collegamento bidirezionale della strumentazione offerta tramite il middleware con il LIS dei Laboratori. L’offerta deve includere anche l’hardware ed il software necessari. La ditta deve garantire anche il trasferimento delle immagini dei citogrammi e delle immagini digitali dello striscio di sangue periferico, che devono essere visualizzate sul middleware offerto dedicato ed archiviate sul LIS. | □ SI | □ NO
A0-7 | Tutta la strumentazione offerta deve essere di ultima generazione e nuova di fabbrica, idonea all’uso previsto nel presente Capitolato Speciale, conforme al D.Lgs 332/00 e smi in recepimento delle direttive Europee sui Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 98/79 e smi. Tale conformità deve essere coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dal Regolamento Unico Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 2017/746. | □ SI | □ NO
A0-8 | Tutti i reagenti devono essere conformi al D.Lgs 332/00 e smi in recepimento delle direttive Europee sui Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 98/79 e smi. Tale conformità deve essere coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dal Regolamento Unico Dispositivi Medici Diagnostico in Vitro 2017/746. | □ SI | □ NO
A0-9 | La Ditta aggiudicataria deve essere in grado di proporre un materiale per i Controlli di Qualità interni (CQI) di terza parte per tutti i parametri refertati. La scelta dei materiali per il CQI sarà a discrezione delle Aziende Sanitarie, su due o tre livelli, da eseguire con frequenza plurigiornaliera, in coerenza con le Linee Guida esistenti, per tutti i parametri refertati di Ematologia e VES. | □ SI | □ NO
A0-10 | Partecipazione gratuita per tutti i Laboratori al programma di valutazione esterna di qualità (VEQ) scelto dalle Stazioni Appaltanti per tutta la durata del contratto. | □ SI | □ NO
Sez.A1 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE COMPLETA |  |  | NOTE *
A1-1 | Sistema completamente automatizzato delle seguenti fasi di lavoro: check-in/sample seen, distribuzione dei campioni agli analizzatori collegati con gestione delle diverse priorità sulla base dei livelli d'urgenza e del carico di lavoro di ogni singolo analizzatore; striscio e colorazione dei vetrini; sorter automatico configurabile, acquisizione immagini; sistema di archiviazione dei campioni con mappatura (rintracciabilità del campione) per i 3 HUB, per gli SPOKE AOSP e Imola e per i LRR-Spoke di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. | □ SI | □ NO
A1-2 | ll sistema deve essere espandibile, ovvero, poter arrivare a gestire (con adeguati incrementi hardware e software) eventuali futuri incrementi di attività mantenendo le stesse performance minime richieste. | □ SI | □ NO
A1-3 | In caso di non funzionamento di pre-post analitica e/o sistema di automazione, lo strumento deve essere in grado di effetture il check-in, acquisire la programmazione, analizzare e inviare i risultati da/verso il middleware e dare una tracciabilità dei campioni in uscita. | □ SI | □ NO
A1-4 | Il sistema deve garantire continuità analitica in caso di guasto del sistema di trasporto dei campioni e di qualsiasi altro elemento meccanico, elettrico, informatico o accessorio del sistema proposto. | □ SI | □ NO
A1-5 | In caso di fermo macchina di un contaglobuli, il sistema deve permettere l'utilizzo dei restanti analizzatori, garantendo la continuità analitica ed il rispetto dei TAT richiesti. | □ SI | □ NO
A1-6 | Tracciabilità dei campioni e dei relativi dati in tutte le fasi del processo di lavorazione (dal check-in al check-out). I dati devono essere visibili sul middleware sia in tempo reale, sia recuperabili dallo storico e devono comprendere almeno identificativo campione, lotto reagente utilizzato, controllo di qualità della seduta, calibratori in uso, azioni effettuate dall'operatore. | □ SI | □ NO
A1-7 | Gestione delle non conformità del campione, tra cui segnalazione dei campioni anomali o con etichetta illeggibile, campioni insufficienti, campioni coagulati. | □ SI | □ NO
A1-8 | A richiesta dell'AVEC la Ditta dovrà collegare i contaglobuli delle sedi Spoke indicate (vedi allegato C, voci con *) ad altra linea di automazione presente nel proprio laboratorio (della ditta Beckman) e se ad oggi, questa integrazione non è possibile, ma è potenzialmente fattibile, è richiesto che tale implementazione sia senza costi aggiuntivi. | □ SI | □ NO
Sez.A2 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI REAGENTI |  |  | NOTE *
A2-1 | Coloranti e reagenti pronti all'uso, ovvero senza necessità di ricostituzione e/o di diluizione manuale. | □ SI | □ NO
A2-2 | Reagenti non tossici o carcinogeni, privi di cianuro per la determinazione della Hb. | □ SI | □ NO
A2-3 | I reagenti ed i consumabili devono essere riconosciuti mediante lettura di codice a barre dagli analizzatori, dal middleware offerto e dal software gestionale del magazzino in uso nel laboratorio. | □ SI | □ NO
A2-4 | I reagenti devono avere taniche di diverso dimensionamento, al fine di favorire l'ergonomia del sistema ed un minore carico manuale per gli operatori. Per i diluenti devono essere fornite taniche da 5lt, 10lt o 20 lt a scelta di ogni Laboratorio. | □ SI | □ NO
A2-5 | Per l'Azienda USL della Romagna: fornitura di reagenti e di tutti i materiali indispensabili per eseguire la colorazione manuale (May-Grunwald Giemsa e Perls) dei vetrini di aspirato midollare. La quantità di reagenti fornita deve essere tale da garantire il numero di esami indicati nell'Allegato C. | □ SI | □ NO
Sez.A3 | REQUISITI INDISPENSABILI DEI CONTAGLOBULI |  |  | NOTE *
A3-1 | Analisi di liquidi biologici diversi dal sangue senza alcun pretrattamento campione e senza reagenti aggiuntivi, fatta eccezione per il liquido sinoviale (per il quale si accetta la possibilità di avere pretrattamenti aggiuntivi e l'utilizzo di reagenti aggiuntivi). | □ SI | □ NO
A3-2 | Sistema ematologico ad accesso random con riconoscimento di campioni e controlli mediante barcode, compresi materiali di controllo scelti dalla stazione appaltante. | □ SI | □ NO
A3-3 | Strumento in grado di analizzare i campioni sia in modalità automatica, che manuale da provetta chiusa o aperta. | □ SI | □ NO
A3-4 | Utilizzo di provette primarie con possibilità di eseguire l'analisi su microprelievi (provette pediatriche) o campioni con volumi ridotti di sangue e di liquidi biologici. | □ SI | □ NO
A3-5 | Sistema in grado di produrre i seguenti parametri in completa automazione su sangue intero: -WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV; - Formula leucocitaria a 5 popolazioni in % ed in # ; - NRBC in % ed in #; - Reticolociti in % ed in #, indici maturativi, emoglobina reticolocitaria e tutti i test di approfondimento dei flag analitici. | □ SI | □ NO
A3-6 | Sistema in grado di produrre i seguenti parametri in completa automazione per liquidi biologici: - Totale leucociti (con differenzazione % tra polimorfonucleati e mononucleati) - Totale globuli rossi su liquido cefalorachidiano e altri liquidi biologici. | □ SI | □ NO
A3-7 | Per l'analisi dei liquor, la sensibilità minima richiesta è di WBC 5/microL. Nel caso di metodi non certificati, la Ditta deve fornire gratuitamente tutto il supporto scientifico, tecnologico e materiale per la certificazione in Laboratorio. | □ SI | □ NO
A3-8 | Metodo certificato per la determinazione del numero di eritroblasti con correzione automatica del numero di WBC e della formula leucocitaria per tutti i profili di analisi (con o senza formula). | □ SI | □ NO
A3-9 | Il sistema deve produrre per ogni campione citogrammi, istogrammi volumetrici e flag morfologici e strumentali di sospetto e di anomalie quali-quantitative, compreso l'eventuale presenza di aggregati piastrinici, agglutinine, etc. | □ SI | □ NO
A3-10 | Conteggio automatico dei reticolociti in modalità random. | □ SI | □ NO
A3-11 | Taratura/calibrazione dei parametri misurati almeno una volta all'anno, e comunque se rischiesto dalle Aziende Appaltanti. | □ SI | □ NO
Sez.A4 | REQUISITI INDISPENSABILI DEGLI STRISCIATORI / COLORATORI DI VETRINI |  |  | NOTE *
A4-1 | Deve essere offerto almeno uno strisciatore/coloratore automatico (integrato o stand alone) in ogni sede, come da prospetto C allegato, dotato dei requisiti indispensabili sotto riportati. | □ SI | □ NO
A4-2 | Il sistema dovrà gestire in completa automazione: - tutte le fasi operative: agitazione del campione, aspirazione, striscio, identificazione del vetrino (almeno id, nome e cognome del paziente); - tutte la fasi di colorazione dello stesso secondo le tipologie Wright, May-Grunwald - Giemsa, etc, nel rispetto degli standard di sicurezza per evitare esposizioni di sostanze volatili agli operatori. | □ SI | □ NO
A4-3 | Colorazione dei vetrini strisciati manualmente. | □ SI | □ NO
A4-4 | Regolazione automatica dei parametri di striscio e colorazione, al fine di ottenere la standardizzazione dello spessore indipendentemente dal valore dell'ematocrito. | □ SI | □ NO
A4-5 | Esecuzione dello striscio e colorazione del campione anche indipendentemente dall'esecuzione dell'emocromo. | □ SI | □ NO
Sez.A5 | REQUISITI INDISPENSABILI PER LA VALIDAZIONE DEL SETTORE EMATOLOGIA TRAMITE MIDDLEWARE |  |  | NOTE *
A5-1 | Per ogni Azienda Appaltante: fornitura di software gestionale e supporto hardware necessario: Server collegato bidirezionalmente con il sistema informativo di laboratorio, dedicato alla gestione centralizzata ed alla validazione a distanza, con trasferimento via rete di dati numerici, grafici, dati dei CQI, citogrammi e immagini digitali dello striscio di sangue periferico, di tutte le postazioni ematologiche dei laboratori, Dovranno altresì essere ricompresi in offerta almeno i PC (postazioni di validazione) indicati nell'Allegato C, sezione C. Per ogni Azienda Appaltante: si specifica che la validazione a distanza deve poter essere effettuata anche quando non fisicamente presenti nei Presidi Ospedalieri (ad esempio tramite PC portatili, opportunamente abilitati dai servizi informatici competenti per ogni Azienda Appaltante, da casa in reperibilità). | □ SI | □ NO
A5-2 | Accesso al sistema gestionale middleware attravesro vari livelli di autorizzazione, profilo utenti con livelli diversi di autorizzazione. | □ SI | □ NO
A5-3 | Check-in e sample seen nei punti di ingresso di ogni sistema analitico. | □ SI | □ NO
A5-4 | Il middleware deve consentire la parametrizzazione di regole personalizzabili per il rilascio o blocco dei risultati. Le regole devono poter valutare informazioni relative allo stato del paziente (ad esempio età), delta check, risultati, provenienza (reparto richiedente), dati precedenti e flag strumentali. Deve consentire inoltre la visualizzazione dei delta check su dati numerici, dei rerun strumentali, delle informazioni presenti nella richiesta, l'inserimento di commenti o risultati qualitativi. | □ SI | □ NO
A5-5 | Gestione automatica dei re-run, dei reflex test e della preparazione dei vetrini sulla base di regole parametrizzabili e/o personalizzabili da parte dell'utilizzatore. La stessa gestione automatica deve essere garantita in caso di richiesta da parte degli operatori. | □ SI | □ NO
A5-6 | Per ognuna delle Aziende Appaltanti il middleware deve permettere la visualizzazione, valutazione e validazione a distanza di tutti i dati, i citogrammi e le immagini dello striscio di sangue periferico dei campioni eseguiti su tutti gli strumenti di pertinenza. Si specifica nuovamente che, per ogni Azienda Appaltante, la validazione a distanza deve poter essere effettuata anche quando non fisicamente presenti nei Presidi Ospedalieri. | □ SI | □ NO
A5-7 | Deve permettere l'accesso in una unica maschera (anche mediante link a software specifici) a tutte le informazioni numeriche, grafiche, immagini dello striscio di sangue periferico del campione in corso e dei precedenti, e commenti relativi allo storico di ogni paziente e consentirne la confrontabilità. Deve essere presente una funzione che permetta di aggiungere diagnosi note ad uno specifico paziente: tali informazioni devono essere mantenute nello storico e riproposte in automatico per i successivi test eseguiti. Tutte le informazioni devono essere visualizzabili in qualunque punto della rete per ognuna delle Aziende Appaltanti | □ SI | □ NO
A5-8 | Deve permettere l'inserimento da parte dell'operatore di commenti pre-definiti o liberi e consentire la modifica della formula leucocitaria dopo revisione microscopica. | □ SI | □ NO
A5-9 | Il sistema deve consentire la creazione di liste di lavoro di campioni "pending" per rerun, striscio e colorazione del vetrino ed eventuale stampa. | □ SI | □ NO
A5-10 | Deve permettere l'acquisizione integrata nel middleware offerto delle immagini digitalizzate degli strisci come parte integrante della scheda paziente e la creazione di atlanti ematologici. | □ SI | □ NO
A5-11 | Creazione di archivi digitali di capacità adeguata, tali da permettere la consultazione online di dati immagini storicizzate, per tutto il periodo del contratto. Tale archivio deve essere esportato su supporto non proprietario al termine della fornitura. | □ SI | □ NO
A5-12 | Sistema web based, accesso con credenziali per singolo utente (utenti illimitati). | □ SI | □ NO
A5-13 | Il middleware offerto deve essere autonomo nella gestione del processo in caso di avaria del LIS sino alla completa refertazione e produzione di un "referto locale". I dati di refertazione dovranno essere trasferiti al LIS allo ristabilire del collegamento.
A5-14 | Il middleware deve essere fornito di un cruscotto real time per la tracciabilità completa del processo (TAT totale, TAT per livello d'urgenza, TAT per reparto, stato avanzamento lavoro per analisi, reparto, livello d'urgenza stato analizzatori, reagenti, pending per reparto, ecc). | □ SI | □ NO
A5-15 | Il middleware deve: - consentire la visualizzazione dalla maschera di validazione clinica (anche mediante link con software dedicati) delle carte dei controlli di qualità; - essere in grado di gestire e personalizzare le regole di accettazione dei materiali di controllo (esempio: inserimento regole di Westgard, inserimento medie fisse, ecc.); - consentire la gestione degli allarmi in tempo reale ed il recupero dello storico per eventuali rielaborazioni; - consentire la visualizzazione e condivisione delle carte di controllo di tutti gli analizzatori ematologici per ciascuna Azienda Appaltante I dati devono essere trasmessi al LIS e comunque in formato aperto ad altri applicativi di supporto alla validazione. | □ SI | □ NO
Sez.A6 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA MICROSCOPIA DIGITALE/MANUALE
A6-1 | Fornitura nelle quantità indicate in Allegato C, sezione C, di microscopi automatizzati, collegati alla linea di automazione (laddove prevista), con centralizzazione dell'archiviazione delle immagini dei vetrini in un unico server (uno per LUM, uno per LUP, uno per Azienda USL della Romagna). | □ SI | □ NO
A6-2 | Acquisizione delle immagini dei vetrini strisciati manualmente. | □ SI | □ NO
A6-3 | Visualizzazione delle informazioni del paziente (oltre all'anagrafica, ad esempio: reparto, parametri ematologici, ecc.) durante l'analisi del vetrino sul middleware offerto. | □ SI | □ NO
A6-4 | Per alcuni Laboratori (v. Allegato C, sezione C) deve essere fornito un microscopio da banco con dotazione di accessori adeguati all'analisi morfologica in campo ematologico con illuminazione a LED, provvisto di doppio visore e di sistema fotografico digitale (CDC camera almeno 10 megaixel), per l'acquisizione e la trasmissione delle immagini dei vetrini, provvisto almeno dei seguenti obiettivi: 20x, 40x, 60x, 100x. | □ SI | □ NO
A6-5 | Software integrato con il middleware (anche mediante link su software dedicati) per l'analisi delle immagini dei vetrini con funzione di preclassificazione delle varie popolazioni cellulari dello striscio di sangue periferico, con accesso per singolo utente (il numero di credenziali definibili è illimitato). | □ SI | □ NO
A6-6 | Il software deve consentire l'accesso remoto alle immagini dei vetrini prodotti da tutti i microscopi automatizzati presenti nei Laboratori per ciascuna Azienda Appaltante in un numero tale da consentire l'accesso contemporaneo di almeno 20 utenti per LUM, 10 utenti per LUP e 20 utenti per Azienda USL della Romagna da qualsiasi postazione all'interno di ogni Azienda. Si specifica nuovamente che, per ogni Azienda Appaltante, l'accesso da remoto deve poter essere effettuata anche quando non fisicamente presenti nei Presidi Ospedalieri. | □ SI | □ NO
A6-7 | I microscopi automatizzati stand alone devono essere integrati con il mw e inviare le informazioni e immagini al LIS. | □ SI | □ NO
Sez. A7 | REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE VES
A7-1 | La determinazione deve essere eseguita partendo dalla stessa provetta utilizzata per l’emocromo. | □ SI | □ NO
A7-2 | Cadenza analitica tale da garantire un TAT (inteso come intervallo di tempo che intercorre tra il caricamento del campione e la disponibilità del risultato sul Middleware) non superiore a 100 minuti. | □ SI | □ NO
A7-3 | Metodica correlata con il metodo di riferimento Westergren in EDTA. | □ SI | □ NO
A7-4 | Esecuzione su provetta chiusa, senza apertura della stessa. | □ SI | □ NO
A7-5 | Rilevazione e segnalazione non conformità del campione. | □ SI | □ NO
NOTE * | Nel campo note deve essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata