## Foglio1
| PT MAX | Descrizione requisito | Tipologia requisito (si/no, D-Discrezionale, Q-Quantitativo) | Informazione da fornire | Risposta Ditta (riassuntiva) | Riferimento al documento dove si trova la risposta
PROGETTO | 10 | Aderenza della proposta progettuale agli obiettivi della fornitura | D | Viene premiata la maggior aderenza agli obiettivi della fornitura (vedi capitolato prestazionale), in particolare sarà premiato il progetto che: 1) è più performante in termini di TAT (indicare il TAT massimo del sistema proposto migliorativo rispetto a quanto definito al punto A0-1 dell'Allegato A, limitatamente ai tre HUB e Sant'Orsola-Malpighi); 2) mantiene meglio l'uniformità dell’attività analitica; 3) garantisce meglio la continuità delle prestazioni e la gestione delle contingenze; 4) garantisce la completa tracciabilità dei campioni e dei lotti dei reagenti/calibratori/controlli utilizzati per analizzare ogni singolo campione; 5) presenta minor rumorosità, anche eventualmente tramite mezzi di protezione collettiva (insonorizzazione delle macchine e dell’ambiente), in funzione dei lay-out proposti; 6) presenta il miglior contenimento e la migliore ottimizzazione della generazione di calore, anche eventualmente attraverso soluzioni finalizzate a ridurre il calore generato dai sistemi offerti.
GENERALE | 6 | Offerta dei sitemi di automazione completi anche per sedi spoke (allegato C, sedi indicate con (*)) . | D | Verrà attribuito il maggior punteggio al maggior numero di sistemi automatizzatiofferti e al più elevato livello di automazione per le sedi spoke (ad eccezione del S. Orsola-Malpighi, Imola, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini).
GENERALE | 10 | Sistemi con elevato grado di automazione che garantiscano la maggior integrazione strumentale (contaglobuli, preparatore di vetrini, analizzatori digitali di immagini e VES) | D | Si darà maggior punteggio alle soluzioni che prevedano il maggiore grado di integrazione di tutte le componenti offerte. Fornire una descrizione accurata delle operazioni automatizzate e manuali.
GENERALE | 2 | Minima attività di manutenzione richiesta dalla strumentazione utilizzata da parte dell'operatore | D | Verrà premiata l'offerta che prevede strumentazione con la minore manutenzione autonoma (a carico degli operatori). La Ditta Partecipante deve fornire una descrizione dell'attività di manutenzione richiesta sulla strumentazione da parte dell’operatore.
GENERALE | 2 | Offerta di controlli di qualità di terza parte per i liquidi biologici | SI/NO | SI = 2 punti in caso di offerta (inclusi nel prezzo a referto) di controlli di qualità di terza parte per i liquidi biologici NO = 0 punti
GENERALE | 4 | Minor ingombro fisico e migliore ergonomicità della strumentazione fornita in funzione dei carichi di lavoro presenti e del numero di analizzatori offerti. | D | Indicare ingombro complessivo previsto per la progettazione proposta. Saranno valutati positivamente progetti che prevedono la migliore ergonomicità, il minor ingombro e il minor numero di strumenti a parità di produttività e la migliore flessibilità della automazione in funzione degli spazi disponibili. Dovrà essere dichiarata anche l’eventuale area libera necessaria per il funzionamento della strumentazione e l'accesso per le manutenzioni, come da indicazioni contenute nei manuali d’uso.
MIDDLEWARE | 6 | Visualizzazione nella maschera di validazione del middleware della scheda paziente, con risultati, grafici, immagini digitali e precedenti per lo stesso paziente. | D | Si darà maggior punteggio al middleware che permetterà: - il minor numero di passaggi per la validazione completa del paziente (comprensivo della valutazione morfologica); - la valutazione dei CQI. Illustrare, anche eventualmente con la presentazione di un video, quanto richiesto.
MIDDLEWARE | 2 | Autenticazione centralizzata mediante integrazione con LDAP/SAML aziendale. | SI/NO | Specificare quanto richiesto.
MIDDLEWARE | 4 | Modalità di inserimento automatico dei valori statistici dei controlli sul middleware, con possibilità di trasmissione dei dati al LIS e ad altri sistemi presenti nei Laboratori per la gestione dei CQI. | D | Fornire una breve descrizione, specificando per ciascuna categoria le modalità di importazione/esportazione dei dati e la tipologia di dati importati.
MIDDLEWARE | 6 | Configurabilità di regole personalizzate considerando: - anagrafica; - reparto richiedente; - dati numerici e qualitativi (attuali e precedenti); - flag strumentali; - delta check. | D | Verrà attribuito maggior punteggio alla maggiore semplicità di configurazione da parte dell'utilizzatore. Fornire una descrizione delle modalità di configurazione, anche eventualmente con video delle funzionalità.
STRUMENTALE | 2 | Differenziazione degli elementi leucocitari dai non leucocitari nei liquidi biologici. | SI/NO | Indicare quanto richiesto.
STRUMENTALE | 2 | Differenziazione dei leucociti in polimorfonucleati e mononucleati, con metodo certificato nei liquidi biologici. | SI/NO | Indicare quanto richiesto. Allegare certificazione.
STRUMENTALE | 5 | Approfondimenti per formula leucocitaria su sangue periferico in caso di elementi cellulari atipici/patologici (blasti, linfociti patologici, cellule immature, campioni leucopenici, ecc.) | Q | - 5 punti: maggior numero di approfondimenti - 3 punti: numero approfondimenti intermedio - 1 punto: un solo metodo Fornire l'elenco delle informazioni che lo strumento rende disponibili al valutatore.
STRUMENTALE | 2 | Disponibilità del parametro IPF certificato. | SI/NO | Indicare quanto richiesto. Allegare certificazione.
STRUMENTALE | 4 | Tecnologia utilizzata per conteggio piastrine. | Q | - 4 punti: metodo impedenziometrico, ottico e fluorescenza - 2 punti: metodo impedenziometrico, ottico - 1 punto: un solo metodo Indicare le tecnologie offerte.
STRUMENTALE | 9 | Modalità di lettura del vetrino ematologico. | D | Verranno valutate positivamente: - le maggiori velocità di scansione/visualizzazione delle immagini (le Ditte Partecipanti dovranno indicare la velocità di scansione dei vetrini per 100 cellule e per 200 cellule); - il maggior numero di cellule che il sistema può potenzialmente preclassificare; - la possibilità di cambio automatico delle sezioni di lettura nella valutazione del vetrino sulla base del numero di cellule e allarmi strumentali (parametrabile) e la possibilità di avere scansioni aggiuntive per determinate zone del vetrino (ad esempio bordi, code, ecc.).
STRUMENTALE | 2 | Sensibilità certificata per l’analisi del liquor per WBC inferiore a 5 cellule/microL. | D | La ditta dovrà dichiarare le performace analitiche in modalità "liquidi biologici" (CV, Bias, carryover, Lod, LoQ, etc.). Verranno valutate positivamente le performance analitiche migliori, con particolare riferimento alla sensibilità del metodo. Allegare certificazione.
ASSISTENZA TECNICA | 2 | Disponibilità di un centro assistenza tecnica regionale/di area. | D | Viene premiata la maggior vicinanza in km del centro di assistenza tecnica dai laboratori HUB.
80