## Allegato A1 - Requisiti minimi
Fornitura di un Apparecchio portatile di Radioscopia 3D per Chirurgia Vertebrale
ALLEGATO A1 - Requisiti Minimi
Item | Risposta Ditta | Riferimento nella documentazione
Portatile di radioscopia con arco a C
Tecnologia Flat Panel CMOS o equivalente/superiore, con un'area attiva non inferiore a 30x30 cm | □ SI □ NO
Dimensione matrice almeno 1,5k x 1,5k | □ SI □ NO
Puntatori laser integrati nel detettore per un preciso allineamento del campo radiografico | □ SI □ NO
Generatore ad alta frequenza e ad elevata potenza (potenza nominale almeno 25 kW) al fine di garantire un'adeguata penetrazione su pazienti di elevata corporatura e per ridurre i tempi di esposizione | □ SI □ NO
Stativo Arco a C isocentrico, con movimenti completamente motorizzati su tutti gli assi (longitudinale, laterale, angolare, orbitale, elevazione). | □ SI □ NO
Ampia apertura dell'arco e distanza sorgente-detettore (SID) non inferiore a 85 cm per assicurare la massima flessibilità di posizionamento e l'accesso al campo chirurgico | □ SI □ NO
Acquisizione e ricostruzione in 3D con software per chirurgia della colonna vertebrale | □ SI □ NO
Volume di ricostruzione 3D non inferiore a 18x18x18 cm³ in una singola scansione, per coprire ampi segmenti anatomici | □ SI □ NO
Ricostruzioni multiplanari (MPR) e rendering 3D visualizzabili ed elaborabili direttamente sulla workstation a bordo macchina, con possibilità di postprocessing avanzato | □ SI □ NO
Algoritmi software dedicati per la riduzione automatica della dose in modalità 2D e 3D, in coerenza con il principio ALARA | □ SI □ NO
Visualizzazione in tempo reale a console degli indicatori dosimetrici (DAP, Kerma in aria, tempo di scopia), in piena conformità con la normativa vigente in materia di radioprotezione | □ SI □ NO
Software per la riduzione degli artefatti metallici, requisito essenziale per il controllo post-impianto in presenza di protesi o fissatori | □ SI □ NO
Sistema di raffreddamento attivo del tubo radiogeno | □ SI □ NO
Carrello mobile dotato di almeno due monitor medicali a colori ad alta risoluzione (diagonale minima 21 pollici) | □ SI □ NO
Compatibilità con sistemi di navigazione/robot chirurgici | □ SI □ NO
Tavolo mobile a sbalzo radiotrasparente (OPZIONE OBBLIGATORIA)
Tavolo mobile radiotrasparente in fibra di carbonio “a sbalzo” per applicazioni sulla colonna ed acquisizione 3D tipo STILLE IMAGIQ2 o equivalente | □ SI □ NO
Collegabile a testiera di Mayfield in carbonio DORO già posseduta dalla scrivente AUSL. La ditta dovrà fornire il braccio di collegamento, anch’esso radiotrasparente, tra letto e testiera; | □ SI □ NO
Movimentazione del piano controllate da telecomando wireless oppure pedaliera | □ SI □ NO
Dotato di reggibraccio con supporto inclinabile | □ SI □ NO