## Allegato A2 - Req Preferenziali
Fornitura di un Apparecchio portatile di Radioscopia 3D per Chirurgia Vertebrale
ALLEGATO A2 - Requisiti preferenziali
Item | Tipologia | Criterio attribuzione punteggio | Punti MAX
Modalità di utilizzo in sala operatoria, ergonomia e movimentazione nelle procedure di chirurgia vertebrale | Prova pratica | movimentazione più semplice , comandi di facile intuizione, facilità di posizionamento | 13
Qualità immagini nelle procedure di chirurgia vertebrale | Prova pratica | qualità delle immagini acquisite per il posiizonamento dei fissatori in chirurgia vertebrale | 15
Connettività RIS/PACS | Prova pratica | Capacità di connessione e maggiore rispetto del Workflow radiologico secondo profili IHE applicabili. Completezza del RDSR come indicato in capitolato prestazionale | 9
Aspetti di sicurezza delle informazioni | Prova pratica | Presenza di funzionalità quali ad esempio : inibizione esportazione attraverso usb key, protezione modifica nodi export, inibizione della modifica manuale dei dati paziente importati da worklist, funzionalità di backup e restore dei dati | 8
Totale prova pratica |  |  | 45
Item | Tipologia : Discrezionale - SI/NO | Criterio di assegnazione del punteggio | punti MAX | Risposta Ditta | Riferimento nella documentazione
Ampiezza e variabilità SID | Discrezionale | Massimizzazione e possibilità di variazione | 2
Ampiezza del volume di ricostruzione rispetto al minimo richiesto | Discrezionale | Massimizzazione | 6
Algoritmi per ottimizzazione dose | Discrezionale | Presenza e caratteristiche per il tipo di chirurgia . È richiesta una descrizione dettagliata del funzionamento dell'automatismo che regola l'erogazione della dose nel passaggio da alta a bassa dose e tra diverse taglie del paziente. Dovrà essere specificata la metodologia utilizzata per la riduzione della dose, inclusa la gestione delle regolazioni del frame rate (e dichiarare chiaramente se il dimezzamento del frame rate è il meccanismo primario o unico di tale regolazione) | 6
Sincronizzazione con NTP Server | SI/NO | Presenza requisito | 1
Potenza generatore | Discrezionale | Massimizzazione | 1
Assistenza tecnica | Discrezionale | Tempi intervento e Risoluzione, Compatibilità accesso remoto | 4
Caratteristiche migliorative del tavolo oltre ai requisiti minimi | Discrezionale | Caratteristiche funzionali per gli obiettivi della fornitura | 2
Caratteristiche detettore | Discrezionale | Tecnologia e area attiva | 2
Centatori laser | Discrezionale | Numero e tipologia pro facilità di posizionamento | 1
Totale Caratteristiche qualitative |  |  | 25