## LOTTO_1
QUESTIONARIO SPECIFICHE ARCO A C
Specifiche di minima | Specifica Presente | Descrizione
· Arco a C perfettamente bilanciato con ampie possibilità di posizionamento rispetto al paziente (in tutte le proiezioni), dotato di ottima manovrabilità, minimo ingombro e minimo peso; | SI ⃝ NO ⃝
· Ampia corsa verticale; | SI ⃝ NO ⃝
· Ampia corsa orizzontale (minimo 20 cm); | SI ⃝ NO ⃝
· Profondità dell’arco (non inferiore a 65 cm) con buona bilanciatura in maniera da roteare ed orbitare manualmente per un rapido posizionamento nelle proiezioni tipiche dell'impiego diagnostico; | SI ⃝ NO ⃝
· Possibilità di proiezioni con angolazione di +100°/-45°; | SI ⃝ NO ⃝
· Distanza fuoco detettore per una buona accessibilità al paziente (almeno 50cm); | SI ⃝ NO ⃝
· Ampio spazio libero tra detettore e tubo radiogeno (almeno 70 cm); | SI ⃝ NO ⃝
· Dotato di Ruote e freni. Ruote dotate di deflettori per cavi. | SI ⃝ NO ⃝
· Generatore ad alta frequenza con tensione massima non inferiore a 120 kV; | SI ⃝ NO ⃝
· Potenza del generatore non inferiore a 25 kW; | SI ⃝ NO ⃝
· Generatore in grado di generare scopia di tipo pulsato con almeno 15 impulsi/s con una matrice di acquisizione di almeno 1.5K x1.5K | SI ⃝ NO ⃝
· Controllo automatico della dose, con adattamento automatico del campo di misura all’anatomia in esame; | SI ⃝ NO ⃝
· Possibilità di avere un segnale di allerta in caso di superamento di un determinato valore pre- definito di dose. | SI ⃝ NO ⃝
· Tubo radiogeno ad anodo rotante; | SI ⃝ NO ⃝
· Doppia macchia focale di dimensioni non superiori rispettivamente a 0,3x0,3 ed 0,6x0,6; | SI ⃝ NO ⃝
· Massima dissipazione termica del complesso con sistema di raffreddamento in grado di garantire il più elevato tempo di scopia (almeno 180 s) | SI ⃝ NO ⃝
· Presenza di un dispositivo di monitoraggio dello stato termico; | SI ⃝ NO ⃝
· Dispositivo di filtrazione aggiuntiva (oltre alla filtrazione inerente e supplementare) per il contenimento della dose al paziente ed operatore; | SI ⃝ NO ⃝
· Presenza di collimatori virtuali senza erogazione raggi; | SI ⃝ NO ⃝
· Presenza di Autocollimazione. | SI ⃝ NO ⃝
· Dimensione del detettore per applicazioni ortopediche circa 21 x 21 cm | SI ⃝ NO ⃝
· Possibilità di almeno 2 ingrandimenti; | SI ⃝ NO ⃝
· levato valore di DQE di almeno 70%; | SI ⃝ NO ⃝
· Sistema laser di puntamento integrato; | SI ⃝ NO ⃝
· Griglia rimovibile, con elevato ratio; | SI ⃝ NO ⃝
· Carrello porta-monitor con minimo ingombro | SI ⃝ NO ⃝
· Doppio monitor LCD ad alta luminosità, a colori e regolabile in altezza, dotato di dispositivi di protezione durante il trasporto; | SI ⃝ NO ⃝
· Dotato di dispositivo di segnalazione luminosa dell’emissione radiante | SI ⃝ NO ⃝
· Protezione dei dati paziente per consentire l'accesso ai dati paziente al solo personale autorizzato | SI ⃝ NO ⃝
· Programmazione dei protocolli di acquisizione in base all'organo in esame; | SI ⃝ NO ⃝
· Rotazione digitale delle immagini; | SI ⃝ NO ⃝
· Capacità di memoria non inferiore a 10.000 immagini; | SI ⃝ NO ⃝
· Elevata cadenza di acquisizione, almeno 12 immagini/s; | SI ⃝ NO ⃝
· Modalità di acquisizione di singole immagini di elevata qualità (fluorografia digitale); | SI ⃝ NO ⃝
· Memorizzazione dell’ultima immagine di scopia; | SI ⃝ NO ⃝
· Possibilità di memorizzazione di una singola immagine durante la scopia; | SI ⃝ NO ⃝
· Presenza di zoom; | SI ⃝ NO ⃝
· Evoluti algoritmi di “edge enhancement”; | SI ⃝ NO ⃝
· Completa possibilità di elaborazione in post-processing; | SI ⃝ NO ⃝
· Controllo automatico dell’esposizione; | SI ⃝ NO ⃝
· Possibilità di rappresentazione simultanea immagini / sequenze memorizzate; | SI ⃝ NO ⃝
· Dispositivo per la visualizzazione del prodotto dose per area e del tempo complessivo di scopia | SI ⃝ NO ⃝
· Interfaccia utente in lingua italiana, facile e intuitiva | SI ⃝ NO ⃝
· Possibilità di visualizzazione di un segnale video esterno | SI ⃝ NO ⃝
· Presenza di una connessione video-out per il collegamento di monitor ripetitori | SI ⃝ NO ⃝
· Conformità allo standard DICOM 3.0 e abilitazione delle classi Store e Print, Query Retrive, MPPS, Work List Management. | SI ⃝ NO ⃝
· L’apparecchiatura dovrà essere interfacciata con il sistema RIS/PACS Ospedale Maggiore Bologna tramite connessione sia via cavo LAN sai via wi-fi con possibilità di installazione certitifcati crittografico della durata di almeno 3 anni; | SI ⃝ NO ⃝
Completo di sistema di calcolo e misura automatica per la valutazione della quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall’apparecchiatura nel corso della procedura radiologica, a norma del D-Lgs 101/2020 – integrato con l’apparecchiatura. Tale dispositivo dovrà consentire la memorizzazione automatica dei parametri d’esame associando automaticamente la dose erogata al paziente e la trasmissione al PACS del dato tramite DICOM Structured Dose Reporting (RDSR) | SI ⃝ NO ⃝
Criteri di Valutazione | Punteggio | Descrizione
Valutazione della funzionalità del sistema proposto in relazione alle specialità chirurgiche a cui è dedicato (Prova Pratica) | 10
Valutazione dell'ergonomia del sistema proposto in relazione alle specialità chirurgiche a cui è dedicato (Prova Pratica) | 10
Valutazione della qualità diagnostica delle immagini prodotte in relazione alle specialità chirurgiche per le quali il sistema è utilizzato (Prova pratica) | 10
Valutazione interfaccia utente (Prova pratica) | 10
Valutazione dei sw di elaborazione e postprocessing immagini | 10
Valutazione programmi e protocolli di acquisizione in base alla chirurgia a cui il sistema è destinato | 10
Valutazione dei sistemi di gestione e contenimento della dose | 10
Riduzione dei tempi di consegna. Valutazione secondo la formula 5*[(40-ti)/(40-tmin)] | 5
Riduzione dei tempi di risoluzione guasto. Valutazione secondo la formula 3*[(5-ti)/(5-tmin)] | 3
Possibilità di Avere apparecchiatura sostitutiva in caso di tempi di risoluzione lunghi | 2