Allegato A – Scheda Tecnica

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER IMMUNOISTOCHIMICA ED ISTOCHIMICA

Lotto 1) Sistema automatizzato per Immunoistochimica per attività di routine non predittiva e relativi reagenti e consumabili

Sez 1) REQUISITI MINIMI PENA ESCLUSIONE

Sistema: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione | SI | NO |  |
| 2 | Sistema dotato di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile). Allegare copia della dichiarazione di conformità | SI | NO |  |
| 3 | Tutti gli strumenti forniti devono effettuare esami in IHC, IF e ISH in parallelo ed in completa automazione | SI | NO |  |
| 4 | Esecuzione automatizzata per l’intero flusso di lavoro dei test indipendentemente dalla presenza dell’operatore (tutta la strumentazione offerta deve essere completamente automatizzata dalla sparaffinatura alla contro-colorazione in ematossilina) | SI | NO |  |
| 5 | Gestione contemporanea di almeno 30 vetrini per ciclo di lavoro dal pre-carico allo scarico del vetrino per strumento | SI | NO |  |
| 6 | Capacità di eseguire protocolli di colorazione personalizzabili a cura dell’operatore | SI | NO |  |
| 7 | Assistenza specialistica per protocolli di colorazione | SI | NO |  |
| 8 | Tutta la strumentazione offerta deve essere completamente automatizzata gestita direttamente da un PC centrale di controllo dotato di monitor, tastiera, mouse, stampante per etichette vetrini e stampante standard per la stampa di report cartacei | SI | NO |  |
| 9 | Gestione rifiuti tramite taniche di scarico integrate all’interno del sistema per la massima sicurezza degli operatori e il minimo ingombro di spazi nel laboratorio | SI | NO |  |
| 10 | Software gestionali offerti in lingua italiana | SI | NO |  |
| 11 | Strumentazione con gestione di reagenti e vetrini con codice a barre o equivalenti (specificare) | SI | NO |  |
| 12 | Tracciabilità dei test eseguiti e dei reattivi/ consumabili utilizzati tramite report statistici | SI | NO |  |
| 13 | Rapporto di lavoro visualizzabile in ogni momento per poter monitorare ogni singolo passaggio | SI | NO |  |
| 14 | Fornitura di montavetrini nuovo di fabbrica per ogni Unità Operativa (completo di reagentistica per il funzionamento previsto e rack compatibili con sistemi di acquisizione di immagine high throughput). Questa fornitura deve garantire il montaggio dei vetrini per almeno 100.000 colorazioni/anno (+/- 10%/anno) complessivamente | SI | NO |  |
| 15 | Sistema aperto, in grado di utilizzare anticorpi primari di terze parti | SI | NO |  |
| 16 | Interfacciamento bidirezionale al LIS per le due Unità Operative | SI | NO |  |

Materiale di consumo/reagenti: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Sistemi di rivelazione dotati di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile). Allegare copia della dichiarazione di conformità | SI | NO |  |
| 18 | Fornitura di tutti gli anticorpi/sonde nessuno escluso elencati nell’Allegato C - Attività Lotto 1 colonna A | SI | NO |  |
| 19 | Gli anticorpi devono essere validati almeno per l’uso in formalina / paraffina | SI | NO |  |
| 20 | Fornitura di diversi cromogeni di rivelazione: DAB e RED/Magenta | SI | NO |  |
| 21 | Reagenti dotati di barcode o similari (specificare) | SI | NO |  |
| 22 | Reagenti pronti all’uso e/o concentrati | SI | NO |  |

Assistenza Tecnica per la strumentaizone fornita: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Tempo massimo di intervento in loco dalla chiamata non superiore a 16 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi | SI | NO |  |
| 24 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 24 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi | SI | NO |  |

Sez. 2) CARATTERISTICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE QUALITATIVA

| ID | Punteggio massimoattribuito | Requisito | Risposta Ditta | Indicare obbligatoriamente la pagina e il paragrafo della documentazione tecnica dove è possibile recepire tale informazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 6 | Possibilità di caricamento sia di vetrini sia di reagenti in continuo durante la colorazione, senza interruzione dei protocolli avviati e senza apertura del coperchio della camera di lavoro dello strumento |  |  |
| W2 | 6 | Numero massimo di vetrini presenti contemporaneamente all'interno del singolo strumento per ciclo di lavoro dal pre-carico allo scarico del vetrino |  |  |
| W3 | 4 | Capacità massima di carico dei reattivi sullo strumento |  |  |
| W4 | 6 | Volumi di scarto dei reflui liquidi prodotti in media per vetrino (ml) |  |  |
| W5 | 7 | Sistema di misurazione automatica del numero di test eseguibili rimanenti (descrivere) |  |  |
| W6 | 2 | Peso massimo dello strumento a pieno carico (Kg) |  |  |
| W7 | 2 | Minimo ingombro dei sistemi offerti (Specificare in cm2 l’area d’appoggio per l’ingombro del singolo strumento) |  |  |
| W8 | 1 | Altezza massima dello strumento (nel caso di strumento con coperchio ad apertura esprimere l’altezza riferita a coperchio aperto) |  |  |
| W9 | 7 | Raggruppamento automatico dei vetri per singolo paziente anche in caso di carico casuale e non simultaneo dei vetri del singolo paziente |  |  |
| W10 | 7 | TAT medio di colorazione IHC (calcolato in minuti) |  |  |
| W11 | 4 | Sistema automatico di diluizione ed allestimento di quanto necessario per la corsa di colorazione, senza intervento dell'operatore (preparazione a bordo di tutti i tamponi di lavaggio e dei cromogeni) per ottimizzare il flusso di lavoro |  |  |
| W12 | 5 | Possibilità ad eseguire doppie colorazioni sequenziali e/o in parallelo per i sistemi offerti |  |  |
| W13 | 7 | Numero dei cloni anticorpali specifici forniti tra quelli indicati in elenco “Allegato C – Attività Lotto 1” colonna B |  | Allegato C – Attività Lotto 1. La ditta deve compilare la colonna C |
| W14 | 7 | Numero di anticorpi in elenco “Allegato C – Attività Lotto 1” con marcatura CE-IVD. Allegare copia della dichiarazione di conformità |  | Allegato C – Attività Lotto 1. La ditta deve compilare la colonna D |
| W15 | 4 | Gestione rifiuti tramite taniche per rifiuti tossici e non tossici con scarico separato |  |  |
| W16 | 2 | Tempo di intervento in loco dalla chiamata migliorativo rispetto al requisito minimo (non superiore a 16 ore lavorative orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi) |  | Allegato B |
| W17 | 2 | Tempi di ripristino funzionalità migliorativo rispetto al requisito minimo (non superiore a 24 ore lavorative orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi) |  | Allegato B |
| W18 | 1 | Possesso certificazione parità di genere UNI/ PdR 125:2022 Dovrà essere allegata copia del certificato in corso di validità nel campo “certificazioni” nell’offerta tecnica. |  |  |
|  | Tot 80 |  |  |  |