Allegato A – Scheda Tecnica

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER IMMUNOISTOCHIMICA ED ISTOCHIMICA

Lotto 3) Sistema automatizzato per colorazioni istochimiche speciali e relativi reagenti e consumabili

Sez 1) REQUISITI MINIMI PENA ESCLUSIONE

Sistema: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione | SI | NO |  |
| 2 | Sistema dotato di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile). Allegare copia della dichiarazione di conformità | SI | NO |  |
| 3 | Garantire per gli strumenti forniti di effettuare colorazioni istologiche speciali | SI | NO |  |
| 4 | Gestione contemporanea di almeno 20 vetrini per ciclo di lavoro dal pre-carico allo scarico del vetrino per strumento | SI | NO |  |
| 5 | Capacità di eseguire protocolli di colorazione personalizzabili a cura dell’operatore | SI | NO |  |
| 6 | Assistenza specialistica per protocolli di colorazione | SI | NO |  |
| 7 | Computer di controllo esterno dotato di monitor, tastiera, mouse, stampante per etichette vetrini e stampante standard per la stampa di report cartacei | SI | NO |  |
| 8 | Software gestionali offerti in lingua italiana | SI | NO |  |
| 9 | Strumentazione con gestione di reagenti e vetrini con codice a barre o equivalenti (specificare) | SI | NO |  |
| 10 | Tracciabilità dei test eseguiti e dei reattivi/ consumabili utilizzati tramite report statistici | SI | NO |  |
| 11 | Rapporto di lavoro visualizzabile in ogni momento per poter monitorare ogni singolo passaggio | SI | NO |  |
| 12 | Interfacciamento bidirezionale al LIS | SI | NO |  |

Materiale di consumo/reagenti: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Reagenti/coloranti dotati di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile) Allegare copia della dichiarazione di conformità | SI | NO |  |
| 14 | Fornitura di tutte le colorazioni nessuna esclusa elencate nell’Allegato C - Attività Lotto 3 colonna A | SI | NO |  |
| 15 | Reagenti dotati di barcode o similari (specificare) | SI | NO |  |

Assistenza Tecnica per la strumentaizone fornitai: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Tempo massimo di intervento in loco dalla chiamata non superiore a 16 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi. | SI | NO |  |
| 17 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 24 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi. | SI | NO |  |

Sez. 2) CARATTERISTICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE QUALITATIVA

| ID | Punteggio massimo attribuito | Requisito | Risposta Ditta | Indicare obbligatoriamente la pagina e il paragrafo della documentazione tecnica dove è possibile recepire tale informazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 12 | Numero di metodiche automatizzate dalla sparaffinatura all’ultimo step di colorazione con riferimento all’ Allegato C - Attività Lotto 3 colonna A |  | Allegato C – Attività Lotto 3. La ditta deve compilare la colonna B |
| W2 | 8 | Numero massimo di vetrini presenti contemporaneamente all'interno del singolo strumento per ciclo di lavoro dal pre-carico allo scarico del vetrino |  |  |
| W3 | 8 | Numero massimo di metodiche eseguibili per run di colorazione contemporaneamente |  |  |
| W4 | 7 | Possibilità di personalizzare i protocolli di colorazione per ogni metodica |  |  |
| W5 | 3 | Numero di tipologie di colorazioni speciali disponibili oltre quelle richieste |  |  |
| W6 | 3 | Tempo medio di esecuzione delle colorazioni |  |  |
| W7 | 4 | Presenza di un sistema che consenta il controllo del livello dei reagenti |  |  |
| W8 | 4 | Numero di reagenti accessori (tamponi, soluzioni di lavaggio, etc) pronti all'uso |  |  |
| W9 | 7 | Gestione rifiuti tramite taniche per rifiuti tossici e non tossici con scarico separato |  |  |
| W10 | 5 | Minimo ingombro dei sistemi offerti (Specificare in cm2 l’area di appoggio per l’ingombro del singolo strumento) |  |  |
| W11 | 3 | Tempo di intervento in loco dalla chiamata, migliorativo rispetto al requisito minimo (non superiore a 16 ore lavorative orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi) |  | Allegato B |
| W12 | 3 | Tempi di ripristino funzionalità migliorativo rispetto al requisito minimo (non superiore a 24 ore lavorative orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi) |  | Allegato B |
| W13 | 2 | Tempi di consegna degli strumenti migliorativi rispetto al requisito minimo (60 giorni solari) |  | Allegato B |
| W14 | 1 | Possesso certificazione parità di genere UNI/ PdR 125:2022 Dovrà essere allegata copia del certificato in corso di validità nel campo “certificazioni” nell’offerta tecnica. |  |  |
|  | Tot 70 |  |  |  |