## Postaz. monitoraggio
POSTAZIONE DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATA (n.3)
REQUISITI MINIMI
POSTAZIONE DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATA | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Conformità alla norma tecnica CEI EN 60601-1 e norme tecniche particolari | Allegare dichiarazione di conformità
Certificazione ISO/IEC 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e documentazione MDS2 (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security), a garanzia dei requisiti di sicurezza informatica | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Postazione costituita da hardware di ultima generazione e software in lingua italiana, compatibile con i più moderni sistemi operativi
Dotazione di n. 2 display LED a colori, ciascuno di dimensioni ≥ 21” e con risoluzione almeno Full HD
Presenza di tastiera e mouse per la completa gestione operativa del sistema
Dotazione di altoparlante integrato o esterno con volume regolabile per la segnalazione degli allarmi su ciascuna postazione
Presenza di stampante centralizzata formato A4, tecnologia laser, attivabile sia dalla centrale di monitoraggio sia dai monitor posto letto
Sistema dotato di meccanismi di backup e ridondanza, atti a garantire la continuità di funzionamento e di registrazione dei dati anche in caso di guasti e/o malfunzionamenti hardware e software
Architettura che consenta: • il collegamento in rete LAN cablata standard con i monitor dei posti letto; • il collegamento tra le centrali di monitoraggio sulla rete aziendale;
Capacità di controllo e gestione contemporanea di tutti i pazienti afferenti al reparto di riferimento, fino ad almeno 16 pazienti, con possibilità di espansione
Visualizzazione selezionabile dall’utente di tutte le tracce morfologiche e dei parametri provenienti dai posti letto monitorati
Visualizzazione di almeno 3 tracce per ciascun paziente nella schermata con visualizzazione contemporanea di 8 pazienti
Possibilità di aggiunta di ulteriori monitor multiparametrici senza necessità di modifiche hardware o software della centrale di monitoraggio
Continuità automatica dei dati clinici in caso di trasporto e trasferimento del paziente, anche in modalità asincrona
Interfaccia grafica identica o fortemente similare a quella dei monitor paziente collegati, con possibilità di personalizzazione grafica al fine di garantire semplicità d’uso e riduzione del rischio di errore operativo
Accesso completo a tutti i parametri monitorati per ciascun paziente, senza oscurare i dati in tempo reale degli altri pazienti visualizzati
Possibilità di controllo remoto di ciascun monitor paziente collegato in rete, inclusi: • impostazioni operative; • visualizzazione; • tacitazione degli allarmi; • salvataggio e stampa dei dati;
Visualizzazione in tempo reale di: • forme d’onda; • trend in forma grafica; • trend in forma numerica per tutti i parametri rilevati dalle postazioni collegate;
Memorizzazione e richiamo di trend, eventi e forme d’onda in forma grafica e numerica per un periodo minimo di 72 ore per ciascun paziente
Possibilità di creazione di configurazioni personalizzate di trend, allarmi ed eventi per tipologia di paziente
Impostazione e personalizzazione di allarmi acustici e visivi multilivello per tutti i parametri monitorati
Impossibilità di disattivazione degli allarmi critici (allarmi rossi) dalla centrale di monitoraggio
Possibilità di stampa del report di configurazione degli allarmi, personalizzato per ciascun paziente
Connessione tra tutte le centrali oggetto della fornitura per la visualizzazione remota dei pazienti afferenti anche ad altri reparti
Gestione centralizzata e integrata tra le tre centrali di monitoraggio e i monitor di Sala Operatoria e Sala Induzione
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Monitor TI
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA TERAPIA INTENSIVA (n. 21)
REQUISITI MINIMI
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA TERAPIA INTENSIVA | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Conformità alla norma tecnica CEI EN 60601-1 e norme tecniche particolari | Allegare dichiarazione di conformità
Certificazione ISO/IEC 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e documentazione MDS2 (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security), a garanzia dei requisiti di sicurezza informatica | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Monitor multiparametrico dotato di display LED a colori touchscreen di dimensioni non inferiori a 18”, utilizzabile anche con guanti chirurgici, con ampio angolo di visione e ottima leggibilità anche in condizioni di elevata illuminazione ambientale (luce solare)
Ogni monitor dovrà essere comprensivo di modulo multiparametrico da trasporto, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate al paragrafo 2.5
Capacità di visualizzazione contemporanea di almeno 6 tracce, con indicazione dei valori numerici dei parametri monitorati
Idoneità all’utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali, garantendo tutte le funzionalità previste per ciascuna tipologia di paziente
Dotazione di hardware di ultima generazione e software in lingua italiana
Collegamento alla centrale di monitoraggio tramite rete cablata LAN
Assenza di parti in movimento (es. ventole di raffreddamento) e presenza di superfici lisce, idonee a facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione e a ridurre il rischio di contaminazione
Protezione dai disturbi ad alta frequenza e compatibilità con l’utilizzo del defibrillatore
Predisposizione per l’identificazione e l’accettazione del paziente al posto letto tramite lettore di codice a barre. (L’eventuale fornitura del lettore di codice a barre, integrato o esterno, potrà essere oggetto di proposta migliorativa ulteriore)
Presenza di funzioni di personalizzazione grafica, con possibilità di memorizzare e richiamare facilmente diverse configurazioni operative
Funzionalità di richiamo remoto di altri posti letto all’interno dell’unità di cura (funzione bed-to-bed)
Garanzia del monitoraggio, tramite uno o più moduli separabili, intercambiabili su tutti i monitor oggetto della fornitura, di almeno i seguenti parametri: o ECG fino a 12 derivazioni, mediante cavo ECG a 10 elettrodi; o Frequenza cardiaca; o Frequenza respiratoria, in forma numerica e come forma d’onda; o SpO₂, con rappresentazione numerica e forma d’onda; o Pressione arteriosa non invasiva (NIBP), con intervalli programmabili; o Pressione arteriosa invasiva (IBP), almeno 2 canali; o Temperatura (cutanea e/o centrale), almeno 2 canali; o EtCO₂ con modalità di campionamento Sidestream, con visualizzazione numerica e capnografia
Disponibilità di moduli intercambiabili e utilizzabili su tutti i monitor, in particolare: o n. 8 moduli per la misurazione della gittata cardiaca mediante metodo di termodiluizione (Swan-Ganz) o PiCCO
Possibilità di integrazione e comunicazione, anche tramite modulo di interfaccia dedicato, dei dati provenienti da altre apparecchiature elettromedicali dei principali produttori presenti sul mercato italiano (quali, a titolo esemplificativo: ventilatori polmonari, sistemi di anestesia, pompe infusionali, sistemi di monitoraggio emodinamico, ecc.), mediante sistema certificato come dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). L’interfaccia, comprensiva di software, cavi e accessori, dovrà: o consentire il collegamento al monitor multiparametrico di almeno una apparecchiatura o essere aggiornabile in relazione al numero e ai modelli delle apparecchiature integrabili
Possibilità di implementazione e monitoraggio di ulteriori parametri invasivi/cruenti o non invasivi/incruenti di specifico interesse clinico
Memorizzazione completa (“full disclosure”) di eventi, forme d’onda e trend per un periodo non inferiore a 24 ore, con possibilità di stampa dei dati registrati
Visualizzazione in tempo reale di tutte le tracce, incluse le 12 derivazioni ECG
Presenza di allarmi acustici e visivi multilivello, con soglie impostabili e personalizzabili
Fornitura completa di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo avvio, per ciascun parametro monitorato, comprendente almeno: o n. 1 cavo ECG a 5 derivazioni con terminali a clip; o n. 1 cavo ECG a 10 derivazioni con terminali a clip; o n. 3 sensori SpO₂ riutilizzabili per adulti a dito; o n. 1 sensore SpO₂ riutilizzabile pediatrico a dito; o n. 2 tubo di collegamento per bracciali NIBP; o n. 6 bracciali NIBP riutilizzabili per adulti (misure M-L-XL, da definire in fase di ordine); o n. 1 bracciale NIBP riutilizzabile pediatrico (misura S); o n. 20 sonde monouso per temperatura cutanea; o n. 20 sonde monouso per temperatura centrale; o n. 1 sonda riutilizzabile per temperatura centrale; o n. 10 tubi di campionamento per EtCO₂ con modalità Sidestream; o sensori necessari per la misurazione della gittata cardiaca per il primo utilizzo; o ulteriori accessori e cavi necessari al primo utilizzo di eventuali parametri aggiuntivi offerti (es. cavo ECG a 15 derivazioni)
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Monitor SO
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA SALA OPERATORIA (n.8)
REQUISITI MINIMI
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA SALA OPERATORIA | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Conformità alla norma tecnica CEI EN 60601-1 e norme tecniche particolari | Allegare dichiarazione di conformità
Certificazione ISO/IEC 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e documentazione MDS2 (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security), a garanzia dei requisiti di sicurezza informatica | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Monitor multiparametrico dotato di display LCD/TFT a colori touchscreen di dimensioni non inferiori a 15”, utilizzabile anche con guanti chirurgici, con ampio angolo di visione e ottima leggibilità anche in condizioni di elevata illuminazione ambientale (luce solare)
Ogni monitor dovrà essere comprensivo di modulo multiparametrico da trasporto, le cui caratteristiche tecniche sono descritte al paragrafo 2.5
Capacità di visualizzazione contemporanea di almeno 6 tracce, con indicazione dei valori numerici dei parametri monitorati
Idoneità all’utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali, garantendo tutte le funzionalità previste per ciascuna tipologia di paziente
Dotazione di hardware di ultima generazione e software in lingua italiana
Assenza di parti in movimento (es. ventole di raffreddamento) e presenza di superfici lisce, idonee a facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione e a ridurre il rischio di contaminazione
Protezione dai disturbi ad alta frequenza e compatibilità con l’utilizzo del defibrillatore
Predisposizione per l’identificazione e l’accettazione del paziente al posto letto tramite lettore di codice a barre. (L’eventuale fornitura del lettore di codice a barre, integrato o esterno, potrà essere oggetto di proposta migliorativa ulteriore)
Presenza di funzioni di personalizzazione grafica, con possibilità di memorizzare e richiamare facilmente diverse configurazioni operative
Garanzia del monitoraggio, tramite uno o più moduli separabili, intercambiabili su tutti i monitor oggetto della fornitura, di almeno i seguenti parametri: o ECG fino a 5 derivazioni; o Frequenza cardiaca; o Frequenza respiratoria, in forma numerica e come forma d’onda; o SpO₂, con rappresentazione numerica e forma d’onda, comprensiva di sensori riutilizzabili per pazienti adulti e pediatrici; o Pressione arteriosa non invasiva (NIBP), con intervalli programmabili; o Pressione arteriosa invasiva (IBP), almeno 2 canali; o Temperatura (cutanea e/o centrale), almeno 2 canali; o EtCO₂ con modalità di campionamento Sidestream, con visualizzazione numerica e capnografia; o Modulo per il monitoraggio neuromuscolare (NMT); o Modulo per il monitoraggio della profondità di anestesia e/o sedazione;
Possibilità di integrazione e comunicazione, anche tramite modulo di interfaccia dedicato, dei dati provenienti da altre apparecchiature elettromedicali dei principali produttori presenti sul mercato italiano (quali, a titolo esemplificativo: ventilatori polmonari, sistemi di anestesia, pompe infusionali, sistemi di monitoraggio emodinamico, ecc.), mediante sistema certificato come dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). L’interfaccia, comprensiva di software, cavi e accessori, dovrà: o consentire il collegamento al monitor multiparametrico di almeno una apparecchiatura o essere aggiornabile in relazione al numero e ai modelli delle apparecchiature integrabili
Possibilità di implementazione e monitoraggio di ulteriori parametri invasivi/cruenti o non invasivi/incruenti di specifico interesse clinico
Memorizzazione completa (“full disclosure”) di eventi, forme d’onda e trend per un periodo non inferiore a 24 ore, con possibilità di stampa dei dati registrati
Presenza di allarmi acustici e visivi multilivello, con soglie impostabili e personalizzabili
Fornitura completa di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo avvio, per ciascun parametro monitorato, comprendente almeno: o n. 1 cavo ECG a 5 derivazioni con terminali a clip; o n. 3 sensori SpO₂ riutilizzabili per adulti a dito; o n. 1 sensore SpO₂ riutilizzabile pediatrico a dito; o n. 2 tubo di collegamento per bracciali NIBP; o n. 6 bracciali NIBP riutilizzabili per adulti (misure M-L-XL, da definire in fase di ordine); o n. 1 bracciale NIBP riutilizzabile pediatrico (misura S); o n. 20 sonde monouso per temperatura cutanea; o n. 20 sonde monouso per temperatura centrale; o n. 1 sonda riutilizzabile per temperatura centrale; o n. 10 tubi di campionamento per EtCO₂ con modalità Sidestream; o n. 1 cavo di interfaccia per il monitoraggio della profondità di anestesia/sedazione; o ulteriori accessori e cavi necessari al primo utilizzo di eventuali parametri aggiuntivi offerti (es. cavo ECG a 10 derivazioni).
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Monitor Rep- SUB TI-SI
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA REPARTO/SUB-INTENSIVA/SALA INDUZIONE (n.13)
REQUISITI MINIMI
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA SALA OPERATORIA | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Conformità alla norma tecnica CEI EN 60601-1 e norme tecniche particolari | Allegare dichiarazione di conformità
Certificazione ISO/IEC 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e documentazione MDS2 (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security), a garanzia dei requisiti di sicurezza informatica | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Monitor multiparametrico dotato di display LCD/TFT a colori touchscreen di dimensioni non inferiori a 12”, utilizzabile anche con guanti chirurgici, con ampio angolo di visione e ottima leggibilità anche in condizioni di elevata illuminazione ambientale (luce solare)
Ogni monitor dovrà essere comprensivo di modulo multiparametrico da trasporto, le cui caratteristiche tecniche sono descritte al paragrafo 2.5
Capacità di visualizzazione contemporanea di almeno 6 tracce, con indicazione dei valori numerici dei parametri monitorati
Idoneità all’utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali, garantendo tutte le funzionalità previste per ciascuna tipologia di paziente
Dotazione di hardware di ultima generazione e software in lingua italiana
Assenza di parti in movimento (es. ventole di raffreddamento) e presenza di superfici lisce, idonee a facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione e a ridurre il rischio di contaminazione
Protezione dai disturbi ad alta frequenza e compatibilità con l’utilizzo del defibrillatore
Dotazione di sistema di alimentazione come segue: o i n. 8 monitor destinati alle Sale Induzione dovranno essere predisposti per l’inserimento di batteria ricaricabile; o i n. 3 monitor destinati alla UOC Gastroenterologia e i n. 2 monitor destinati alla UOC Pediatria e Nido dovranno essere dotati di batteria ricaricabile integrata, con autonomia minima di almeno 30 minuti, indipendentemente dall’eventuale batteria del modulo multiparametrico estraibile;
Predisposizione per l’identificazione e l’accettazione del paziente al posto letto tramite lettore di codice a barre. (L’eventuale fornitura del lettore di codice a barre, integrato o esterno, potrà essere oggetto di proposta migliorativa ulteriore)
Presenza di funzioni di personalizzazione grafica, con possibilità di memorizzare e richiamare facilmente diverse configurazioni operative
Garanzia del monitoraggio, tramite uno o più moduli separabili, intercambiabili su tutti i monitor oggetto della fornitura, di almeno i seguenti parametri: o ECG fino a 5 derivazioni; o Frequenza cardiaca; o Frequenza respiratoria, in forma numerica e come forma d’onda; o SpO₂, con rappresentazione numerica e forma d’onda, comprensiva di sensori riutilizzabili per pazienti adulti, pediatrici e neonatali; per i n. 2 monitor destinati alla UOC Pediatria e Nido, il monitoraggio della SpO₂ dovrà essere basato su tecnologia Masimo®; o Pressione arteriosa non invasiva (NIBP), con intervalli programmabili; o Pressione arteriosa invasiva (IBP), almeno 1 canale; o Temperatura corporea (cutanea e/o centrale), almeno 2 canali;
Possibilità di integrazione e comunicazione, anche tramite modulo di interfaccia dedicato, dei dati provenienti da altre apparecchiature elettromedicali dei principali produttori presenti sul mercato italiano (quali, a titolo esemplificativo: ventilatori polmonari, sistemi di anestesia, pompe infusionali, sistemi di monitoraggio emodinamico, ecc.), mediante sistema certificato come dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). L’interfaccia, comprensiva di software, cavi e accessori, dovrà: o consentire il collegamento al monitor multiparametrico di almeno una apparecchiatura o essere aggiornabile in relazione al numero e ai modelli delle apparecchiature integrabili
Possibilità di implementazione e monitoraggio di ulteriori parametri invasivi/cruenti o non invasivi/incruenti di specifico interesse clinico
Memorizzazione completa (“full disclosure”) di eventi, forme d’onda e trend per un periodo non inferiore a 24 ore, con possibilità di stampa dei dati registrati
Presenza di allarmi acustici e visivi multilivello, con soglie impostabili e personalizzabili
Fornitura completa di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo avvio, per ciascun parametro monitorato, comprendente almeno: o n. 1 cavo ECG a 5 derivazioni con terminali a clip; o n. 3 sensori SpO₂ riutilizzabili per adulti a dito; o n. 1 sensore SpO₂ riutilizzabile pediatrico a dito; o n. 1 cavo per sensori SpO₂ monouso, comprensivo di n. 20 cerotti, la cui tipologia sarà definita in fase di ordine (solo per monitor destinati alla Sala Parto Ostetricia e Sala Nido/Sub-Intensiva Pediatria); o n. 2 tubo di collegamento per bracciali NIBP; o n. 6 bracciali NIBP riutilizzabili per adulti (misure M-L-XL, da definire in fase di ordine); o n. 1 bracciale NIBP riutilizzabile pediatrico (misura S); o n. 1 bracciale NIBP riutilizzabile neonatale (solo per monitor destinati alla Sala Parto Ostetricia e Sala Nido/Sub-Intensiva Pediatria); o n. 20 sonde monouso per temperatura cutanea; o n. 20 sonde monouso per temperatura centrale; o n. 1 sonda riutilizzabile per temperatura centrale; o ulteriori accessori e cavi necessari al primo utilizzo di eventuali parametri aggiuntivi offerti (es. cavo ECG a 10 derivazioni).
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Monitor Trasporto
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA TRASPORTO (n.42)
REQUISITI MINIMI
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA REPARTO | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Conformità alla norma tecnica CEI EN 60601-1 e norme tecniche particolari | Allegare dichiarazione di conformità
Certificazione ISO/IEC 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e documentazione MDS2 (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security), a garanzia dei requisiti di sicurezza informatica | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Monitor multiparametrico trasportabile, caratterizzato da dimensioni e peso ridotti, dotato di maniglia integrata per facilitarne il trasporto e di sistema di ancoraggio al letto/barella durante i trasferimenti intraospedalieri
Idoneità all’utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali, garantendo tutte le funzionalità previste per ciascuna tipologia di paziente
Fornitura completa di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo avvio, per ciascun parametro da monitorare (come indicato nei precedenti paragrafi: 2.2,2.3 e 2.4)
Dotazione di hardware di ultima generazione e software in lingua italiana
Presenza di display a colori con dimensioni non inferiori a 5”
Interfaccia touchscreen per la gestione operativa del dispositivo
Capacità di garantire il monitoraggio continuo, almeno dei seguenti parametri: o ECG; o Frequenza cardiaca; o Frequenza respiratoria, in forma numerica e come forma d’onda; o Pressione arteriosa non invasiva (NIBP); o Pressione arteriosa invasiva (IBP); o SpO₂, con rappresentazione numerica e forma d’onda; o Temperatura corporea;
Garanzia del recupero delle informazioni memorizzate durante il trasporto e invio automatico dei dati alla centrale di monitoraggio al momento della riconnessione al monitor principale/postazione fissa
Mantenimento dell’identificazione del paziente durante l’intero periodo di trasporto
Funzionamento sia collegato alla rete di alimentazione sia a batteria
Sistema di alimentazione interno mediante batterie ricaricabili, con autonomia minima non inferiore a 2 ore, considerando un utilizzo continuo con monitoraggio di tutti i parametri disponibili
Presenza di indicatore di stato della batteria e allarme di batteria scarica
Presenza di allarmi ottici e acustici per tutti i parametri monitorati
Elevato grado di protezione contro i liquidi, idoneo all’uso in ambito clinico
Resistenza agli urti e alle cadute, adeguata all’utilizzo in contesti di trasporto intraospedaliero
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Infrastruttura informatica
INFRASTRUTTURA E INTEGRAZIONE INFORMATICA
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Il sistema dovrà garantire la piena integrazione con l’ADT aziendale (Smart Health di Data Processing), mediante l’utilizzo dello standard HL7 (anche Hl7-FHIR), sia per le centrali di monitoraggio sia per i monitor multiparametrici
Dovrà essere garantita la possibilità di esportazione dei dati clinici tramite standard HL7 (anche Hl7-FHIR)verso la cartella clinica informatizzata aziendale (Smart Health di Data Processing), sia dalle centrali sia dai monitor dell’Area Critica
Il sistema dovrà inoltre garantire la possibilità di esportazione dei dati clinici tramite standard HL7 (anche Hl7-FHIR)verso la cartella anestesiologica di sala operatoria (Ormaweb di Dedalus), a partire dai monitor di sala operatoria
Sono da ritenersi interamente a carico del fornitore tutte le attività tecniche, le licenze d’uso, i connettori, i moduli software, le configurazioni, inclusi eventuali costi richiesti da Dedalus, Data Processing o da terze parti. e qualsiasi altro onere necessario a garantire le integrazioni sopra indicate, senza costi aggiuntivi per l’Azienda. Tutte le integrazioni richieste dovranno essere funzionanti e collaudate entro la messa in esercizio del sistema
Tutte le apparecchiature oggetto dell’appalto potranno essere collegate alla rete aziendale tramite la creazione di VLAN dedicate; per la connessione potranno essere utilizzati apparati di switching già esistenti (produttore Cisco), nel rispetto dell’architettura di rete e delle politiche di sicurezza informatica aziendali. Qualora la ditta fornitrice non ritenga opportuno utilizzare gli apparati di switching già presenti, potrà fornire apparati di rete dedicati, la cui fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio saranno a totale carico del fornitore, e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle policy di sicurezza aziendali, delle best practice di cybersecurity e delle normative vigenti. La gestione e manutenzione degli apparati di rete dedicati sarà a carico del fornitore per tutta la durata del contratto di manutenzione. In entrambi i casi (utilizzo di apparati esistenti o fornitura di apparati dedicati), la ditta dovrà obbligatoriamente fornire la certificazione del sistema informativo coinvolto e la relativa DPIA (Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati), redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Qualora i sistemi oggetto dell’appalto (es. monitor multiparametrici o altri dispositivi equivalenti) siano dotati della possibilità di funzionamento in modalità wireless/Wi-Fi, tale funzionalità dovrà essere disattivabile, a livello di configurazione di sistema
Dovrà essere prevista la connessione e integrazione con un sistema centralizzato per la raccolta, gestione e condivisione dei dati clinici provenienti dalle tre (3) centrali di monitoraggio e dai monitor di Sala Operatoria e Sala Induzione
Dovrà essere prevista la connessione ed integrazione con un sistema centralizzato per la raccolta e condivisione dei dati dalle 3 centrali di monitoraggio e i monitor di Sala Operatoria e Sala Induzione
Il sistema di gestione centralizzato dovrà essere in grado di raccogliere, normalizzare e rendere disponibili in modalità centralizzata i dati provenienti dalle tre (3) centrali di monitoraggio e dai monitor di Sala Operatoria e Sala Induzione. Tale sistema potrà essere ospitato su server virtuale messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria; eventuali soluzioni tecniche equivalenti o alternative proposte dal fornitore saranno valutate dall’Azienda Sanitaria, purché garantiscano pari livelli di sicurezza, affidabilità e continuità operativa
Il sistema di gestione centralizzato dovrà esporre i dati sulla rete aziendale esclusivamente tramite interfaccia web-based, accessibile tramite browser standard, senza necessità di installare componenti software locali sui PC aziendali
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Requisiti migliorativi
REQUISITI TECNICI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione)
POSTAZIONE DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATA (n.3)
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione): | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Dimensioni, risoluzione e tipologia dei monitor superiori rispetto allo standard minimo richiesto, con particolare riferimento alla qualità di visualizzazione, ergonomia e leggibilità in ambito clinico | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Capacità di controllo e gestione contemporanea di un numero di pazienti superiore a 16 posti letto afferenti al reparto di riferimento, senza degrado delle prestazioni o limitazioni funzionali | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Memorizzazione e richiamo dei trend, eventi e forme d’onda, sia in forma grafica sia numerica, per una durata superiore a 72 ore per singolo paziente | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Tipologia, quantità e qualità delle soluzioni software dedicate alle misurazioni automatiche. Saranno valutate positivamente: o soluzioni software che includano analisi interpretative avanzate dei dati monitorati; o sistemi che prevedano processi di apprendimento sui tracciati acquisiti; o eventuali algoritmi automatici di supporto alle decisioni cliniche (es. si-stemi basati su Intelligenza Artificiale); o soluzioni che garantiscano una maggiore accuratezza e affidabilità dei dati acquisiti. | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Continuità operativa e gestione dei guasti (es. ridondanza delle Centrali, visualizzazione locale dei dati anche in assenza di rete, recovery automatico, salvataggio dei dati, diagnostica integrata e avvisi di manutenzione) | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Ulteriori caratteristiche migliorative, tecnicamente rilevanti e documentate, non già previste nei requisiti minimi o in altri articoli del capitolato, che apportino un valore aggiunto in termini di qualità clinica, sicurezza, prestazioni, usabilità o continuità operativa | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente. Non indicare caratteristiche già evidenziate nei punti precedenti in quanto non verranno prese in considerazione
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA TERAPIA INTENSIVA (n.21)
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione): | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Caratteristiche del display superiori allo standard minimo richiesto, con riferimento a: o maggiori dimensioni del display; o maggiore risoluzione video; o possibilità di visualizzare un numero superiore di tracce e valori contempo-raneamente; | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Memorizzazione “full disclosure” di eventi, forme d’onda e trend per una durata superiore a 24 ore per singolo paziente | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Parametri clinici rilevati e rappresentati e/o funzionalità aggiuntive rispetto a quelli richiesti come requisiti minimi | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Possibilità di effettuare ECG a 15 derivazioni, comprensivo di derivazioni posteriori, con fornitura del relativo cavo per 15 derivazioni (necessario per il primo utilizzo clinico) | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Funzionalità e algoritmi di supporto alla valutazione clinica, quali, a titolo esemplificativo: o calibri elettronici; o sistemi avanzati di analisi delle aritmie; o analisi del tratto ST o algoritmi di supporto alla diagnosi | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Ulteriori caratteristiche migliorative, tecnicamente rilevanti e documentate, non già previste nei requisiti minimi o in altre sezioni del capitolato, che apportino un valore aggiunto in termini di qualità clinica, sicurezza, prestazioni, accuratezza e usabilità | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente. Non indicare caratteristiche già evidenziate nei punti precedenti in quanto non verranno prese in considerazione
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA SALA OPERATORIA (n.8)
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione): | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Caratteristiche del display superiori allo standard minimo richiesto, con riferimento a: o maggiori dimensioni del display; o maggiore risoluzione video; o possibilità di visualizzare un numero superiore di tracce e valori contempo-raneamente; | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Parametri clinici rilevati e rappresentati e/o funzionalità aggiuntive rispetto a quelli richiesti come requisiti minimi | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Funzionalità e algoritmi di supporto alla valutazione clinica, quali, a titolo esemplificativo: o calibri elettronici; o sistemi avanzati di analisi delle aritmie; o analisi del tratto ST o algoritmi di supporto alla diagnosi | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Ulteriori caratteristiche migliorative, tecnicamente rilevanti e documentate, non già previste nei requisiti minimi o in altre sezioni del capitolato, che apportino un valore aggiunto in termini di qualità clinica, sicurezza, prestazioni, accuratezza e usabilità | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente. Non indicare caratteristiche già evidenziate nei punti precedenti in quanto non verranno prese in considerazione
3.4 MONITOR MULTIPARAMETRICO DA REPARTO/SUB-INTENSIVA/SALA INDUZIONE (n.13)
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione): | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Caratteristiche del display superiori allo standard minimo richiesto, con riferimento a: o maggiori dimensioni del display; o maggiore risoluzione video; o possibilità di visualizzare un numero superiore di tracce e valori contempo-raneamente; | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Parametri clinici rilevati e rappresentati e/o funzionalità aggiuntive rispetto a quelli richiesti come requisiti minimi | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Funzionalità e algoritmi di supporto alla valutazione clinica, quali, a titolo esemplificativo: o calibri elettronici; o sistemi avanzati di analisi delle aritmie; o analisi del tratto ST o algoritmi di supporto alla diagnosi | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Ulteriori caratteristiche migliorative, tecnicamente rilevanti e documentate, non già previste nei requisiti minimi o in altre sezioni del capitolato, che apportino un valore aggiunto in termini di qualità clinica, sicurezza, prestazioni, accuratezza e usabilità | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente. Non indicare caratteristiche già evidenziate nei punti precedenti in quanto non verranno prese in considerazione
MONITOR MULTIPARAMETRICO DA TRASPORTO (n.42)
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione): | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Caratteristiche del display superiori allo standard minimo richiesto, con riferimento a: o maggiori dimensioni del display; o peso ridotto per facilitarne la trasportabilità; o elevato grado di protezione ai liquidi; o esistenza agli urti e alle cadute, preferibilmente documentata mediante cer-tificazione o test di conformità. | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Parametri clinici rilevati e rappresentati e/o funzionalità aggiuntive rispetto a quelli richiesti come requisiti minimi | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Maggiore autonomia della batteria in condizioni di monitoraggio continuo, rispetto al valore minimo richiesto | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Mantenimento della connessione al sistema di monitoraggio centralizzato anche quando l’unità paziente multiparametrica è separata dal monitor principale, mediante connessione Wi-Fi sicura | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Ulteriori caratteristiche migliorative, tecnicamente rilevanti e documentate, non già previste nei requisiti minimi o in altre sezioni del capitolato, che apportino un valore aggiunto in termini di continuità assistenziale, prestazioni, sicurezza e usabilità in mobilità | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente. Non indicare caratteristiche già evidenziate nei punti precedenti in quanto non verranno prese in considerazione
INFRASTRUTTURA E INTEGRAZIONE INFORMATICA
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione): | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Accesso web ai dati rilevati dalla centrale di monitoraggio, fruibile anche tramite dispositivi mobili basati su sistemi operativi Android e/o iOS, nel rispetto delle politiche di sicurezza informatica aziendali | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Integrazione verso la cartella clinica informatizzata aziendale (Smart Health di Data Processing) e/o verso la cartella anestesiologica di sala operatoria (Ormaweb di Dedalus) con sviluppo del SW stesso per importazioni dati | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Accesso completo ai dati dei monitor collegati e funzionanti, comprensivo sia dei dati clinici sia dei dati tecnici e di funzionamento (es. stato dispositivi, allarmi tecnici, eventi, log), utili alle attività di gestione, monitoraggio e manutenzione da parte del Servizio di Ingegneria Clinica | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Ulteriori caratteristiche migliorative, tecnicamente rilevanti e documentate, non già previste nei requisiti minimi o in altre sezioni del capitolato, che apportino un valore aggiunto in termini di interoperabilità, sicurezza, governabilità del sistema e supporto operativo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente. Non indicare caratteristiche già evidenziate nei punti precedenti in quanto non verranno prese in considerazione
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Foglio2 (hidden)
Caratteristiche | Criterio | Punteggio massimo
Sterilizzatrice per endoscopi
Caratteristiche costruttive in termini di materiali, ingombro e peso contenuti (in particolare della camera di lavaggio) | Giudizio | 3
Dotazione e caratteristiche accessori offerti (es. fornitura aggiuntiva di contenitori per il trasporto oltre quelli richiesti come minimi) | Giudizio | 4
Ridotti vincoli di installazione in termini strutturali e impiantistici | Giudizio | 3
Apertura camera di trattamento con comando che non preveda l’uso delle mani per ridurre il rischio di potenziali infezioni (es. “a pedale”, con braccialetti o badges, ecc…) | Giudizio | 3
Tempi ridotti del ciclo di sterilizzazione | Giudizio | 3
Possibilità di eseguire con la stessa apparecchiatura sia la sterilizzazione che l’alta disinfezione; indicare conformità alle normative di riferimento | Giudizio | 5
Possibilità di sterilizzare più di un endoscopio rigido per ogni ciclo di lavoro | SI/NO | 4
Possibilità di effettuare un ciclo di asciugatura | SI/NO | 3
Ciclo di auto-disinfezione di tipo termico | SI/NO | 3
Sistema di contenimento dell’endoscopio tramite contenitore che garantisca la minor contaminazione dall’uscita dalla sterilizzazione al campo operatorio | Giudizio | 8
Tipologia di Materiale chimico in termini di ridotto impatto tossicologico e ambientale | Giudizio | 6
Efficienza/sostenibilità ambientale con ridotto consumo di energia e acqua | Giudizio | 3
Altre caratteristiche funzionali e tecniche migliorative rilevanti (non già precedentemente indicate) | Giudizio | 2
Armadi di sciugatura
Tempo massimo di asciugatura dello strumento | Proporzionale | 2
Soluzioni atte a garantire un ridotto consumo di aria medicale in litri/ora | Giudizio | 4
Stampante fisicamente integrata nel case dell’armadio | SI/NO | 1
Altezza degli elementi che devono essere utilizzati dall’operatore (ultimo ripiano/monitor/lettore RFID o BARCODE) | Giudizio | 3
Lavelli automatici
Soluzione progettuale e caratteristiche tecniche e costruttive del lavello offerto | Giudizio | 2
Accessori in dotazione delle vasche di lavaggio (pistola aria, pistola acqua, ugelli per la pistola acqua, graduazione con indicazione del livello di riempimento, ecc.) | Giudizio | 1
Totale |  | 63
Assistenza tecnica
Durata della formazione/affiancamento sul posto per il personale utilizzatore all’avvio | Proporzionale | 2
Disponibilità di un contatto telefonico diretto per l’operatore a supporto post formazione affiancamento all’avviamento tecnologico | Giudizio | 1
Formazione/affiancamento personale utilizzatore durante tutta la durata del noleggio | Proporzionale | 1
Centro di assistenza, nr. Tecnici (in particolare Regionali), disponibilità assistenza tecnica, orari di ricezione chiamate e lavoro | Giudizio | 1
Tempo massimo intervento | Proporzionale | 3
Tempo massimo di ripristino | Proporzionale | 3
Altre caratteristiche migliorative rilevanti dell’assistenza tecnica (non precedentemente valutate) Ad esempio: tele-assistenza, ecc.. | Giudizio | 1
Totale |  | 12