## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Fundus camera non midriatica che consenta l’acquisizione di immagini retiniche senza dilatazione farmacologica;
· Peso inferiore ai 25 Kg;
· Strumento completo con SW di gestione dedicato che permetta la gestione delle immagini, delle anagrafiche pazienti e delle liste di lavoro (Standard DICOM);
· Ampio campo di acquisizione: almeno 45°
· Modalità di acquisizione: colori reali, IR, aneritra
· Acquisizione manuale;
· Messa a fuoco: automatica e manuale;
· Mire di fissazione interne;
· Possibilità di acquisire in presenza di pupille minime (diametro minimo pupilla per l’ acquisizione: 3,5 mm, preferibilmente 3 mm);
· Ampia correzione del potere sferico da + 20 a -20
· Formato immagine: DICOM nativo;
· Possibilità di integrazione tramite protocollo DICOM (Standard DICOM 3.0), al RIS/PACS con possibilità di ricezione Worklist ed invio immagini tramite sistemi informativi aziendali (DICOM nativo);
· Possibilità di stampa in formato A4 su stampante commerciale esterna, collegata in rete (non compresa nella fornitura).
· Tavolo portastrumenti con movimentazione elettrica Up/Down per il posizionamento sicuro dello strumento
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.