## ANS-MON
NOLEGGIO DI APPARECCHI DA ANESTESIA COMPLETI DI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI
NON COMPILARE | [10 empty] | COMPILARE
Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Dati generali apparecchi da anestesia | Punteggio MAX Attribuibile / Peso | Unità di misura | Operatore | Valore di soglia minima | Criterio di valutazione (MAX,MIN = Quantitativo, VAL = Discrezionale) | Guida alla descrizione delle caratteristiche prodotti offerti | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione delle caratteristiche a cura della ditta offerente | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
0 | 1 |  |  | Fabbricante | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fabbricante
0 | 2 |  |  | Area Commercializzazione (es. EU, USA, WORLD, ecc.) | [5 empty] | Indicare l'area di commercializzazione del prodotto
0 | 3 |  |  | Fornitore | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fornitore
0 | 4 |  |  | Modello | [5 empty] | Indicare il nome del modello offerto
0 | 5 |  |  | Codice CND | [5 empty] | Indicare la classe secondo Classificazione Nazionale Dispositivi
0 | 6 |  |  | Identificativo di registrazione BD/RDM | [5 empty] | Indicare il codice identificativo di registrazione nella Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici
0 | 7 |  |  | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione |  |  |  | SI |  | Indicare quanto richiesto
0 | 8 |  |  | Numero di installazioni in Italia e nella Comunità Europea |  |  |  | SI |  | Indicare quanto richiesto
0 | 9 |  |  | Numero di installazioni in Italia nell'ultimo anno | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
0 | 10 |  |  | Conformità Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i. | [5 empty] | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
0 | 10 | 1 |  | Data di scadenza del certificato | [5 empty] | Indicare la data di scadenza del certificato
0 | 11 |  |  | Conformità al regolamento Dispositivi medici ( UE) 2017/745- MDR | [5 empty] | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
0 | 11 | 1 |  | Data di scadenza del certificato | [5 empty] | Indicare la data di scadenza del certificato
0 | 12 |  |  | Certificato FDA | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 1 |  | Conformità Norme tecniche di settore: | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 2 |  | CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza” | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 3 |  | CEI EN 60601-1 1 "Sicurezza sistemi elettromedicali" | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 4 |  | Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 5 |  | Altro
1 |  |  |  | DESTINAZIONE D'USO |  | NUMERO | = | 16 Sistemi per anestesia in grado di garantire induzione, conduzione e gestione dell’anestesia generale, comprensiva di ventilazione meccanica e monitoraggio parametri respiratori e vitali. |  | Fornire una descrizione delle caratteristiche peculiari della destinazione d'uso richiesta
1 | 1 |  |  | Sede di utilizzo delle tecnologie biomediche:
1 | 1 | 1 |  | Presidio ospedaliero di Lagosanto |  | numero | = | 6
1 | 1 | 2 |  | Presidio ospedaliero di Cento |  | numero | = | 5
1 | 1 | 3 |  | Presidio ospedaliero di Argenta |  | numero | = | 5
2 |  |  |  | CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA DI VENTILAZIONE | 15
2 | 1 |  |  | Applicazione su pazienti pediatrici e adultI |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Indicare
2 | 2 |  |  | Funzionamento |  | Descrivere | = | a bassi flussi | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 2 | 1 |  | Funzionamento a circuito |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, aperto, semi-chiuso e chiuso | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 3 |  |  | Sistema di ventilazione |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, controllato elettronicamente | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 3 |  |  | Compensazione delle perdite |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, automatica e senza interruzione della ventilazione | Valutazione | Descrivere la modalità di gestione della compensazione delle perdite
2 | 4 |  |  | Valvola di sovrapressione "overflow" |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 5 |  |  | Modalità di ventilazione |  | Descrivere | ≥ | a. Volumetrica; b. Pressometrica; c. Pressione di supporto con trigger a flusso; d. SIMV con controllo di pressione e di volume; e. Manuale e spontanea | Valutazione | Elencare tutte le modalità e tecniche di ventilazione supportate disponibili nella configurazione offerta
2 | 5 | 1 |  | Ulteriori tecniche e metodiche ventilatorie offerte aggiuntive a quelle richieste |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Elencare ulteriori tecniche e metodiche ventilatorie disponibili
2 | 5 | 2 |  | Passaggio rapido dalla modalità automatica a manuale e viceversa |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 5 | 3 |  | Trigger inspiratorio |  | Si, No se Si descrivere | = | a flusso regolabile | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 5 | 4 |  | Trigger espiratorio |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 5 | 5 |  | Range volume corrente in modalità volumetrica |  | range, ml | ≥ | 20÷1400 | Valutazione, Max | Indicare
2 | 5 | 6 |  | Frequenza respiratoria |  | range, atti/min | ≥ | 5÷100 | Valutazione, Max | Indicare
2 | 5 | 7 |  | Range pressione di inspirazione |  | range, cmH2O | ≥ | 5÷60 | Valutazione, Max | Indicare
2 | 5 | 8 |  | Pausa inspiratoria |  | Si, No se Si descrivere | = | regolabile | Valutazione | Indicare
2 | 5 | 9 |  | Flusso inspiratorio massimo |  | l/min | ≥ | 130 | Valutazione, Max | Indicare
2 | 5 | 10 |  | PEEP regolabile elettronicamente |  | range, cmH2O | ≥ | 5÷20 | Valutazione, Max | Indicare
2 | 5 | 11 |  | Funzione di reclutamento alveolare |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 6 |  |  | Modalità di gestione della condensa |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 7 |  |  | Altro/Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 |  |  |  | GESTIONE GAS FRESCHI E AGENTI ALOGENATI | 7
3 | 1 |  |  | Compatibile con vaporizzatori di ultima generazione elettronici o a lettura digitale della concentrazione |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, con allarme di riempimento | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 1 | 1 |  | Possibilità di predisporre di due vaporizzatori con sistema di esclusione meccanica standardizzata (Selectatec/Interlock); |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 1 | 2 |  | Gestione del malfunzionamento del vaporizzatore |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Descrivere le modalità di sostituzione
3 | 2 |  |  | Possibilità di utilizzo con i seguenti alogenati: sevoflurane, desflurane, isoflurane |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 3 |  |  | Identificazione automatica del tipo di gas alogenato in uso |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 4 |  |  | Miscelatore elettronico (Aria, O2, N2O) |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, controllato a microprocessore | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 5 |  |  | Sistema di ottimizzazione dell'anestesia ventilatoria a bassi flussi |  | Si, No se Si descrivere | preferibilmente | SI, automatico | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 6 |  |  | Ingresso Aria, O2, N2O |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, con monitoraggio della pressione di rete | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 7 |  |  | Analizzatore gas |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, integrato | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 8 |  |  | Blocco erogazione miscele gassose |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, con percentuali minime di O2 | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 9 |  |  | Sistema di deviazione su un’uscita dei gas (freschi più alogenati) per il collegamento del circuito “va e vieni” in caso di ventilazione di induzione o di emergenza |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 10 |  |  | Valvola di limitazione di pressione APL regolabile e facilmente accessibile |  | Si, No se Si descrivere | preferibilmente | SI, a gestione elettronica | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 11 |  |  | Flussimetro O2 |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, integrato | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 12 |  |  | Sistema di evacuazione dei gas espirati |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, in uscita dal ventilatore e dal circuito “va e vieni” | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3 | 13 |  |  | Monitoraggio del sistema di evacuazione dei gas per evitare l’inquinamento ambientale o sistema equivalente facilmente fruibile |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione
3 | 14 |  |  | Altro/Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
4 |  |  |  | CIRCUITO PAZIENTE | 8
4 | 1 |  |  | dimensione compatta |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
4 | 2 |  |  | smontabile in maniera semplice e senza l’ausilio di strumenti |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
4 | 3 |  |  | sterilizzabile in autoclave |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
4 | 4 |  |  | cartuccia per calce sodata preriempita/monouso |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
4 | 5 |  |  | sostituzione della calce sodata senza interruzione della ventilazione |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
4 | 6 |  |  | sensori di flusso |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, autoclavabili | Valutazione | Fornire una breve descrizione
4 | 7 |  |  | Manovre di reclutamento polmonare automatiche e/o programmabili da parte dell'operatore |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
4 | 8 |  |  | Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
5 |  |  |  | AUTODIAGNOSI E TEST DI CONTROLLO | 7
5 | 1 |  |  | Funzione di protezione da miscela ipossica |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Descrivere le modalità di attivazione
5 | 2 |  |  | Sistema di autodiagnosi e controllo dell’apparecchiatura |  | Descrivere | ≥ | automatico all'accensione, comprensivo di taratura dei sensori e calcolo compliance e compensazione delle perdite | Valutazione | Descrivere nel dettaglio modalità ed eventuale programmabilità
5 | 3 |  |  | Possibilità di esclusione dell’autotest |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, in caso di emergenza permettendo l’utilizzo immediato dell’apparecchiatura | Valutazione | Fornire una breve descrzione indicando la modalità di esclusione dell' autotest
5 | 4 |  |  | Sistemi di allarme |  | Descrivere | ≥ | automatici ed impostabili dall’operatore per anomalie o non rispetto dei range di valori impostati | Valutazione | Fornire una breve descrizione dei sistemi di allarme relativi all'autodiagnosi ed ai test di controllo
5 | 5 |  |  | Batteria interna |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, per garantire il funzionamento continuo, senza limitazioni nelle prestazioni del ventilatore, in caso di interruzione della alimentazione elettrica | Valutazione | Indicare l'autonomia della batteria interna ( ore)
5 | 5 | 1 |  | Indicatore stato di carica della batteria |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Indicare se è presente un indicatore di stato della batteria
5 | 6 |  |  | Sistema di emergenza di erogazione dell’ossigeno, che permetta il funzionamento anche a macchina spenta in caso di mancanza di alimentazione elettrica |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Indicare se il sistema è presente, nel caso fornire una breve descrizione
5 | 7 |  |  | Predisposizione per l’utilizzo con bombole di backup |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Indicare
5 | 8 |  |  | Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione
6 |  |  |  | PARAMETRI VENTILATORI-MONITORAGGIO E GESTIONE-PANNELLO DI CONTROLLO | 8
6 | 1 |  |  | Display integrato per la visualizzazione dei parametri operativi e degli allarmi |  | " | ≥ | 15 |  | Descrivere quali sono i parametri operativi, le curve, i valori e gli allarmi visualizzabili
6 | 2 |  |  | Possibilità di visualizzazione di almeno 4 curve e 2 loop contemporaneamente a monitor |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Elencare e descrivere
6 | 3 |  |  | Possibilità di regolare tutti i parametri ventilatori |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
6 | 4 |  |  | Modalità di attivazione parametri ventilatori |  | Descrivere |  |  | Valutazione | Descrivere la modalità di attivazione dei parametri ventilatori ( es.touchscreen, tasti, ecc..)
6 | 5 |  |  | Possibilità di monitoraggio di tutti i parametri ventilatori e dei gas |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
6 | 6 |  |  | Interfaccia |  | Descrivere | ≥ | personalizzabile ed intuitiva | Valutazione | Fornire una breve descrizione
6 | 7 |  |  | Allarmi |  | Descrivere | = | acustici e visivi | Valutazione | Elencare e descrivere
6 | 8 |  |  | Livelli priorità allarmi |  | Si, No se Si descrivere | ≥ | bassa, media, alta | Valutazione | Descrivere gli allarmi in base ai livelli di priorità
6 | 9 |  |  | Allarmi tecnici |  | Descrivere |  |  | Valutazione | Descrivere quali sono gli allarmi tecnici e come sono gestiti
6 | 10 |  |  | Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione
7 |  |  |  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI ALIMENTAZIONE | 4
7 | 1 |  |  | Dimensioni |  | LXHXP (cm) |  |  | Valutazione | Indicare
7 | 2 |  |  | Peso |  | Kg |  |  | Valutazione | Indicare
7 | 3 |  |  | Grado di protezione |  | IPXX |  |  | Valutazione | Indicare
7 | 4 |  |  | Funzionamento sia a rete che a batteria/e ricaricabili |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Indicare
7 | 5 |  |  | Batteria di backup integrata di adeguata autonomia |  | SI, NO se SI indicare autonima (min) |  |  | Valutazione | Indicare l'autonomia e i corrispondenti parametri di ventilazione (frequenza e volume corrente)
7 | 6 |  |  | Apparecchiatura su carrello |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, facilmente trasportabile, con ruote piroettanti e dotate di freno | Valutazione | Fornire una breve descrizione
7 | 7 |  |  | Braccio di supporto e relativo sistema di fissaggio per monitor parametri vitali ( con alimentatore) e braccio di supporto per circuito paziente |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
7 | 8 |  |  | Completa di tutti i componenti e accessori necessai al corretto e sicuro funzionamento ( tubi, attacchi,..) |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Indicare
7 | 9 |  |  | Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione
8 |  |  |  | ULTERIORI CARATTERISTICHE | 4 |  |  |  | Valutazione
8 | 1 |  |  | Possibilità di esportare dati clinici |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 2 |  |  | Possibilità di controllo remoto funzionamento/problemi tecnici |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 3 |  |  | Possibilità di monitorare da remoto esecuzione autotest |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 4 |  |  | Dotazioni incluse in offerta (HW/SW ) ed escluse/opzionali |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Descrivere
8 | 5 |  |  | Possibilità di condivisione dei dati e integrazione con sistemi informativi ospedalieri |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 6 |  |  | Integrazione DICOM / HL7 |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 7 |  |  | Altro/Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione
NON COMPILARE | [10 empty] | COMPILARE
Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Dati generali monitor multiparametrici per il monitoraggio dei parametri vitali a completamento della configurazione degli apparecchi da anestesia | Punteggio MAX Attribuibile / Peso | Unità di misura | Operatore | Valore di soglia minima | Criterio di valutazione (MAX,MIN = Quantitativo, VAL = Discrezionale) | Guida alla descrizione delle caratteristiche prodotti offerti | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione delle caratteristiche a cura della ditta offerente | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
9 | 1 |  |  | Fabbricante | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fabbricante
9 | 2 |  |  | Area Commercializzazione (es. EU, USA, WORLD, ecc.) | [5 empty] | Indicare l'area di commercializzazione del prodotto
9 | 3 |  |  | Fornitore | [5 empty] | Indicare la ragione sociale del fornitore
9 | 4 |  |  | Modello | [5 empty] | Indicare il nome del modello offerto
9 | 5 |  |  | Codice CND | [5 empty] | Indicare la classe secondo Classificazione Nazionale Dispositivi
9 | 6 |  |  | Identificativo di registrazione BD/RDM | [5 empty] | Indicare il codice identificativo di registrazione nella Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici
9 | 7 |  |  | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione |  |  |  | SI |  | Indicare quanto richiesto
9 | 8 |  |  | Numero di installazioni in Italia e nella Comunità Europea |  |  |  | SI |  | Indicare quanto richiesto
9 | 9 |  |  | Numero di installazioni in Italia nell'ultimo anno | [5 empty] | Indicare quanto richiesto
9 | 10 |  |  | Conformità Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i. | [5 empty] | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
9 | 10 | 1 |  | Data di scadenza del certificato | [5 empty] | Indicare la data di scadenza del certificato
9 | 11 |  |  | Conformità al regolamento Dispositivi medici ( UE) 2017/745- MDR | [5 empty] | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
9 | 11 | 1 |  | Data di scadenza del certificato | [5 empty] | Indicare la data di scadenza del certificato
9 | 12 |  |  | Certificato FDA | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
9 | 13 | 1 |  | Conformità Norme tecniche di settore: | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
9 | 13 | 2 |  | CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza” | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
9 | 13 | 3 |  | CEI EN 60601-1 1 "Sicurezza sistemi elettromedicali" | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
9 | 13 | 4 |  | Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. | [5 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
9 | 13 | 5 |  | Altro
10 |  |  |  | DESTINAZIONE D'USO |  | Numero | = | 17 MONITOR MULTIPARAMETRICI PER IL MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI, DA UTILIZZARSI CON GLI APPARECCHI DA ANESTESIA |  | Fornire una descrizione delle caratteristiche peculiari della destinazione d'uso richiesta
10 | 1 |  |  | Sede di utilizzo delle tecnologie biomediche:
10 | 1 | 1 |  | Presidio ospedaliero di Lagosanto |  | numero | = | 7
10 | 1 | 2 |  | Presidio ospedaliero di Cento |  | numero | = | 5
10 | 1 | 3 |  | Presidio ospedaliero di Argenta |  | numero | = | 5
11 |  |  |  | CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI DA UTILIZZARSI CON GLI APPARECCHI DA ANESTESIA | 10
11 | 1 |  |  | Tipologia |  | Si, No se Si descrivere se modulare, preconfigurato, ecc. |  |  | Valutazione | Indicare
11 | 2 |  |  | Dotato di hardware e software di ultima generazione |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, per l’utilizzo su pazienti adultI e pediatrici | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 3 |  |  | Display:
11 | 3 | 1 |  | Touchscreen |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, utilizzabile anche con guanti chirurgici | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 3 | 2 |  | Flat panel |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, a colori | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 3 | 3 |  | Dimensioni |  | " | ≥ | 15 | Valutazione | Indicare
11 | 4 |  |  | Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 5 |  |  | Predisposto per collegamento in rete Ethernet |  | Si, No se Si indicare il numero di porte | = | SI | Valutazione | Elencare tutte le modalità e tecniche di ventilazione supportate disponibili nella configurazione offerta
11 | 6 |  |  | Predisposto per installazione su apparecchio di anestesia |  | Si, No se Si descrivere | = | la fornitura deve essere comprensiva di attacco standard (es. VESA, slide-in, etc) | Valutazione | indicare tipo di attacco
11 | 8 |  |  | Dotato di superfici lisce per consentire una facile pulizia e disinfezione e per ridurre il rischio di contaminazione |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 8 |  |  | Protezione dai disturbi ad alta frequenza e da defibrillatore |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 9 |  |  | Dotato di funzione di personalizzazione grafica, per rendere agevole e semplice l’utilizzo da parte degli operatori, preferibilmente con funzione plug&play dei parametri |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 |  |  | Monitoraggio dei seguenti parametri per tutti i monitor: |  | Si, No se Si descrivere di seguito
11 | 10 | 1 |  | ECG |  | Si, No se Si descrivere | = | a 3 e 5 elettrodi, implementabile per 12 derivazioni reali (includere cavo per tipologia per ciascun monitor) | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 2 |  | Frequenza cardiaca |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 3 |  | Frequenza respiratoria sia numerica sia forma d’onda |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 4 |  | SpO2, con rappresentazione sia numerica sia forma d’onda, preferibilmente con Perfusion Index (includere sensore pluriuso adulto) |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 5 |  | NIBP (pressione non invasiva) |  | Si, No se Si descrivere | preferibilmente | con algoritmo di misura durante insufflazione | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 5 | 1 | NIBP (pressione non invasiva) |  | Si, No se Si descrivere | = | modalità di misura manuale, periodica e automatica (per ogni monitor includere tubo pluriuso e n. 2 manicotti per misura) | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 6 |  | IBP (pressione invasiva) N°1 canale (ampliabile in futuro a n°2) |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 7 |  | Temperatura |  | numero canali | = | 2, con calcolo e allarme DeltaT (includere per ogni monitor n.1 sonda pluriuso cutanea) | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 8 |  | Dotato di modulo per interfaccia certificata con i principali apparecchi di anestesia presenti sul mercato |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
11 | 10 | 9 |  | Altro/Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 |  |  |  | DOTAZIONE DEI SEGUENTI MODULI/FUNZIONI | 7
12 | 1 | 1 |  | Modulo per profondità di anestesia |  | Si, No se Si descrivere | ≥ | SI, BIS/Entropia | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 1 | 2 |  | Modulo monitoraggio curarizzazione |  | Si, No se Si descrivere | ≥ | SI, TOF/NMT | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 1 | 3 |  | Modulo gittata cardiaca |  | Si, No se Si descrivere | = | SI CO, preferibilmente anche con metodica non invasiva | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 1 | 4 |  | Modulo gittata cardiaca in continuo |  | Si, No se Si descrivere | = | Si CCO, preferibilmente anche con metodica non invasiva | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 2 |  |  | Visualizzazione di più forme d’onda (almeno 6 tracce contemporanee) |  | Si, No se Si descrivere | = | Si, in tempo reale e contemporanea | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 3 |  |  | Funzione di invio del tracciato ECG a 12 derivazioni alla stampante |  | Si, No se Si descrivere | = | Si, qualora rilevato | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 4 |  |  | Memorizzazione |  | Si, No se Si descrivere | ≥ | si, degli eventi, dei trend, preferibilmente delle forma d’onda in continuo (almeno ECG-SpO2-IBP-Resp), per almeno 10 ore, con possibilità di stampa su stampante di rete | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 5 |  |  | Dotato di allarmi ottici ed acustici |  | Si, No se Si descrivere | ≥ | Si, su più livelli con soglie impostabili e personalizzabili, preferibilmente con funzione di escalation del livello in base a persistenza ed in caso di ulteriore variazione | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 6 |  |  | Disponibilità di differenti set allarmi |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, preimpostabili per diverse tipologie di paziente | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 7 |  |  | Analisi aritmie ventricolari e sopraventricolari e ST |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, su tutte le derivazioni rilevate | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 8 |  |  | Dotato di batteria ausiliaria per garantire una autonomia fuori rete elettrica non inferiore a 30 min. Il monitor deve poter funzionare alimentato dalla rete elettrica anche con batterie non funzionanti o assenti |  | Si, No se Si descrivere | preferibilmente | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 9 |  |  | I dati degli apparecchi esterni interfacciati (es. apparecchio anestesia ) devono essere visualizzabili sul display del monitor multiparametrico e disponibili nel flusso HL7 |  | Si, No se Si indicare quali | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
12 | 10 |  |  | Consumo energetico in modalità funzionamento |  | KW/h |  |  | Valutazione | indicare consumo energetico per la modalità in funzionamento
12 | 11 |  |  | Consumo energetico in modalità standby |  | KW/h |  |  | Valutazione | indicare consumo energetico per la modalità standby
12 | 12 |  |  | Consumo energetico in modalità spento |  | KW/h |  |  | Valutazione | indicare consumo energetico per la modalità spento
12 | 13 |  |  | Altro/Ulteriori caratteristiche |  | Si, No se Si descrivere |  | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
13 |  |  |  | Assistenza tecnica apparecchi da anestesia completi di monitor multiparametrici: tempi di consegna/installazione/collaudo - formazione | 10
13 | 1 |  |  | Tempo max di consegna/installazione/collaudo (attività a carico della ditta fornitrice) |  | giorni solari |  |  | Valutazione | Indicare
13 | 2 | 1 |  | Manutenzione |  | Tipologia | = | Full risk, ON SITE | Valutazione | Fornire una breve descrizione
13 | 2 | 2 |  | Numero interventi in loco |  | Numero | = | Illimitato | Valutazione | Indicare
13 | 2 | 3 |  | Sede assistenza tecnica |  | Indicare Luogo e indirizzo | = | in ITALIA | Valutazione | Fornire una breve descrizione
13 | 2 | 4 |  | Numero di tecnici dedicati |  | Numero e zona di riferimento | almeno | 1 | Valutazione | Indicare
13 | 2 | 5 |  | Tempi di intervento in loco a partire dalla richiesta di intervento |  | Giorni lavorativi | ≤ | 2 | Valutazione | Indicare
13 | 2 | 6 |  | Tempi di risoluzione guasto a partire dalla richiesta di intervento |  | Giorni lavorativi | ≤ | 3 | Valutazione | Indicare
13 | 2 | 7 |  | Muletto sostitutivo, di pari caratteristiche, per tempi superiori di risoluzione guasto a quelli dichiarati al punto 13.2.6 |  | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Indicare
13 | 3 |  |  | Visite programmate in loco (MP/VS/CF) annuali incluse se previsto dal fabbricante |  | Indicare numero e tipologia | ≥ | 1 MP - 1 VS -1 CF | Valutazione | Indicare
13 | 4 |  |  | Aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di noleggio |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione | Fornire una breve descrizione
13 | 5 |  |  | Formazione compresa, finalizzata all'uso dell’apparecchiatura/attrezzatura in ogni sua funzione; alle procedure per la soluzione degli inconvenienti e dei problemi più frequenti; alla gestione operativa quotidiana |  | Si, No se Si descrivere | = | Sì | Valutazione | Indicare
13 | 6 |  |  | Listino dei consumabili dedicati valido per cinque anni |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione | Fornire il listino con i codici dei consumabili disponibili ed indicare la percentuale di sconto da applicare
13 | 7 |  |  | Listino degli accessori valido per cinque anni |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione | Fornire il listino con i codici degli accessori disponibili ed indicare la percentuale di sconto da applicare
13 | 8 |  |  | Schede tecniche e depliant dei prodotti proposti |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione | Indicare
13 | 9 |  |  | Manuale d'uso |  | Si, No se Si descrivere | = | In lingua italiana ed in formato elettronico | Valutazione | Indicare
13 | 9 | 1 |  | Manuale di service |  | Si, No se Si descrivere |  | redatto possibilmente in lingua italiana, in formato elettronico | Valutazione | Indicare
13 | 10 |  |  | Smaltimento imballaggi |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione | Indicare
13 | 11 |  |  | Ritiro e smaltimento di altrettanti apparecchi da anestesia che i prodotti in offerta sostuituiranno |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione | Indicare
13 | 12 |  |  | Fornitura gratuita di muletti, di prestazioni pari al modello offerto, in caso di avvisi di sicurezza che implichino limitazioni nell'uso fino al ripristino del corretto funzionamento nell'ambito del ciclo di vita del prodotto |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione | Indicare
13 | 13 |  |  | Ulteriori caratteristiche del servizio di assistenza |  | Descrizione |  |  | Valutazione | Indicare

## Istruzioni per compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
NON COMPILARE | [10 empty] | COMPILARE
COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H | COLONNA I | COLONNA J | COLONNA K | COLONNA L | COLONNA M | COLONNA N
Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Caratteristica | Punteggio MAX Attribuibile / Peso | Unità di misura | Operatore | Valore di soglia minima | Criterio di valutazione (MAX,MIN = Quantitativo, VAL = Discrezionale) | Guida alla descrizione delle caratteristiche prodotti offerti | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione delle caratteristiche a cura della ditta offerente | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
N.B. Colonna da non N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica l'ID della caratteristica richiesta nella colonna E | N.B. Colonna da non N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica l'ID della caratteristica richiesta nella colonna E | N.B. Colonna da non N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica l'ID della caratteristica richiesta nella colonna E | N.B. Colonna da non N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica l'ID della caratteristica richiesta nella colonna E | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati i punteggi tecnici per ogni caratteristica richiesta | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati le unità di misura | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati gli operatori logici | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna E la cui mancanza comporta l'esclusione dalla gara. Se non valorizzata si tratta di un requisito non soggetto a soglia minima | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. E' indicato il criterio di attribuzione punti secondo la seguente classificazione: - massimizzazione (Max), voce soggetta a punteggio direttamente proporzionale al valore della caratteristica descritto nella colonna I - valutazione, voce soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante - minimizzazione (Min), voce soggetta a punteggio inversamente proporzionale al valore della caratteristica descritto nella colonna E | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica le informazioni/documenti richiesti in riferimento alla specifica richiesta nella colonna E | Da compilare da parte della ditta. Compilazione sintetica con riferimento a quanto specificato nelle colonne G ed I | Da compilare da parte della ditta secondo quanto indicato nella stessa colonna E, o descrivendo la caratteristica posseduta del prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna I | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito di minima indicato in colonna D, nonchè la relativa specifica dichiarata nella colonna F, ove richiesta

## MDS2
Medical Device Security Risk Assessment (MDS2 ECRI-HIMSS)
| Informazioni e specifiche richieste | Risposta tipo | Istruzioni per la risposta | Risposta del Fornitore
Sezione A : Caratteristiche del Dispositivo Medico
A.1 | Ragione Sociale Fabbricante | Ragione sociale Fabbricante | Indicare la Ragione sociale del fabbricante
A.2 | Nome commerciale e modello del dispositvo | Nome commerciale e modello del dispositvo | Indicare il nome commerciale e modello del dispositvo
A.3 | Tipologia dle prodotto (dispositivo, software, server, app) | Dispositivo, software, server, app | Selezionare il tipo di prodotto. Nota: è necessario compilare un form per ogni linea di prodotto
A.4 | Specificare la versione del software o il livello di patch | Versione del software | Specificare la versione del software
A.5 | Specificare la data di fine supporto del modello | Data | Fornire la data di fine supporto se nota
A.6 | Specificare il sistema operativo e la versione | Windows/Linux/embedded/altro/non applicabile | Specificare il sistema operativo ivi inclusa la versione (es., Windows 10 Enterprise, Red Hat Enterprise Linux 7, Android 7.1)
A.7 | Specificare la data di fine supporto del sistema operativo | Data | Fornire la data di fine supporto se nota
A.8 | Elencare tutte le certificazioni o gli standard che indirizza il dispositivo | Elencare qualsiasi standard o certificazione che il dispositivo indirizza (es. IEC 62304) | Elencare qualsiasi standard o certificazione che il dispositivo indirizza (es. IEC 62304)
A.9 | Specificare le policies e le procedure del fabbricante per l'approvazione e l'installazione di patch di sicurezza | Specificare le policies di validazione e applicazione delle patches | Specificare le policies (patches solo dopo l'approvazione del fabbricante, applicazione di una patch di sicurezza, ecc)
Sezione B: Dati sensibili
B.1 | Il dispositivo memorizza dati sensibili? | Si/No | Si/No
B.2 | Specificare la tecnologia di crittografia dei dati sensibili memorizzati | Dettagli tecnici | Specificare la crittografia del file o la crittografia dell'intero disco
B.3 | I dati sensibili sul dispositivo sono permaneti e transitori? | Permanenti/transitori/non applicabile | Specificare Permanenti/transitori/non applicabile
B.4 | Il dispositivo trasmette dati sensibili? | Si/No | Si/No
B.5 | Specificare tutte le fonti dei dati sensibili e le destinazioni | Server di gestione, PACS, middleware, cartella clinica elettronica, cloud, ecc. | Elencare le fonti e le destinazioni
B.6 | Specificare la tecnologia di crittografia dei dati sensibili trasmessi | Dettagli tecnici | Specificare i metodi di crittografia usati per trasmettere i dati sensibili (es. SSL 3.0, TLS 1.2)
Sezione C: Interfacce fisiche
C.1 | Connessioni cablate? | Ethernet/seriali/USB/non applicabile | Fornire un inventario delle interfacce
C.2 | Connessioni di rete? | Si/No | Fornire un inventario delle interfacce
C.3 | Funzionalità wireless? | Si/No | Fornire un inventario delle interfacce
C.4 | Specificare IEEE 802.11 | 802.11 (a/b/g/n/ac) | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.5 | Funzionalità bluetooth? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.6 | Comunicazione Near-field (NFC)? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.7 | Funzionalità cellulare (es. 4G)? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.8 | Specificare qualsiasi altro metodo di comunicazione non indicato | Elencare | Elencare qualsiasi metodo di comunicazione
C.9 | Sono presenti media rimovibili? | Si/No e se Si specificare (es. porta USB) | Elencare tutti i possibili metodi di archiviazione: (USB, SD Flash)
C.10 | Le porte (es. seriali/USB/FireWire) possono essere disabilitate? | Si/No | I media presenti in C.9 possono essere disabilitati?
Sezione D: Rete
D.1 | Il dispositivo può resistere alla scansione delle vulnerabilità? | Si/No | Si/No
D.2 | Elencare tutte le porte IP necessarie al funzionamento corretto del dispositivo | Es. 21 (FTP), 23 (TelNet), 53 (DNS) | Elencare tutti i servizi di rete abilitati sul dispositivo
D.3 | Le porte non utilizzate sono chiuse? | Si/No | Si/No
D.4 | Elencare tutti i metodi di sicurezza wirelss supportati | WPA2-Enterprise | Elencare le funzionalità di sicurezza
Sezione E: Autenticazione
E.1 | Specificare qualsiasi metodo di autenticazione esterna che il dispositivo supporta | Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol, single sign-on, ecc. | Elencare i metodi di autenticazione
E.2 | Il dispositivo supporta la profilatura degli utenti? | Si/No | Si/No
E.3 | Il dispositivo utilizza password codificate? | Si/No | Si/No
E.4 | Elencare i metodi di monitoraggio/accesso remoto | Virtual private network (VPN), polling | Elencare qualsiasi metodo che il fabbricante / fornitore utilizza per supportare o monitorare il dispositivo da remoto
Sezione F: Protezione del dispositivo
F.1 | Il dispositivo supporta antivirus di terze parti / protezioni contro il malware? | Si/No | Specificare se il dispositivo supporta l'istallazione di antivirus o software di protezione end-point
F.2 | Il dispositivo supporta software di gestione dei dispositivi "mobile" (MDM)? | Si/No | Se il dispositivo è wireless, supporta l'installazione di MDM?

## Configurazione Prodotto Offerto
Configurazione degli Apparecchi da Anestesia offerti, completi di monitor multiparametrici per il monitoraggio dei parametri vitali
Dispositivi Medici (DM)
ID | Descrizione modulo / accessorio | Numero Repertorio/BD | CND | Codice prodotto Fabbricante | Codice prodotto fornitore | Quantità | Consumabile (Si/NO) | Se Consumabile N° Utilizzi | Funzionalmente collegato ad Item... | Note
DM.1
DM.2
DM.3
DM.4
DM.5
DM.6
DM.7
DM.8
DM.9
DM.10
DM.11
DM.12
DM.13
DM.14
DM.15
DM.16
DM.17
DM.18
DM.19
DM.20
Dispositivi NON Medici (D)
ID | Descrizione modulo / accessorio |  |  | Codice prodotto Fabbricante | Codice prodotto fornitore | Quantità | Consumabile (Si/NO) | Se Consumabile N° Utilizzi | Funzionalmente collegato ad Item... | Note
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
D.15
D.16
D.17
D.18
D.19
D.20