## Sist videoendoscopia
Procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e sistemi per videoendoscopia per l’UO di Gastroentereologia dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta dell’Azienda USL di Imola – lotto unico
Allegato A1 Questionario tecnico noleggio progetto Gastro IMOLA 2024
SISTEMI DI VIDEOENDOSCOPIA (rif. A)
REQUISITI MINIMI
VIDEOPROCESSORE (Rif. A1) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videoprocessore di ultima generazione con qualità FULL HD o superiore
Possibilità di acquisizione e gestione ed esportazione delle immagini in alta definizione
Possibilità di fermo immagine
Possibilità di esecuzione cromoendoscopia virtuale e magnificazione per studio della mucosa e vascolarizzazione
Possibilità di collegamento a modulo di intelligenza artificiale compatibile
Disponibilità di uscite video multiple
Il videoprocessore dovrà essere interfacciato con il sistema di integrazione Audio Video (rif. B)
FONTE LUCE (Rif. A2) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Sorgente luminosa con tecnologia a LED di potenza adeguata alle attività di endoscopia digestiva
Regolazione automatica e manuale dell’intensità luminosa
La fonte luminosa può essere integrata nel videoprocessore rif. A1 (saranno accettate sia soluzioni con modulo dedicato sia soluzioni con modulo integrato nel videoprocessore)
MODULO INTELLIGENZA ARTIFICIALE (Rif. A3) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Modulo di intelligenza artificiale compatibile con la strumentazione offerta (saranno accettate sia soluzioni con modulo dedicato sia soluzioni con modulo integrato nel videoprocessore)
INSUFFLATORE CO2 (Rif. A4) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Portata regolabile nel range adatto all’endoscopia digestiva
L’insufflatore dovrà essere collegato al sistema di erogazione centralizzata, completo di connessioni a norma di tipo AFNOR
Possibilità di funzionamento anche con connessione a bombola
Dotato di tutti gli accessori necessari al corretto interfacciamento ed utilizzo
MONITOR (min. 27'') (Rif. A5) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Monitor di grado medicale almeno FULL HD o superiore e comunque della stessa qualità del videoprocessore, dimensioni minime 27’’
POMPA DI LAVAGGIO CAMPO OPERATORIO (Rif. A6) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Pompa per il lavaggio del campo operatorio attraverso canale dedicato o canale operativo
Completo di tutti i tubi e connettori necessari
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Integrazione Audio Video
Procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e sistemi per videoendoscopia per l’UO di Gastroentereologia dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta dell’Azienda USL di Imola – lotto unico
Allegato A1 Questionario tecnico noleggio progetto Gastro IMOLA 2024
SISTEMA DI INTEGRAZIONE AUDIO VIDEO (Rif. B)
REQUISITI MINIMI
FUNZIONE DI VIDEO ROUTING (rif. B1) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Tutte le fonti video devono essere convogliate in questo apparato che provvede a distribuirle opportunamente ai vari monitor presenti in sala endoscopica secondo un semplice comando
L’interfaccia di comando deve essere installata su monitor touchscreen di almeno 21’’. All’interno delle 3 sale di endoscopia il monitor touchscreen deve essere posizionato su braccetto porta monitor dedicato e ancorabile al pensile di sala endoscopica
Il modulo deve effettuare il routing dei segnali video per un minimo di 12 ingressi tra cui almeno: - 8 di tipo DVI-HDMI fino a 1080p60; - 2 di tipo 3GSDI con risoluzione fino a 1080p60; - 2 di tipo Video Composito o Y-C con risoluzione 576i
Gli ingressi devono essere disponibili già sull’unità centrale del sistema senza la necessità di ricorrere a convertitori di segnale, sia in sala che in locale tecnico
Il routing dei segnali video deve essere disponibile per almeno 6 uscite da dedicare ai monitor di tipo full HD 1080p60
Il sistema deve essere in grado di gestire i segnali in 3D
Il sistema deve essere in grado di gestire i segnali 4K/UHD
Il sistema di Video Routing deve essere di tipo aperto per potersi adattare facilmente a tutte le marche di sorgenti video presenti oggi sul mercato (sistema vendor-neutral)
L’interfaccia di comando deve essere la più semplice ed ergonomica possibile per favorire un uso facile ed intuitivo da parte degli operatori, (ad es. basato su codice colore e pagine dedicate alla funzione specifica)
Segnale Multiview su un unico segnale video, composto da fino a 4 segnali in input (Quadview, PiP, PaP, PoP) inviabile ai monitor, in videoconferenza e registrabile. Il multiview non deve introdurre ritardi nella visualizzazione
L’interfaccia grafica deve sempre visualizzare un preview dinamico di ogni sorgente e monitor contemporaneamente nella stessa schermata e non deve presentare icone statiche con simboli barrati
L’interfaccia di comando deve essere visualizzabile da qualsiasi PC o tablet di sala dotato di browser web. La visualizzazione deve essere indipendente da quella principale (no modalità clone) per permettere ad operatori diversi di operare con funzioni diverse del sistema in simultanea
Il sistema deve riconoscere il più velocemente possibile la presenza o assenza dei diversi segnali video collegati, modificando automaticamente l’interfaccia
Il sistema deve gestire il mixaggio dell’audio con: - 2 ingressi stereo musicali; - 3 ingressi microfonici mono; - 2 uscite amplificate per speaker a soffitto; - 1 uscita stereo non amplificata
Dovrà essere fornito un ulteriore modulo di routing per gestire i monitor già presenti all’interno della “sala regia”
FUNZIONE DI REGISTRAZIONE DIGITALE (rif. B2) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Qualsiasi immagine o video proveniente da qualsiasi apparecchiatura all’interno della sala deve poter essere acquisita e registrata localmente su supporto digitale
Il comando del modulo deve avvenire sullo stesso touch screen del sistema di Video Routing, in maniera semplice e immediata, con la funzione registrazione indicata con identificazione ben riconoscibile
Il sistema deve integrarsi con il sistema informatico ospedaliero Fenix (El.Co) riconoscendo i pazienti inseriti in anagrafica ed associare le immagini ed i filmati. L’interfacciamento deve avvenire attraverso l’uso di Worklist DICOM
La registrazione dei filmati avviene premendo un tasto dedicato sul monitor touchscreen di controllo e/o su telecamera endoscopica
Si devono poter registrare filmati o immagini con qualità video almeno in full HD 1080p60. Per tutte le sorgenti deve essere disponibile l’anteprima live
La cattura delle immagini deve essere disponibile sia live e a registrazione attiva, sia offline su filmati registrati
Deve essere possibile registrare dal momento corrente, oppure andare indietro fino ad inizio procedura
Deve essere possibile una funzione di creazione automatica di filmati con lunghezza programmabile attorno ad un’immagine registrata
Deve essere possibile trasformare sia immagini che filmati in formato DICOM all’ultima release
I filmati devono poter essere archiviati temporaneamente su hard disk interno al sistema con memoria minima di almeno 2 TByte. Successivamente deve poter essere possibile inviarli, anche automaticamente, a server per immagini di rete o archiviarli in formato DICOM sul sistema PACS disponibile (Philips Vue PACS)
Esportazione anche su device USB
Il sistema deve fornire la possibilità all’operatore di aggiungere note/appunti ai file video precedentemente registrati
FUNZIONE DI VIDEOCONFERENZA (rif. B3) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Il modulo di comunicazione deve permettere la connessione in videoconferenza audio e video bi-direzionale full duplex, secondo lo standard H.323 e SIP
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando la rete LAN ospedaliera con un’occupazione di banda massima anche per il full HD inferiore ai 2Mbps (espandibile fino a 12 Mbps)
La connessione deve permettere di effettuare una connessione video in uscita e audio bi-direzionale con una o più stazioni remote
La stazione remota può essere all’interno della rete ospedaliera oppure esterna via rete internet
Deve potersi effettuare la trasmissione di livello full HD per tutti i segnali in ingresso
La riproduzione a distanza deve essere di massima qualità e automaticamente scalabile su a seconda della banda disponibile
La connessione deve permettere l’invio di 2 segnali separatamente per poter essere visualizzati indipendentemente su 2 monitor presso la stazione remota con risoluzione minima di 1080p 60Hz
L’operatore in sala di endoscopia deve poter scegliere, tramite un tasto dedicato su touchscreen, i diversi layout di visualizzazione locale del segnale video di ritorno (diversi PiP, PaP ecc…)
La connessione deve avvenire anche con le maggiori piattaforme sul mercato (es: Zoom Meeting, Teams, ecc…) senza l’effettiva apertura dell’applicazione di terze parti ma integrando tutto sulla GUI di controllo
La connessione deve poter essere interrotta e ripresa in qualsiasi istante a scelta dell’operatore in sala endoscopica
Il sistema deve essere dotato presso la sala di endoscopia 1 di: o 1 radiomicrofono per chirurgo con lavalier/headset; o 1 Telecamera ambientale ad alta definizione 1080p, con comando PTZ e zoom da controllare con touchscreen; (Rif. B3.1) o 2 casse audio da controsoffitto (60W min) per riproduzione dell’audio proveniente dalla stazione remota
ULTERIORI REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA DI INTEGRAZIONE AUDIO VIDEO | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Il sistema dovrà essere dotato almeno di tutti i dispositivi indicati in Allegato C. Le funzionalità e le attrezzature da integrare nel sistema sono indicate nell’Allegato C
Il sistema interamente come descritto nei punti precedenti deve possedere certificazione medicale secondo la normativa in vigore e EN 60601-1
L’hardware necessario alle funzioni di cui ai punti B1, B2, e B3 deve essere di minimo ingombro, e dovrà essere alloggiato in armadi rack modulari (da includere nella fornitura) e dovranno essere installati all’interno della “sala regia”. Dimensioni massime (l x a x p): 550 x 140 x 450 mm
All’interno delle sale di endoscopia dovranno essere installati, su ciascun braccio porta monitor già presente, monitor di visualizzazione medicali con risoluzione almeno Full-HD, con tecnologia a LED di ultima generazione, ingressi video almeno DVI e/o HDMI. I monitor verranno collegati al sistema di Video Routing per la visualizzazione dei segnali in ingresso al sistema integrato. Per le dimensioni e le quantità dei monitor da fornire fare riferimento all’Allegato C
Sui pensili presenti in sala endoscopica dovranno essere previsti pannelli di connessione interamente integrati con i pensili per i segnali audio e video, in particolare: - 4 DVI, 2 HDMI, 2 SDI, 2 C-video, 1 Audio input per mini-jack, USB, ON/OFF
Il sistema dovrà essere reso operativo in tutte le sue componenti al fine di realizzare le specifiche sopra descritte. Dovranno pertanto essere conteggiati tutti i cablaggi necessari allo scopo così come i rack di alloggiamento necessari per l’Hardware del sistema integrato. Al fine di garantire l’affidabilità nel tempo e la resistenza dei cablaggi all’interno dei bracci porta monitor, verrà valutata caratteristica preferenziale l’utilizzo di cavi categoria 6 e/o RG59 per i segnali full HD e fibra ottica per i segnali 4K/UHD
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Endoscopi flessibili
Procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e sistemi per videoendoscopia per l’UO di Gastroentereologia dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta dell’Azienda USL di Imola – lotto unico
Allegato A1 Questionario tecnico noleggio progetto Gastro IMOLA 2024
VIDEOCOLONSCOPI (Rif. C)
REQUISITI MINIMI
VIDEOCOLONSCOPIO INTERMEDIO (Rif. C1) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videocolonscopio intermedio di ultima generazione
Visione frontale con immagine di elevata qualità
Possibilità di richiamare, da comando remoto direttamente sullo strumento, le funzioni di elaborazione dell'immagine
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,2 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 3,7 mm
Lunghezza operativa di circa 1300 mm
Compatibile con le funzioni di elaborazione elettronica dell'immagine (es. cromoendoscopia virtuale)
Dotato di canale di lavaggio ausiliario
Ergonomico e di facile utilizzo
VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO (Rif. C2) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videocolonscopio lungo di ultima generazione
Visione frontale con immagine di elevata qualità
Possibilità di richiamare, da comando remoto direttamente sullo strumento, le funzioni di elaborazione dell'immagine
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,2 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 3,7 mm
Lunghezza operativa di circa 1600 mm
Compatibile con le funzioni di elaborazione elettronica dell'immagine (es. cromoendoscopia virtuale)
Dotato di canale di lavaggio ausiliario
Ergonomico e di facile utilizzo
VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO INTERMEDIO (Rif. C3) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videocolonscopio pediatrico intermedio di ultima generazione
Visione frontale con immagine di elevata qualità
Possibilità di richiamare, da comando remoto direttamente sullo strumento, le funzioni di elaborazione dell'immagine
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 12 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 3,2 mm
Lunghezza operativa di circa 1300 mm
Compatibile con le funzioni di elaborazione elettronica dell'immagine (es. cromoendoscopia virtuale)
Dotato di canale di lavaggio ausiliario
Ergonomico e di facile utilizzo
VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO LUNGO (Rif. C4) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videocolonscopio pediatrico lungo di ultima generazione
Visione frontale con immagine di elevata qualità
Possibilità di richiamare, da comando remoto direttamente sullo strumento, le funzioni di elaborazione dell'immagine
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 12 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 3,2 mm
Lunghezza operativa di circa 1600 mm
Compatibile con le funzioni di elaborazione elettronica dell'immagine (es. cromoendoscopia virtuale)
Dotato di canale di lavaggio ausiliario
Ergonomico e di facile utilizzo
VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO ULTRASOTTILE LUNGO (Rif. C5) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videocolonscopio pediatrico ultrasottile lungo di ultima generazione
Visione frontale con immagine di elevata qualità
Possibilità di richiamare, da comando remoto direttamente sullo strumento, le funzioni di elaborazione dell'immagine
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 10,7 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 3,2 mm
Lunghezza operativa di circa 1600 mm
Compatibile con le funzioni di elaborazione elettronica dell'immagine (es. cromoendoscopia virtuale)
Ergonomico e di facile utilizzo
VIDEOGASTROSCOPI (Rif. D)
REQUISITI MINIMI
VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD (Rif. D1) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videogastroscopio standard di ultima generazione
Visione frontale con immagine di elevata qualità
Possibilità di richiamare, da comando remoto direttamente sullo strumento, le funzioni di elaborazione dell'immagine
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 10 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 2,8 mm
Compatibile con le funzioni di elaborazione elettronica dell'immagine (es. cromoendoscopia virtuale)
Dotato di canale di lavaggio ausiliario
Ergonomico e di facile utilizzo
VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO (Rif. D2) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videogastroscopio pediatrico di ultima generazione
Visione frontale con immagine di elevata qualità
Possibilità di richiamare, da comando remoto direttamente sullo strumento, le funzioni di elaborazione dell'immagine
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 6 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 2 mm
Compatibile con le funzioni di elaborazione elettronica dell'immagine (es. cromoendoscopia virtuale)
Ergonomico e di facile utilizzo
VIDEOGASTROSCOPIO OPERATICO /TERAPEUTICO MONOCANALE (Rif. D3) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videogastroscopio operativo/terapeutico monocanale di ultima generazione
Visione frontale con immagine di elevata qualità
Possibilità di richiamare, da comando remoto direttamente sullo strumento, le funzioni di elaborazione dell'immagine
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 11,6 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 3,7 mm
Compatibile con le funzioni di elaborazione elettronica dell'immagine (es. cromoendoscopia virtuale)
Dotato di canale di lavaggio ausiliario
Ergonomico e di facile utilizzo
VIDEODUODENOSCOPI (Rif. E)
REQUISITI MINIMI
VIDEODUODENOSCOPIO (Rif. E1) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Videoduodenoscopio di ultima generazione
Lunghezza operativa di circa 1250 mm
Diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,7 mm
Diametro del canale operativo non inferiore a 4,2 mm
Ergonomico e di facile utilizzo
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione):
VIDEOCOLONSCOPIO INTERMEDIO/LUNGO (Rif. C1 e C2) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Tipologia sensore | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Risoluzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del tubo di inserzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del canale operativo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Campo visivo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione alto/basso | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione destra/sinistra | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO INTERMEDIO/LUNGO (Rif. C3 e C4) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Tipologia sensore | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Risoluzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del tubo di inserzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del canale operativo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Campo visivo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione alto/basso | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione destra/sinistra | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO ULTRASOTTILE LUNGO (Rif. C5) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Tipologia sensore | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Risoluzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del tubo di inserzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del canale operativo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Campo visivo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione alto/basso | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione destra/sinistra | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD (Rif. D1) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Tipologia sensore | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Risoluzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del tubo di inserzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del canale operativo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Campo visivo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione alto/basso | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione destra/sinistra | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO (Rif. D2) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Tipologia sensore | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Risoluzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del tubo di inserzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del canale operativo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Campo visivo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione alto/basso | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione destra/sinistra | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
VIDEOGASTROSCOPIO OPERATICO /TERAPEUTICO MONOCANALE (Rif. D3) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Tipologia sensore | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Risoluzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del tubo di inserzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del canale operativo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Campo visivo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione alto/basso | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione destra/sinistra | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
VIDEODUODENOSCOPIO (Rif. E1) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Tipologia sensore | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Risoluzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del tubo di inserzione | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Diametro del canale operativo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Campo visivo | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione alto/basso | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Angolazione destra/sinistra | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Sist ecoendoscopia
Procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e sistemi per videoendoscopia per l’UO di Gastroentereologia dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta dell’Azienda USL di Imola – lotto unico
Allegato A1 Questionario tecnico noleggio progetto Gastro IMOLA 2024
SISTEMI PER ECOENDOSCOPIA (Rif. F)
REQUISITI MINIMI
ECOTOMOGRAFO (Rif. F1) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Ecotomografo di ultima generazione completo di sonda addominale convex e sonda lineare standard per applicazioni internistiche (area gastrointestinale)
Monitor di visualizzazione almeno FullHD e dimensioni di almeno 20”
Possibilità di utilizzo delle sonde ecoendoscopiche per scansione radiale e lineare
Il sistema offerto deve permettere l'acquisizione, gestione ed esportazione delle immagini
Dotato di uscite video analogiche e digitali
Dotato delle seguenti funzioni: B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Wave Doppler, detezione del segnale microvascolare, armonica tissutale, armonica di contrasto, elastosonografia (qualitativa e quantitativa)
Dotato di tastiera multifunzione
Integrazione con sistemi RIS/PACS secondo lo standard DICOM (allegare conformance statement), in tutte le classi di servizio. Previste almeno: Worklist, Storage, Query/Retrieve
Il sistema dovrà essere interfacciato con il sistema di integrazione Audio Video (rif. B)
SONDA PER EUS RADIALE (Rif. F2) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Immagine con elevata risoluzione
ergonomica e di facile uilizzo nelle procedure operative
Frequenza multipla selezionabile
Diametro del canale operativo non inferiore a 2,2 mm
Lunghezza operativa superiore a 1000 mm
SONDA PER EUS LINEARE (Rif. F3) | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore
Nome commerciale modello
CND | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Repertorio | Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)
Conformità alla Direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745 | Allegare dichiarazione di conformità
Anno di immissione sul mercato del modello proposto | Prima imissione in commercio
Anno di immissione sul mercato della versione proposta | Immissione in commercio della versione se differente offerta
CARATTERISTICHE MINIME | NOTE di COMPILAZIONE | PRESENTE SI/NO | EVENTUALI DETTAGLI
Immagine con elevata risoluzione
ergonomica e di facile uilizzo nelle procedure operative
Frequenza multipla selezionabile
Diametro del canale operativo non inferiore a 2,2 mm
Lunghezza operativa superiore a 1000 mm
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Requisiti migliorativi
Procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e sistemi per videoendoscopia per l’UO di Gastroentereologia dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta dell’Azienda USL di Imola – lotto unico
Allegato A1 Questionario tecnico noleggio progetto Gastro IMOLA 2024
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione):
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione): | NOTE di COMPILAZIONE | RISPOSTA DITTA | NOTE
Caratteristiche tecniche del sistema di videoendoscopia (es. risoluzione del videoprocessore, caratteristiche del sistema di cromoendoscopia virtuale e di magnificazione per lo studio della mucosa e vascolarizzazione, profondità di campo e messa a fuoco, detezione elettiva del punto di sanguinamento, durata della fonte luce, dimensioni e risoluzione monitor) | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Performance intelligenza artificiale e sua presenza in numero superiore a quanto richiesto | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Fornitura del modulo per la gestione dei segnali video 4K/UHD e di monitor aggiuntivi per il sistema di integrazione audio video | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Caratteristiche tecniche dei videoendoscopi (tipologia sensore, risoluzione, diametro del tubo di inserzione, diametro del canale operativo, campo visivo, angolazione alto/basso, angolazione destra/sinistra, possibilità di magnificazione ottica) | Per la compilazione fare riferimento alla parte "REQUISITI MIGLIORATIVI" del foglio "Endoscopi flessibili"
Caratteristiche tecniche della piattaforma ecografica e dei videoecoendoscopi | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente
Altre caratteristiche migliorative rilevanti e non già precedentemente indicate (es. fornitura di strumentazione aggiuntiva e di supporto, fornitura di sistemi di integrazione digitale con l’esterno, disponibilità di sistemi di assistenza all’esecuzione della colonscopia con guida magnetica) | Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente. Non indicare caratteristiche già evidenziate nei punti precedenti in quanto non verranno prese in considerazione
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)

## Foglio2 (hidden)
Caratteristiche | Criterio | Punteggio massimo
Sterilizzatrice per endoscopi
Caratteristiche costruttive in termini di materiali, ingombro e peso contenuti (in particolare della camera di lavaggio) | Giudizio | 3
Dotazione e caratteristiche accessori offerti (es. fornitura aggiuntiva di contenitori per il trasporto oltre quelli richiesti come minimi) | Giudizio | 4
Ridotti vincoli di installazione in termini strutturali e impiantistici | Giudizio | 3
Apertura camera di trattamento con comando che non preveda l’uso delle mani per ridurre il rischio di potenziali infezioni (es. “a pedale”, con braccialetti o badges, ecc…) | Giudizio | 3
Tempi ridotti del ciclo di sterilizzazione | Giudizio | 3
Possibilità di eseguire con la stessa apparecchiatura sia la sterilizzazione che l’alta disinfezione; indicare conformità alle normative di riferimento | Giudizio | 5
Possibilità di sterilizzare più di un endoscopio rigido per ogni ciclo di lavoro | SI/NO | 4
Possibilità di effettuare un ciclo di asciugatura | SI/NO | 3
Ciclo di auto-disinfezione di tipo termico | SI/NO | 3
Sistema di contenimento dell’endoscopio tramite contenitore che garantisca la minor contaminazione dall’uscita dalla sterilizzazione al campo operatorio | Giudizio | 8
Tipologia di Materiale chimico in termini di ridotto impatto tossicologico e ambientale | Giudizio | 6
Efficienza/sostenibilità ambientale con ridotto consumo di energia e acqua | Giudizio | 3
Altre caratteristiche funzionali e tecniche migliorative rilevanti (non già precedentemente indicate) | Giudizio | 2
Armadi di sciugatura
Tempo massimo di asciugatura dello strumento | Proporzionale | 2
Soluzioni atte a garantire un ridotto consumo di aria medicale in litri/ora | Giudizio | 4
Stampante fisicamente integrata nel case dell’armadio | SI/NO | 1
Altezza degli elementi che devono essere utilizzati dall’operatore (ultimo ripiano/monitor/lettore RFID o BARCODE) | Giudizio | 3
Lavelli automatici
Soluzione progettuale e caratteristiche tecniche e costruttive del lavello offerto | Giudizio | 2
Accessori in dotazione delle vasche di lavaggio (pistola aria, pistola acqua, ugelli per la pistola acqua, graduazione con indicazione del livello di riempimento, ecc.) | Giudizio | 1
Totale |  | 63
Assistenza tecnica
Durata della formazione/affiancamento sul posto per il personale utilizzatore all’avvio | Proporzionale | 2
Disponibilità di un contatto telefonico diretto per l’operatore a supporto post formazione affiancamento all’avviamento tecnologico | Giudizio | 1
Formazione/affiancamento personale utilizzatore durante tutta la durata del noleggio | Proporzionale | 1
Centro di assistenza, nr. Tecnici (in particolare Regionali), disponibilità assistenza tecnica, orari di ricezione chiamate e lavoro | Giudizio | 1
Tempo massimo intervento | Proporzionale | 3
Tempo massimo di ripristino | Proporzionale | 3
Altre caratteristiche migliorative rilevanti dell’assistenza tecnica (non precedentemente valutate) Ad esempio: tele-assistenza, ecc.. | Giudizio | 1
Totale |  | 12