## Foglio1
| FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 9 VENTILATORI POLMONARI AD ALTE PRESTAZIONI PER TERAPIA INTENSIVA PIANO 2° DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA | RISPOSTA DITTA
UBICAZIONE PREVISTA PER INSTALLAZIONE: PIANO 2° ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
|  | si/no | DESCRIZIONE
1 | Ventilatore polmonare ad alte prestazioni di ultima generazione per terapia intensiva
2 | Ergonomico, di peso e dimensioni contenute
3 | Idoneo per la ventilazione di pazienti adulti e pediatrici
4 | Modalità di ventilazione almeno: o Volume controllato (VC) e assistito (VS) o Pressione controllata (PC) e assistita (PS/CPAP) o SIMV in volume e pressione o Volume garantito a regime di pressione o Ventilazione pressometrica di supporto (PSV) o Bi-Level (Bi-PAP) o Airway Pressure Release Ventilation (APRV) o Non invasiva (NIV): CPAP, pressione di supporto e alti flussi
5 | Disponibilità software di svezzamento
6 | Ventilazione di backup di apnea sulle ventilazioni assistite
7 | Trigger a pressione e a flusso con regolazione fine su almeno una delle due modalità. A flusso da almeno 0.2 a 15 l/min
8 | Rapporto I:E regolabile
9 | Possibilità di pre-configurazione delle modalità ventilatorie per avvio rapido in caso di emergenza
10 | Sistema per la compensazione delle perdite: almeno 60 l/min nella NIV
11 | Volume corrente minimo impostabile non superiore a 20ml
12 | FiO2 regolabile tra 21% e 100%
13 | Possibilità di aggiornamento software in caso di sviluppo di nuove modalità ventilatorie
14 | Display touchscreen di almeno 15’’ orientabile ed estraibile per la visualizzazione contemporanea nella medesima schermata di più curve, loop, parametri impostati e della modalità di ventilazione;
15 | Visualizzazione trend per almeno le ultime 24 ore
16 | Sistema di monitoraggio ventilatorio integrato per la visualizzazione almeno di: o Volume corrente e volume minuto su inspirato ed espirato o Flusso inspirato in tempo reale e espirato o Perdita in volume o Pressione inspiratoria di picco, minima, media, di pausa, di fine espirazione o Meccanica polmonare (C e R e P0.1) o Concentrazione ossigeno nelle vie aeree (FiO2) o Curve pressione/volume/flusso. Con visualizzazione contemporanea di almeno curve e 2 loop. o EtCO2 e capnogramma
17 | Allarmi acustici e visivi o Volume espirato - Min e Max (range impostabile) ; o Pressione massima delle vie aeree (range impostabile); o FiO2; o Frequenza respiratoria; o Sconnessione circuito paziente; o I:E inverso; o Apnea; o Assenza alimentazione rete elettrica; o Assenza alimentazione gas; o Batteria scarica o Messaggi di errore tecnico
18 | Alimentato a rete con batteria interna ricaricabile con almeno 30 minuti di autonomia in ventilazione standard
19 | Deve poter essere utilizzabile con nebulizzatore integrato di farmaci
20 | Funzione di erogazione di ossigeno puro a supporto della broncoaspirazione
21 | Fornitura di almeno n. 4 sistemi di umidificazione respiratoria attivi compatibili con i ventilatori offerti, con temperatura regolabile nell’intorno dei 37°C e visualizzazione della temperatura della miscela ventilata.
22 | Completo di tutti i circuiti esterni di ventilazione (uno adulto e uno pediatrico per ogni ventilatore) e di connessione compatibile con le prese gas medicali in dotazione al reparto
23 | Test di autodiagnosi all’attivazione
24 | Possibilità di installazione su carrello per il trasporto (carrello da quotare separatamente)
25 | Dotato di idoneo e sicuro sistema di fissaggio su pensile
26 | Supporto per bracci reggi-tubo
27 | Possibilità di interfacciamento con i sistemi di monitoraggio in dotazione ai fini dell’invio dati alla cartella clinica
28 | Dotato di almeno una porta usb per scarico dati e porte RS-232, ethernet e DVI per connettività con altri sistemi
29 | Cassetta/e espiratoria/e smontabili e autoclavabili
30 | Compatibilità con i seguenti prodotti disinfettanti: o derivati del cloro in grado di sviluppare una quantità di cloro disponibile (approssimabile al cloro attivo) pari a 500-1000 ppm oppure o soluzioni idroalcoliche a base di clorexidina gluconato allo 0,5% (per le superfici metalliche, in considerazione dell'effetto corrosivo del cloro sui metalli).