## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SOFTWARE ECG-HOLTER DI ACQUISIZIONE, ANALISI E REFERTAZIONE:
- Interfaccia in lingua italiana
- Interfacciamento dei dispositivi ECG-Holter con PC mediante connessioni già disponibili (USB), senza l’aggiunta di hardware dedicato
- Compatibilità con il sistema operativo Windows 10 Professional o superiore
- Funzionare in maniera ottimale sui PC aziendali (AMD Ryzen 3 5300G con 8Gb di RAM)
- Capacità di acquisire e gestire le anagrafiche delle liste pazienti, ricevute tramite messaggistica HL7 dai programmi aziendali in uso.
- Programmazione intuitiva dei registratori ECG-Holter con l’anagrafica del paziente e durata registrazione prevista.
- Funzioni avanzate di acquisizione ed analisi manuale e automatica dell’ECG su 3 o 12 canali per durata variabile da 24 a 7 giorni.
Rielaborazione automatica del segnale e analisi dello stesso con:
o Visualizzazione completa delle curve ECG acquisite con possibilità di spostarsi in qualunque segmento temporale e possibilità di visualizzare.
o Possibilità da parte dell’operatore di etichettare alcuni periodi di registrazione come artefatti, da escludere dall’analisi.
o Misura e marcatura dell’intervallo R-R con analisi della variabilità degli intervalli RR nel tempo
o Analisi automatica delle stimolazioni indotte da pacemaker mono e bicamerali e del loro comportamento
o Visualizzazione ed analisi delle categorie di battiti e delle multi-famiglie suddivise per morfologia e tipologia di battito (almeno: sinusale, sopraventricolare, ventricolare, pacemaker, artefatto)
o Possibilità di rietichettare in toto e in parte i battiti di ciascuna famiglia
o Rilevamento e riconoscimento di tutte le aritmie ventricolari e sopraventricolari e battiti di altra natura
o Rilevamento automatico di ectopie isolate, coppie, bigeminismi e trigeminismi
o Possibilità di modificare i livelli di soglia degli eventi dall’operatore e di selezionare uno degli eventi sopra indicati riproducendolo in varie modalità di visualizzazione (morfologia QRS, istogramma R-R, campione ECG dell’evento, ecc…);
o Presentazione sul monitor delle curve con frequenza cardiaca ed intervallo RR, con visualizzazione degli episodi massimo e minimo, ed eventi aritmici (pause, tachicardie, bradicardie, aritmie ventricolari e sopraventricolari semplici e complesse)
o Analisi automatica della fibrillazione atriale
o Analisi delle variazioni del tratto ST in maniera indipendente su tutte le derivazioni, con riconoscimento automatico dei punti di repere e calcolo delle variazioni dotato di calcolo automatico degli episodi ischemici secondo i criteri di soglia impostati dall’operatore (durata, ampiezza e pendenza). Rappresentazione dell’andamento ST attraverso un trend grafico che permette una rapida lettura per ognuno dei canali analizzati.
- Produzione e stampa dei report in lingua italiana completi di eventi significativi, con aggiunta di eventuali ulteriori eventi ECG significativi selezionati dal refertatore, morfologie e tabelle, unitamente ai commenti dell’operatore e alla diagnosi.
- Esportazione dei report ECG-holter in formato PDF a Repository aziendale in formato FSE2.0 compliant (decreto-legge dell’11 luglio 2022) eccetto che per la firma digitale che sarà apposta al PDF da sistema terzo.
- Memorizzazione tracciati.
CARATTERISTICHE REGISTRATORI HOLTER ECG
DERIVAZIONI e DURATA REGISTRAZIONE: devono essere disponibili e seguenti tipologie di registratori:
· registratori ECG a 3 derivazioni con durata di registrazione 24/48/168 ore
· registratori ECG a 12 derivazioni con durata di almeno 24 ore
CARATTERISTICHE REGISTRATORI 3 DERIVAZIONI:
· Registratori di dimensioni e peso contenuti
· Dotati di display grafico per consentire di visualizzare la qualità delle tracce in sede di posizionamento
· elevate prestazioni complessive (frequenza di campionamento del segnale ECG, risoluzione di conversione A/D, range di risposta in frequenza, etc…)
Riconoscimento degli impulsi dei pacemaker
CARATTERISTICHE DI AQUISIZIONE DEL SEGNALE REGISTRATORI 12 DERIVAZIONI:
· Registratori di dimensioni e peso contenuti
· Dotati di display grafico per consentire di visualizzare la qualità delle tracce in sede di posizionamento
· Ampiezza banda passante del segnale almeno 0,05-150 Hz
· Frequenza di campionamento del segnale ECG almeno 8 KHz/canale
· Frequenza di registrazione ed analisi almeno a 500 Hz/canale per qualunque durata di registrazione
· Conversione A/D in bit almeno 12 bit
MEMORIA: Sistema di memorizzazione su memoria interna o su scheda di memoria estraibile. In caso di utilizzo di scheda di memoria estraibile questa dovrà essere a stato solido - SD o similari. Tali schede di memoria dovranno essere utilizzabili e configurabili direttamente dall’operatore, senza la necessità di intervento da parte di tecnici specializzati. La fornitura si intende comprensiva di 3 schede di memoria per registratore.
SISTEMA DI CONNESSIONE CON PC: collegamento a PC tramite USB o altro sistema che consenta la comunicazione tra registratore (o la scheda di memoria) ed il PC per lo scarico dati; dovrà essere fornito cavo USB o altro sistema per il collegamento del registratore al pc per lo scarico dei dati per ciascuna stazione.
ALIMENTAZIONE: funzionamento a batterie con formati di batterie standard, reperibili sul libero mercato (es AA/AAA/D/etc…). Indicare il tipo di batterie richieste e la durata prevista nonché, in caso di batterie ricaricabili, le modalità di ricarica. In caso di necessità di caricabatterie/postazione di ricarica/etc, questa dovrà essere compreso nella dotazione di base)
SUPPORTI: Forniti completi di idonei supporti per consentire al paziente di “indossare” il registratore
Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo