Allegato A – Scheda Tecnica

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER IMMUNOISTOCHIMICA ED ISTOCHIMICA

Lotto 2) Sistema automatizzato per Immunoistochimica farmacopredittiva ad alto valore prognostico e diagnostico e relativi reagenti e consumabili

Sez 1) REQUISITI MINIMI PENA ESCLUSIONE

Sistema: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione | SI | NO |  |
| 2 | Sistema dotato di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile). Allegare copia della dichiarazione di conformità | SI | NO |  |
| 3 | Tutti gli strumenti forniti devono effettuare esami in IHC, IF e ISH in parallelo ed in completa automazione | SI | NO |  |
| 4 | Esecuzione automatizzata per l’intero flusso di lavoro dei test indipendentemente dalla presenza dell’operatore (tutta la strumentazione offerta deve essere completamente automatizzata dalla sparaffinatura alla contro-colorazione in ematossilina) | SI | NO |  |
| 5 | Gestione contemporanea di almeno 20 vetrini per ciclo di lavoro dal pre-carico allo scarico del vetrino per strumento | SI | NO |  |
| 6 | Capacità di eseguire protocolli di colorazione personalizzabili a cura dell’operatore | SI | NO |  |
| 7 | Sistema per la quantificazione IVD digitale di biomarcatori predittivi (solo per UO Anatomia Patologica) comprensivo di hardware e software | SI | NO |  |
| 8 | Assistenza specialistica per protocolli di colorazione | SI | NO |  |
| 9 | Tutta la strumentazione offerta deve essere completamente automatizzata gestita direttamente da un PC centrale di controllo dotato di monitor, tastiera, mouse, stampante per etichette vetrini e stampante standard per la stampa di report cartacei | SI | NO |  |
| 10 | Software gestionale offerti in lingua italiana | SI | NO |  |
| 11 | Strumentazione con gestione di reagenti e vetrini con codice a barre o equivalenti (specificare) | SI | NO |  |
| 12 | Tracciabilità dei test eseguiti e dei reattivi/ consumabili utilizzati tramite report statistici | SI | NO |  |
| 13 | Rapporto di lavoro visualizzabile in ogni momento per poter monitorare ogni singolo passaggio | SI | NO |  |
| 14 | Fornitura di vetrini portaoggetto di qualità: - Dimensioni: circa 25 mm×75 mm×1mm (larghezza x lunghezza x spessore) - Certificazione: ISO 13485 Certified, marcato IVD CE Questa fornitura deve garantire il fabbisogno dei vetrini per almeno 100.000 vetrini/anno (+/- 25%/anno) complessivamente | SI | NO |  |
| 15 | Fornitura di sistemi per la tracciabilità digitale del vetrino fisico per l’intero flusso di lavoro | SI | NO |  |
| 16 | Sistema aperto, in grado di utilizzare anticorpi primari di terze parti | SI | NO |  |
| 17 | Interfacciamento bidirezionale al LIS per le due Unità Operative | SI | NO |  |

Materiale di consumo/reagenti: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Reagenti dotati di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile) Allegare copia della dichiarazione di conformità | SI | NO |  |
| 19 | Fornitura di tutti gli anticorpi/sonde nessuno escluso riportati in elenco “Allegato C - Attività Lotto 2” colonna A | SI | NO |  |
| 20 | Marcatura CE-IVD / CE-IVDR di tutti gli anticorpi/ sonde riportati in elenco “Allegato C - Attività Lotto 2” come da indicazione riportata nella colonna D Allegare copia della dichiarazione di conformità | SI | NO | Compilare Allegato C – Attività Lotto 2 colonna E |
| 21 | Gli anticorpi devono essere validati almeno per l’uso in formalina / paraffina | SI | NO |  |
| 22 | Garantire l’impiego di diversi cromogeni di rivelazione | SI | NO |  |
| 23 | Reagenti dotati di barcode o similari (specificare) | SI | NO |  |

Assistenza Tecnica per la strumentaizone fornitai: Caratteristiche di minima richieste

|  |  |  |  | Riportare la pagina di riferimento della documentazione tecnica presentata (titolo documento e pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Tempo massimo di intervento in loco dalla chiamata non superiore a 16 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi. | SI | NO |  |
| 25 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 24 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi. | SI | NO |  |

Sez. 2) CARATTERISTICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE QUALITATIVA

| ID | Punteggio massimo attribuito | Requisito | Risposta Ditta | Indicare obbligatoriamente la pagina e il paragrafo della documentazione tecnica dove è possibile recepire tale informazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 3 | Peso massimo dello strumento a pieno carico (in Kg) |  |  |
| W2 | 3 | Minimo ingombro dei sistemi offerti (Specificare in cm2 l’area di appoggio per l’ingombro del singolo strumento) |  |  |
| W3 | 3 | Altezza massima dello strumento (nel caso di strumento con coperchio ad apertura esprimere l’altezza riferita a coperchio aperto) |  |  |
| W4 | 5 | Numero massimo di vetrini presenti contemporaneamente all'interno del singolo strumento per ciclo di lavoro dal pre-carico allo scarico del vetrino |  |  |
| W5 | 5 | Fornitura di un dispositivo per la deionizzazione dell'acqua per la diluizione dei tamponi |  |  |
| W6 | 5 | Possibilità di eseguire doppie colorazioni sequenziali e/o in parallelo |  |  |
| W7 | 10 | Numero di cloni anticorpali specificati in elenco Allegato C – Attività Lotto 2 colonna B |  | Allegato C – Attività Lotto 2. La ditta deve compilare la colonna C |
| W8 | 5 | Disponibilità per la fornitura di anticorpi/ sonde aggiuntivi con marcatura CE-IVD/CE-IVDR rispetto a quanto indicato nell’ Allegato C – Attività Lotto 2 colonna D (specificare quali) |  |  |
| W9 | 6 | Disponibilità per fornitura di anticorpi e cloni aggiuntivi rispetto a quanto richiesto con anche significato diagnostico predittivo e/o alto valore diagnostico |  |  |
| W10 | 4 | Gestione rifiuti tramite taniche per rifiuti tossici e non tossici con scarico separato |  |  |
| W11 | 3 | Tempo di intervento in loco dalla chiamata, migliorativo rispetto al requisito minimo (non superiore a 16 ore lavorative orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi) |  | Allegato B |
| W12 | 3 | Tempi di ripristino funzionalità migliorativo rispetto al requisito minimo (non superiore a 24 ore lavorative orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi) |  | Allegato B |
| W13 | 2 | Possibilità di incrementare il numero di Manutenzioni Preventive rispetto al numero previsto dal fabbricante su richiesta del Laboratorio |  |  |
| W14 | 2 | Tempi di consegna degli strumenti migliorativi rispetto al requisito minimo (60 giorni solari) |  | Allegato B |
| W15 | 1 | Possesso certificazione parità di genere UNI/ PdR 125:2022 Dovrà essere allegata copia del certificato in corso di validità nel campo “certificazioni” nell’offerta tecnica. |  |  |
|  | Tot 60 |  |  |  |