## Fabbisogni sterilizzatrici
ALLEGATO C1-FABBISOGNI E REQUISITI IMPIANTISTICI
ALLEGATO C1 APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE E UBICAZIONE | [6 empty] | REQUISITI IMPIANTI |  | FABBISOGNO | NOTE
AZIENDA | N_INVENTARIO | MATRICOLA | MODELLO_DESCRIZIONE | UBICAZIONE | SEDE | PIANO LOCALE | IMPIANTO ELETTRICO | IMPIANTO IDRICO | CICLI ANNUALI PRESUNTI
AUSL IMOLA | 59545 | 20407 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 99A1 | BLOCCO OPERATORIO CENTRALE | OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA | PIANO SECONDO - STERILIZZAZIONE | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: interbloccata | No addolcitore (acqua fredda addolcita a 0°C, acqua calda addolcita dall'impianto ospedaliero) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda/fredda: 1/2'' con trasformazione a 3/4'' per andare al miscelatore Scarico collettore a muro da 50 mm | 250
AUSL IMOLA | 59546 | 20399 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 99A1 | RIANIMAZIONE - DEGENZA MISTA | OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA | PIANO SECONDO - LAVAGGIO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: 16 A | No addolcitore (arriva acqua fredda e calda addolcita dall'impianto ospedaliero) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda e fredda: 1/2'' con trasformazione a 3/4'' per andare al miscelatore Scarico: attacco a muro da 50 mm | 500
AUSL IMOLA | 78996 | 3622915001 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | GASTROENTEROLOGIA - AMBULATORI | OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - IMOLA | PIANO TERRA - LAVAGGIO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko | Addolcitore Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda: 3/4'' Attacco acqua fredda: 3/4'' Scarico: 50 mm | 700
AUSL BOLOGNA | SIC400589 | 3603023006 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | ATTIVITA' AMBULATORIALE DI ENDOSCOPIA | OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | PIANO TERRA | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 600
AUSL BOLOGNA | ABO010180 | 20338 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 90A1 | AMB. UROLOGIA | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 900
AUSL BOLOGNA | ABO010074 | 20339 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 90A1 | ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DEG | OSPEDALE BELLARIA | PIANO SECONDO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 400
AUSL BOLOGNA | SIC400585 | 3605823006 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | SALA OPERATORIA | OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 500
AUSL BOLOGNA | ABO057018 | 3622215007 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | RIANIMAZIONE | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO DECIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 1700
AUSL BOLOGNA | SIC400586 | 3606523003 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | PNEUMOLOGIA SALE ENDOSCOPICHE | OSPEDALE BELLARIA | PIANO TERRA | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 900
AUSL BOLOGNA | SIC400584 | 3612823005 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | SALA OPERATORIA - CORPO D | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO SECONDO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 500
AUSL BOLOGNA | BOC063620 | 20049 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | SALA OPERATORIA - CORPO D | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO SECONDO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 500
AUSL BOLOGNA | SIC400588 | 3604423003 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | SALE OPERATORIE NEUROCHIRURGIA | OSPEDALE BELLARIA | PIANO SEMINTERRATO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 100
AUSL BOLOGNA | ABO061066 | 3608320011 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | AREA CRITICA 1 | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO DODICESIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 1000
AUSL BOLOGNA | ABO059539 | 3608320012 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | AREA CRITICA 2 | OSPEDALE MAGGIORE | PIANO DODICESIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 500
AUSL BOLOGNA | SIC400587 | 3605823004 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 EXPRESS | ATTIVITA' AMBULATORIALE OTORINOLARINGOIATRIA | OSPEDALE DI BUDRIO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A | Prevedere fornitura completa di addolcitore | 200
IOR | 43713 | 21470 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI-STERIS CORP-SYSTEM 1 99A1 | TERAPIA INTENSIVA | ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - VIA PUPILLI 1 - BOLOGNA | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA: Schuko | No addolcitore ( uso di cartucce con resina ad esaurimento) Miscelatore a 3 vie termostatico regolabile Attacco acqua calda: 1/2' Attacco acqua fredda: 1/2'' Scarico: 40 mm | 200 | L'APPARECCHIATURA IN SOSTITUZIONE SARA' POSIZIONATA ALL'INTERNO DELLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA IN FASE DI REALIZZAZIONE (II PIANO)
AOU Ferrara | S1006 | 61893 | Sterilizzatrice per endoscopi- MEDIVATORS INC - ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR | BL S.O CHSPEC/NEUROCH/CHPED/UROL/GINE | CONA | PIANO TERZO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A presa industriale | no addolcitore - acqua calda - acqua fredda scarico | 600 | Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AOU Ferrara | S1005 | 61892 | Sterilizzatrice per endoscopi- MEDIVATORS INC - ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR | DEGENZA ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSP | CONA | PIANO TERZO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A 2 PRESE Schuko | no addolcitore - acqua calda - acqua fredda scarico | 600 | Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AUSL Ferrara | FEN00001080 | 6-1876 | Sterilizzatrice per endoscopi- MEDIVATORS INC - ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR | SALE OPERATORIE DIVV.LI UROLOGIA - DELTA | LAGOSANTO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A PRESA Schuko | no addolcitore - acqua calda - acqua fredda scarico | 1200 | Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AUSL Ferrara | FEN00002907 | 6-1894 | Sterilizzatrice per endoscopi- MEDIVATORS INC - ISA ENDOSCOPE REPROCESSOR | SALE OPERATORIE - CENTO | CENTO | PIANO PRIMO | TENSIONE: 220 V - 50 Hz CORRENTE: 16 A 2 PRESE Schuko | no addolcitore - acqua calda - acqua fredda scarico | 600 | Sostituzione a partire da Maggio 2026 per fine noleggio
AOU BOLOGNA | 69535 | 20522 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | AMB. UROLOGIA/ANDROLOGIA/CHIR.PEL.COMPL | PADIGLIONE 1 | 001-1D 024 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 3,5 DUREZZA (f): 18 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 500
AOU BOLOGNA | 58275 | 20139 | SYSTEM 1 - P6000 (SU PIANO) | BLOCCO OP. UROLOGIE | PADIGLIONE 1 | 001+1D 025 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 44 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 17 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 900
AOU BOLOGNA | 40971 | 3612823006 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU PIANO) | BLOCCO OP. UROLOGIE | PADIGLIONE 1 | 001+1D 025 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 18 DIAM. ATTACCO: 3/4 f ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 900
AOU BOLOGNA | 64120 | 20335 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | DEG. PAD.15 1P PNEUMOLOGIA SEMINTENSIVA | PADIGLIONE 15 | 015+1A 071 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 2,5 DUREZZA (f): 24 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE:- | 150
AOU BOLOGNA | 63566 | 20313 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | AMB. OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA | PADIGLIONE 5 | 005+0B 015 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 40 PRESSIONE (bar): 3,5 DUREZZA (f): 10 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE:- | 1500
AOU BOLOGNA | 41255 | 3610723003 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO) | PIASTRA OPERATORIA 2 P. POLO CHIRURGICO | PADIGLIONE 5 | 005+2H 114 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 47 PRESSIONE (bar): 3,5 DUREZZA (f): 10 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 1500
AOU BOLOGNA | 69534 | 20524 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | DEG T.I. +COV ANESTESIOLOGIA - RANIERI | PADIGLIONE 5 | 005+3H 094 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 49 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 11 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 600
AOU BOLOGNA | 64110 | 20311 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | DEG T.I. TRAPIANTI - SINISCALCHI | PADIGLIONE 5 | 005+3H 094 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 49 PRESSIONE (bar): 4 DUREZZA (f): 11 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE:- | 600
AOU BOLOGNA | 58287 | 20122 | SYSTEM 1 - P6000 (SU CARRELLO) | SALA OPERATORIA CHIRURGIA PEDIATRICA | PADIGLIONE 4 | 004+1B 026 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 45 PRESSIONE (bar): 2 DUREZZA (f): 6 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE: - | 900
AOU BOLOGNA | 52023 | 3612123008 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO) | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 48 PRESSIONE (bar): 3 DUREZZA (f): 14 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE: - | 1000
AOU BOLOGNA |  | 20232 | SYSTEM 1 PLUS | AMB. ENDOSCOPIA P.23 - PNEUM.INTERV. | PADIGLIONE 23 | 023-1A 041 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 48 PRESSIONE (bar): 3 DUREZZA (f): 14 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: SI NOTE: - | 1000
AOU BOLOGNA | 51576 | 3607923005 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO) | DEG. ALTA INTENSITA' T.I. 3° P - PAD.23 | PADIGLIONE 23 | 023+3A 032 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4,5 DUREZZA (f): 16 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE: - | 500
AOU BOLOGNA | 55521 | 3610123005 | SYSTEM 1 EXPRESS (SU CARRELLO) | DEG. ALTA INTENSITA' T.I. 3° P - PAD.23 | PADIGLIONE 23 | 023+3A 032 | DA VERIFICARE IN FASE DI SOPRALLUOGO, QUALORA RICHIESTO | TEMPERATURA (°C): 46 PRESSIONE (bar): 4,5 DUREZZA (f): 16 DIAM. ATTACCO: 3/4 m ARIA COMPRESSA NELLE VICINANZE: NO NOTE: - | 500

## STRUMENTI da sterilizzare
DESCRIZIONE | COSTRUTTORE | MODELLO | AUSL IMOLA | AUSL BOLOGNA | AOU BOLOGNA | IOR | AUSL FERRARA | AOU FERRARA
FIBROBRONCOSCOPIO FLESSIBILE | PENTAX MEDICAL | FB-15P | x |  | x
|  | FB-15X | x |  | x
|  | FB-15V | x | x | x | x
|  | FB-10BS |  | x | x
|  | FB-15BS |  | x | x |  |  | x
|  | FB-15RBS |  | x
|  | FB-18RBS |  | x
|  | FB-18V |  | x | x
|  | FB-19TV |  |  | x
|  | FB-8V |  | x | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 11001BN1 |  |  | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | LF 1 |  |  |  |  | x
ECOVIDEOBRONCOSCOPIO | PENTAX MEDICAL | EB19-J10U |  |  | x
VIDEOBRONCOSCOPIO | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | BF-Q180 | x
|  | BF-1TQ180 | x
|  | BF-P160 |  | x
|  | BF-P180 |  | x
|  | BF-P190 |  | x | x
|  | BF-Q190 |  | x
|  | BF-H1100 |  |  | x
|  | BF-MP190F |  |  | x
|  | BF-H190 |  |  | x
| PENTAX MEDICAL | EB-1170K |  |  | x
|  | EB-1570K |  |  | x
|  | EB15-J10 |  | x | x
| SHENZHEN INSIGHTERS | IS3-C5 |  |  | x
|  | IS3-C35 |  |  | x
| FUJIFILM CORP | EB-580S |  |  | x
FIBROSCOPI PER INTUBAZIONE FLESSIBILE | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | LF-T | x
|  | LF-TP |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 10331B1 | x
|  | 10331BN1 | x | x
|  | 11302BD |  |  | x
|  | 11302BD1 |  |  | x
|  | 11301AA1 |  |  | x
|  | 11302BD2 | x |  | x
| PENTAX MEDICAL | FI-16BS | x | x | x | x | x | x
|  | FI-10BS |  | x | x | x |  | x
|  | FI-9RBS |  |  |  | x
|  | FI-10P2 |  |  |  |  | x
|  | FI-10RBS |  | x | x |  | x
|  | FI-13RBS |  |  |  | x
|  | FI-15BS |  |  |  | x
|  | FI-16RBS |  | x | x |  | x
FIBROURETEROSCOPIO FLESSIBILE | WOLF RICHARD GMBH | 7326.071 COBRA | x | x
|  | 7305.001 |  | x
|  | 7325.071 |  | x
|  | 735610711 COBRA VISION URS FLESSIBILE EF HD LOGICO |  |  |  |  | x
|  | 735510711 BOA VISION URS FLESSIBILE EF HD LOGICO |  |  |  |  | x
| PENTAX MEDICAL | FUR-9RBS |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 11278A1 |  |  | x |  | x | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | URF-P6 |  | x
|  | URF-P7 |  | x
FIBROCISTOSCOPIO FLESSIBILE | COGENTIX MEDICAL | CST-4000 | x
| WOLF RICHARD GMBH | 7305.011 5MM 2.5CAN | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 11272C1 | x |  | x |  | x | x
| COGENTIX MEDICAL | CST-4000 |  |  | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | CYF-4 |  |  |  |  | x
|  | CYF-5 |  | x
|  | CYF-5A |  | x
FIBRORINOLARINGOSCOPIO FLESSIBILE | PENTAX MEDICAL | FNL-10RP3 |  |  | x
|  | FNL-7RP3 |  |  | x
|  | FNL-10RBS |  |  | x
|  | FNAL-10P2 | x
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | ENF-GP |  |  | x
|  | ENF-XP |  |  | x
| KARL STORZ GMBH & CO KG | 11101SK2 |  |  | x
|  | 11101RP2 |  |  | x
|  | 11101RPK2 |  |  | x
|  | 11101SPK2 |  |  | x
| XION GMBH | 130.400.034 EF-N | x
|  | 130.400.028 EF-N SLIM | x
SCIALOENDOSCOPIO | KARL STORZ GMBH & CO KG | 11573A |  |  | x
|  | 11574A |  |  | x
VIDEORINOLARINGOSCOPIO | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP | ENF-VT3 |  |  | x
|  | ENF-VH | x
| XION GMBH | 329.309.401 XN HD |  |  | x
|  | 329.309.301 XN P |  |  | x
VIDEOSCOPIO PER INTUBAZIONE | KARL STORZ GMBH & CO KG | 11303BNXK |  |  | x