|  | CAPITOLATO PRESTAZIONALE Caratteristiche generali dei sistemi |  |
| --- | --- | --- |
|  | OGGETTO: ACCOProcedura Aperta, suddivisa in 3 lotti, finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con 3 Operatori Economici e senza rilancio competitivo, per la fornitura di colonne endoscopiche e sistemi ottici per chirurgia per le necessità delle Aziende Sanitarie AVEC. |  |

LOTTO 1

- SISTEMA 4K CON FLUORESCENZA

Videoprocessore 4K +fluorescenza

- per acquisizione in formato 4K e con uscite 2D sia in formato 4K che in FullHD

- con le seguenti funzionalità:

  - sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico

  - controllo automatico esposizione/luminosità

  - bilanciamento automatico del bianco

  - acquisizione in fluorescenza (verde indocianina)

Testina di telecamera 4K+fluorescenza

- Testa di telecamera 4K/UHD e fluorescenza con pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della camera e delle unità collegate

- peso limitato

- possibilità di collegare endoscopi rigidi e fibroscopi flessibili

Fonte luce 4K+fluorescenza

- Con potenza idonea all’utilizzo previsto

- Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità

- Idonea per l’utilizzo della metodica ICG

- SISTEMA 4K

Videoprocessore 4K/UHD

- per acquisizione in formato 4K e con uscite 2D sia in formato 4K che in FullHD

- con le seguenti funzionalità:

  - sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico

  - controllo automatico esposizione/luminosità

  - bilanciamento automatico del bianco

Testina di telecamera 4K

- Testa di telecamera 4K/UHD con pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della camera e delle unità collegate

- peso limitato

- possibilità di collegare endoscopi rigidi e fibroscopi flessibili

Il sistema dovrà essere aggiornabile/integrabile con modulo ICG.

Fonte luce

- Con potenza idonea all’utilizzo previsto

- Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità

- SISTEMA FULL HD

Videoprocessore

- per acquisizione in immagini FullHD

- numero adeguato di uscite video

- con le seguenti funzionalità:

  - sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico

  - controllo automatico esposizione/luminosità

  - bilanciamento automatico del bianco

Testina di telecamera

- Testa di telecamera full HD

- Idonea per la visione tramite endoscopi rigidi e flessibili dotati di oculare delle principali marche in commercio

Testina di telecamera a pendolino

- Testa di telecamera full HD

- Idonea per la visione tramite endoscopi rigidi e flessibili dotati di oculare delle principali marche in commercio

Fonte luce

- Con potenza idonea all’utilizzo previsto

- Fonte di luce fredda, regolabile, alta intensità luminosa (in grado di garantire un’ottima luminosità di potenza equivalente a quella di una lampada allo Xenon da 300W);

- Elevata temperatura colore

- Elevata durata della lampadina

- Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità

ULTERIORI COMPONENTI

Monitor 4k 55’’

- display medicale da almeno 55” con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione

- dotato di ingressi 4K/UHD e FullHD

- ampia disponibilità di ingressi

- con relativo sistema di supporto indipendente

Monitor 4k 31’’

- display medicale da almeno 31” con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione

- dotato di ingressi 4K/UHD e FullHD

- ampia disponibilità di ingressi

- installato su braccio

Monitor FULL HD

- display medicale da almeno 26’’ ma non oltre 32’’ con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione

- risoluzione HDTV

- ampia disponibilità di ingressi

- Elevata resa di colore

- Elevati angoli di visuale, contrasto e luminosità

- installato su braccio

Insufflatore a CO2

- Regolazione automatica del flusso in modo da mantenere il pneumoperitoneo stabile con valori limitati di pressione

- Funzione di riscaldamento del gas

- Insufflatore a CO2 riscaldata e ad alto flusso.

Carrello

- Dotato di trasformatore d’isolamento, agevolmente movimentabile, idoneo ad alloggiare ed alimentare tutte le componenti il sistema

- completo di braccio porta monitor orientabile

- dotato di 4 ruote piroettanti antistatiche, di cui almeno 2 dotate di freno

- Completo di sistema di supporto per bombole CO2 (10-14 l)

LOTTO 2

Ottiche Thulep:

- Compatibilità di Sistema: Piena compatibilità con i principali marchi di resettori e camicie per enucleazione (standard d'innesto rapido).

- Risoluzione: Supporto nativo per telecamere Full HD (1080p) o 4K UHD.

- Costruzione: Realizzazione in acciaio inossidabile di grado medicale.

- Protezione Distale: Vetro zaffiro antigraffio montato sulla punta distale per prevenire danni da calore radiante e abrasione da strumenti.

- Trattamento Anti-Appannamento: Sistema anti-fog integrato o design ottico che minimizza la condensa interna.

- Fibra Ottica Integrata: Fascio di fibre ottiche per illuminazione ad alta densità per evitare zone d'ombra durante l'uso del laser.

- Compatibilità sia per sterilizzazione in autoclave a 134°C, che con sterilizzazione chimica al perossido di idrogeno o al plasma.

- Comprensivo di Camicie Dedicate e elementi operativi per fibra laser;

- Comprensivo di nefroscopio per morcellazione.

Ottiche per Nefroscopia Percutanea:

- Tipologia: Ottica rigida con sistema di lenti a stelo (Rod Lens).

- Risoluzione: Ottimizzata per sensori Full HD e 4K per una discriminazione netta dei dettagli del calcolo e della mucosa.

- Costruzione: Acciaio inox chirurgico ad alta resistenza per prevenire deformazioni durante le manovre di leva.

- Angolo di Visione: almeno 0° - 6° (standard per nefroscopia operativa per consentire il passaggio rettilineo di sonde litotritrici e pinze).

- Diametro Esterno: Disponibile in due versioni principali: Standard: circa 4mm (per nefroscopia standard), Mini-PCNL:  circa 2.7 mm - 3 mm (per procedure mini-invasive).

- Lunghezza Operativa: compresa tra 330mm e 380mm, per attraversare lo spessore della parete addominale e renale.

- Campo Visivo (FOV): Grandangolare (circa 85°), per una visione d'insieme delle cavità renali.

- Compatibilità sia per sterilizzazione in autoclave a 134°C, che con sterilizzazione chimica al perossido di idrogeno o al plasma.

- Complete di cavi luce.

Ureterorenoscopi Rigidi:

- Tecnologia: Sistema di fibre ottiche ad alta risoluzione (immagine "a nido d'ape" ad alta densità) o lenti a stelo miniaturizzate.

- Direzione di Visione: 0° (visione diretta) o leggermente angolata 5° - 8° per ottimizzare la visualizzazione del canale di lavoro.

- Campo Visivo: Grandangolare, almeno 80°.

- Illuminazione: Trasmissione della luce tramite fascio di fibre ottiche integrate, compatibile con fonti luminose allo Xeno o LED ad alta potenza.

- Angolo di Visione: 0° - 6° (standard per nefroscopia operativa per consentire il passaggio rettilineo di sonde litotritrici e pinze).

- Irrigazione: Presenza di almeno due rubinetti (uno di entrata e uno di uscita) per la gestione dei flussi e della pressione endoluminale.

- Ingresso Strumentale: Dotato di valvola di tenuta (tipo silicone o "biopsy port") per prevenire il reflusso dei liquidi durante l'inserimento degli accessori.

- Compatibilità sia per sterilizzazione in autoclave a 134°C, che con sterilizzazione chimica al perossido di idrogeno o al plasma.

- Dimensioni punta tra circa 2,5mm;

- Completi di cavi luce.

LOTTO 3

Ureterorenoscopi Flessibili:

- Diametro Punta Distale: Massimo 7.5 Fr - 8.5 Fr (per un accesso meno traumatico possibile).

- Diametro Guaina (Shaft): Massimo 8.5 Fr - 9.5 Fr.

- Rivestimento: Guaina in materiale biocompatibile ad attrito ridotto (rivestimento idrofilico integrato o compatibile).

- Lunghezza Operativa: Minimo 650 mm - 680 mm.

- Angolo di Deflessione: Almeno 270° verso l'alto e 270° verso il basso.

- Meccanismo: Leva di comando ergonomica con possibilità di blocco della posizione (frizione).

- Raggio di Curvatura: Deve essere ridotto per minimizzare lo stress sulle fibre durante l'uso di strumenti laser.

- Diametro Canale di Lavoro: Minimo 3.6  Fr (compatibile con fibre laser da 200-365 mm e cestelli in Nitinol, garantendo comunque il flusso di irrigazione).

- Posizionamento: Il canale deve essere progettato per minimizzare la perdita di deflessione quando lo strumento operativo è inserito.

- Compatibilità con sterilizzazione chimica al perossido di idrogeno o al plasma.

- Leak Tester: Fornitura inclusa di un sistema per il test di tenuta (manuale o automatico) per la prevenzione di danni da infiltrazione.

Cistoscopi Flessibili:

- Diametro Esterno (Punta e Guaina): Compreso tra 15 Fr e 17 Fr.

- Punta distale rastremata/smussata.

- Lunghezza Operativa: Minimo 370 mm - 400 mm.

- Deflessione: Verso l'alto:  210° Verso il basso: 120°

- Angolo di Visione (FOV): Grandangolare, minimo 120°.

- Diametro Canale di Lavoro: Minimo 6 Fr (circa 2.0 mm). Deve permettere il passaggio agevole di pinze bioptiche, elettrodi per folgorazione o stent ureterali, garantendo al contempo un flusso di irrigazione sufficiente per la distensione vescicale.

- Gestione Liquidi: Doppia connessione o rubinetto integrato per l'irrigazione continua.

- Leak Tester: Fornitura inclusa di un sistema per il test di tenuta (manuale o automatico) per la prevenzione di danni da infiltrazione.