## LOTTO 2
Allegato A.1 - Questionario
| Caratteristiche tecniche | Requisiti minimi | Descrivere
OTTICHE THULEP
1 | Compatibilità di Sistema: Piena compatibilità con i principali marchi di resettori e camicie per enucleazione (standard d'innesto rapido). | ¨SI ¨NO
2 | Risoluzione: Supporto nativo per telecamere Full HD (1080p) o 4K UHD | ¨SI ¨NO
3 | Costruzione: Realizzazione in acciaio inossidabile di grado medicale | ¨SI ¨NO
4 | Trattamento Anti-Appannamento: Sistema anti-fog integrato o design ottico che minimizza la condensa interna | ¨SI ¨NO
5 | Fibra Ottica Integrata: Fascio di fibre ottiche per illuminazione ad alta densità per evitare zone d'ombra durante l'uso del laser. | ¨SI ¨NO
6 | Compatibilità sia per sterilizzazione in autoclave a 134°C, che con sterilizzazione chimica al perossido di idrogeno o al plasma. | ¨SI ¨NO
7 | Comprensivo di Camicie Dedicate e elementi operativi per fibra laser; | ¨SI ¨NO
8 | Comprensivo di nefroscopio per morcellazione. | ¨SI ¨NO
OTTICHE NEFROSCOPIA PERCUTANEA
9 | Tipologia: Ottica rigida con sistema di lenti a stelo (Rod Lens). | ¨SI ¨NO
10 | Risoluzione: Ottimizzata per sensori Full HD e 4K per una discriminazione netta dei dettagli del calcolo e della mucosa. | ¨SI ¨NO
11 | Costruzione: Acciaio inox chirurgico ad alta resistenza per prevenire deformazioni durante le manovre di leva. | ¨SI ¨NO
12 | Angolo di Visione: almeno 0° - 6° (standard per nefroscopia operativa per consentire il passaggio rettilineo di sonde litotritrici e pinze). | ¨SI ¨NO
13 | Diametro Esterno: Disponibile in due versioni principali: Standard: circa 4mm (per nefroscopia standard), Mini-PCNL: circa 2.7 mm - 3 mm (per procedure mini-invasive). | ¨SI ¨NO
14 | Lunghezza Operativa: compresa tra 330mm e 380mm, per attraversare lo spessore della parete addominale e renale. | ¨SI ¨NO
15 | Campo Visivo (FOV): Grandangolare (circa 85°), per una visione d'insieme delle cavità renali. | ¨SI ¨NO
16 | Compatibilità sia per sterilizzazione in autoclave a 134°C, che con sterilizzazione chimica al perossido di idrogeno o al plasma | ¨SI ¨NO
17 | Complete di cavi luce. | ¨SI ¨NO
URETERORENOSCOPI RIGIDI
18 | Tecnologia: Sistema di fibre ottiche ad alta risoluzione (immagine "a nido d'ape" ad alta densità) o lenti a stelo miniaturizzate. | ¨SI ¨NO
19 | Direzione di Visione: 0° (visione diretta) o leggermente angolata 5° - 8° per ottimizzare la visualizzazione del canale di lavoro. | ¨SI ¨NO
20 | Campo Visivo: Grandangolare, almeno 80°. | ¨SI ¨NO
21 | Angolo di Visione: 0° - 6° (standard per nefroscopia operativa per consentire il passaggio rettilineo di sonde litotritrici e pinze). | ¨SI ¨NO
22 | Irrigazione: Presenza di almeno due rubinetti (uno di entrata e uno di uscita) per la gestione dei flussi e della pressione endoluminale. | ¨SI ¨NO
23 | Ingresso Strumentale: Dotato di valvola di tenuta (tipo silicone o "biopsy port") per prevenire il reflusso dei liquidi durante l'inserimento degli accessori. | ¨SI ¨NO
24 | Compatibilità sia per sterilizzazione in autoclave a 134°C, che con sterilizzazione chimica al perossido di idrogeno o al plasma. | ¨SI ¨NO
25 | Completi di cavi luce | ¨SI ¨NO
26 | Dimensioni punta circa 2,5mm; | ¨SI ¨NO
ASSISTENZA
27 | Consegna | massimo 30 giorni dolari e continuativi
28 | Garanzia | almeno 24 mesi
29 | Tempi di intervento | massimo 8 ore lavorative dalla chiamata
30 | Tempi di ripristino | non superiore a 5 giornate lavorative della chiamata/autorizzazione intervento
31 | strumenti sostitutivi | sì/no