## LOTTO 3
| Caratteristiche tecniche | Requisiti minimi | Descrivere
URETERORENOSCOPI FLESSIBILI
1 | Diametro Punta Distale: Massimo 7.5 Fr - 8.5 Fr (per un accesso meno traumatico possibile). | ¨SI ¨NO
2 | Diametro Guaina (Shaft): Massimo 8.5 Fr - 9.5 Fr. | ¨SI ¨NO
3 | Rivestimento: Guaina in materiale biocompatibile ad attrito ridotto (rivestimento idrofilico integrato o compatibile). | ¨SI ¨NO
4 | Lunghezza Operativa: Minimo 650 mm - 680 mm. | ¨SI ¨NO
5 | Angolo di Deflessione: Almeno 270° verso l'alto e 270° verso il basso | ¨SI ¨NO
6 | Meccanismo: Leva di comando ergonomica con possibilità di blocco della posizione (frizione). | ¨SI ¨NO
7 | Raggio di Curvatura: Deve essere ridotto per minimizzare lo stress sulle fibre durante l'uso di strumenti laser. | ¨SI ¨NO
8 | Diametro Canale di Lavoro: Minimo 3.6 Fr (compatibile con fibre laser da 200-365 mm e cestelli in Nitinol, garantendo comunque il flusso di irrigazione). | ¨SI ¨NO
9 | Posizionamento: Il canale deve essere progettato per minimizzare la perdita di deflessione quando lo strumento operativo è inserito | ¨SI ¨NO
10 | Compatibilità con sterilizzazione chimica al perossido di idrogeno o al plasma. | ¨SI ¨NO
11 | Leak Tester: Fornitura inclusa di un sistema per il test di tenuta (manuale o automatico) per la prevenzione di danni da infiltrazione. | ¨SI ¨NO
CISTOSCOPI FLESSIBILI
12 | Diametro Esterno (Punta e Guaina): Compreso tra 15 Fr e 17 Fr. | ¨SI ¨NO
13 | Punta distale rastremata/smussata. | ¨SI ¨NO
14 | Lunghezza Operativa: Minimo 370 mm - 400 mm. | ¨SI ¨NO
15 | Deflessione: Verso l'alto: 210° Verso il basso: 120° | ¨SI ¨NO
16 | Angolo di Visione (FOV): Grandangolare, minimo 120°. | ¨SI ¨NO
17 | • Diametro Canale di Lavoro: Minimo 6 Fr (circa 2.0 mm). Deve permettere il passaggio agevole di pinze bioptiche, elettrodi per folgorazione o stent ureterali, garantendo al contempo un flusso di irrigazione sufficiente per la distensione vescicale. | ¨SI ¨NO
18 | Gestione Liquidi: Doppia connessione o rubinetto integrato per l'irrigazione continua. | ¨SI ¨NO
19 | Leak Tester: Fornitura inclusa di un sistema per il test di tenuta (manuale o automatico) per la prevenzione di danni da infiltrazione. | ¨SI ¨NO
ASSISTENZA
20 | Consegna | massimo 30 giorni dolari e continuativi
21 | Garanzia | almeno 24 mesi
22 | Tempi di intervento | massimo 8 ore lavorative dalla chiamata
23 | Tempi di ripristino | non superiore a 5 giornate lavorative della chiamata/autorizzazione intervento
24 | apparecchi sostitutivi | sì/no