## LOTTO 2
ACQUISIZIONE DI ELETTROBISTURI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA
NON COMPILARE | [8 empty] | COMPILARE
Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Caratteristica | Unità di misura | Operatore | Valore di soglia minima | Criterio di valutazione (MAX,MIN = Quantitativo, VAL = Discrezionale) | Guida alla descrizione delle caratteristiche prodotti offerti | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione delle caratteristiche a cura della ditta offerente | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
0 | 1 |  | Fabbricante |  |  |  |  | Indicare la ragione sociale del fabbricante
0 | 2 |  | Area Commercializzazione (es. EU, USA, WORLD, ecc.) |  |  |  |  | Indicare l'area di commercializzazione del prodotto
0 | 3 |  | Fornitore |  |  |  |  | Indicare la ragione sociale del fornitore
0 | 4 |  | Modello |  |  |  |  | Indicare il nome del modello offerto
0 | 5 |  | Codice CND |  |  |  |  | Indicare la classe secondo Classificazione Nazionale Dispositivi
0 | 6 |  | Identificativo di registrazione BD/RDM |  |  |  |  | Indicare il codice identificativo di registrazione nella Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici
0 | 7 |  | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione |  |  | SI |  | Indicare quanto richiesto
0 | 8 |  | Numero di installazioni in Italia e nella Comunità Europea |  |  | SI |  | Indicare quanto richiesto
0 | 9 |  | Numero di installazioni in Italia nell'ultimo anno |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto
0 | 10 |  | Conformità Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 |  |  |  |  | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
0 | 10 | 1 | Data di scadenza del certificato |  |  |  |  | Indicare la data di scadenza del certificato
0 | 11 |  | Conformità Direttiva 2007/47 |  |  |  |  | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
0 | 11 | 1 | Data di scadenza del certificato |  |  |  |  | Indicare la data di scadenza del certificato
0 | 12 |  | Certificato FDA |  |  |  |  | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 1 | Conformità Norme tecniche di settore: |  |  |  |  | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 2 | CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza” |  |  |  |  | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 3 | CEI EN 60601-1 1 "Sicurezza sistemi elettromedicali" |  |  |  |  | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 4 | Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. |  |  |  |  | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
0 | 13 | 5 | Altro
1 |  |  | DESTINAZIONE D'USO
1 | 1 |  | endoscopia digestiva | Si, No se Si descrivere | = | SI |  | Fornire una descrizione delle caratteristiche peculiari della destinazione d'uso richiesta
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
2 |  |  | Caratteristiche costruttive tecniche e funzionali
2 | 1 |  | sistema elettrochirurgico ad alta frequenza di nuova generazione che garantisca le più elevate prestazioni sia dal punto di vista sia del funzionamento sia della sicurezza del paziente e degli operatori | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 2 |  | in grado di erogare correnti per funzioni di taglio e di coaugulo | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 3 |  | in grado di erogare correnti in modalità sia monopolare sia bipolare | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto
2 | 4 |  | potenza massima di taglio monopolare | W | ≥ | 300 | Valutazione | Indicare quanto richiesto
2 | 5 |  | potenza massima di coagulazione monopolare | W | ≥ | 200 | Valutazione | Indicare quanto richiesto
2 | 6 |  | potenza massima di taglio bipolare | W | ≥ | 100 | Valutazione | Indicare quanto richiesto
2 | 7 |  | potenza massima di coagulazione bipolare | W | ≥ | 120 | Valutazione | Indicare quanto richiesto
2 | 8 |  | misura dell’impedenza tissutale e suo utilizzo per controllare i parametri di erogazione | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 9 |  | regolazione automatica della potenza per i programmi di taglio e coagulazione in base alle caratteristiche del tessuto, in modo da erogare la potenza minima necessaria per ottenere gli effetti desiderati | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2 | 10 |  | correnti specifiche per endoscopia con parametri ed effetti taglio/coagulo differenti e selezionabili dall’utilizzatore per polipectomia e sfinterotomia endoscopica | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrzione
2 | 11 |  | presenza di almeno due uscite attive HF per fornire correnti di taglio e coagulo per elettrodi mono/bipolari | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrzione
2 | 12 |  | possibilità di collegare alle uscite attive cavi dotati di spine multimarca di standard diversi eventualmente utilizzando adattatori | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrzione
2 | 13 |  | possibilità di collegare alle uscite attive strumenti sia pluriuso che monouso | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrzione
2 | 14 |  | presa per l’elettrodo neutro che accetta sia spine internazionali sia spine europee senza la necessità di adattatori | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrzione
2 | 15 |  | Ulteriori caratteristiche rispetto a quelle richieste | Si, No se Si descrivere
3 |  |  | Caratteristiche di interfaccia utente e comandi
3 | 1 |  | display per l’impostazione e la visualizzazione di tutti i parametri di lavoro elettrochirurgici | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Indicare le dimensioni del display e quali sono i parametri impostabili e visualizzabili
3 | 2 |  | possibilità di memorizzare programmi di lavoro richiamabili | Descrizione |  |  | Valutazione | specificare modalità di configurazione e numero massimo di programmi salvabili e richiamabili
3 | 3 |  | dotato di pedaliera per il controllo dell’erogazione monopolare /bipolare | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Specificare la configurazione della pedaliera ai fini del completo utilizzo delle funzioni richieste per la destinazione d'uso
3 | 4 |  | possibilità di attivare la corrente sia mediante manipolo sia mediante pedaliera | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Descrivere
3 | 5 |  | generazione di una codifica richiamabile dall’elenco degli errori in caso di anomalia ed eventualmente indicazioni di risoluzione | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Descrivere
3 | 6 |  | Ulteriori caratteristiche rispetto a quelle richieste | Si, No se Si descrivere
4 |  |  | Caratteristiche di sicurezza
5 | 1 |  | sistema di monitoraggio continuo della corretta aderenza dell’elettrodo neutro alla cute del paziente | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Descrivere come avviene il monitoraggio della corretta aderenza dell'elettrodo neutro alla cute del paziente
5 | 2 |  | autotest automatico all’accensione dell’apparecchio e autodiagnosi durante il funzionamento con allarmi acustici e visivi | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
5 | 3 |  | autostart e autostop senza pedale | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
5 | 4 |  | capacità di riconoscere elettrodo neutro pediatrico/neonatale adeguando il controllo dell’erogazione | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione
5 | 5 |  | Ulteriori caratteristiche rispetto a quelle richieste | Si, No se Si descrivere
6 |  |  | Allestimento dotazioni e accessori
6 | 1 |  | completo di carrello dedicato, che consente l’alloggio dei componenti del modulo ad argon | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
6 | 2 |  | completo di tutti gli accessori necessari per l’utilizzo (es.alimentatore, cavo per elettrodo neutro, etc.) e dotato di spina di alimentazione del tipo in uso nel reparto utilizzatore | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
6 | 3 |  | integrazione funzionale di sistemi esterni quali modulo gas argon e pompa di irrigazione | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
6 | 4 |  | Ulteriori caratteristiche rispetto a quelle richieste | Si, No se Si descrivere
7 |  |  | Caratteristiche modulo ARGON
7 | 1 |  | modulo argon completo di riduttore di pressione | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
7 | 2 |  | modulo argon completo di presa e un cavo di collegamento per sonde argon flessibili | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
7 | 3 |  | modulo argon completo di attivazione sincrona del flusso di gas e dell’erogazione di corrente sia mediante pedale sia mediante manipolo | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
7 | 4 |  | modulo argon completo di integrabilità del modulo sull’elettrobisturi, dal quale deve essere possibile gestire la modalità di coagulo con gas argon e selezionare diverse modalità di trattamento, quali ad esempio standard, flusso continuo e pulsato | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
7 | 5 |  | Ulteriori caratteristiche rispetto a quelle richieste | Si, No se Si descrivere
8 |  |  | Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo - formazione
8 | 1 |  | tempo massimo di consegna/installazione/collaudo (attività a carico della ditta fornitrice) | giorni solari | ≤ | 45 gg | Min | Indicare
8 | 2 |  | Durata garanzia | mesi | ≥ | 24 | Valutazione | Indicare
8 | 3 |  | Tipologia garanzia | Tipologia | = | Full risk, ON SITE | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 4 |  | Numero interventi in loco compresi in garanzia | Numero | = | Illimitato | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 5 |  | Sede assistenza tecnica | Descrizione |  | in ITALIA | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 6 |  | Numero di tecnici dedicati | Numero |  | almeno 1 | Valutazione | Indicare
8 | 7 |  | Tempi di intervento in loco in garanzia a partire dalla richiesta di intervento | gg lav | ≤ | 2 | Valutazione | Indicare
8 | 8 |  | Tempi di risoluzione guasto in garanzia a partire dalla richiesta di intervento | gg lav | ≤ | 3 | Valutazione | Indicare
8 | 9 |  | Visite programmate in loco (MP/VS/CF) annuali incluse durante il periodo di garanzia | Numero/descrizione |  |  | Valutazione | Indicare
8 | 10 |  | Disponibilità parti di ricambio | Si, No se Si descrivere |  |  |  | specificare il numero di anni per i quali viene garantita la disponibilità delle parti di ricambio
8 | 11 |  | Fornitura gratuita di muletti di pari prestazioni del modello offerto in caso di avvisi di sicurezza che implichino limitazioni nell'uso fino al ripristino del corretto funzionamento nell'ambito del ciclo di vita del prodotto | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione
8 | 12 |  | Formazione compresa in garanzia, finalizzata all'uso dell’apparecchiatura/attrezzatura in ogni sua funzione | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Descrivere i contenuti, le risorse, i tempi e le modalità di espletamento degli eventi di formazione destinati al personale sanitario (medico/infermiere/OSS/etc) e al personale tecnico
8 | 13 |  | Aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo della garanzia e post garanzia | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Descrivere
8 | 14 |  | Elenco degli accessori (con indicazione dei cod.prodotto, RDM e CND) | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | indicare la percentuale di sconto da applicare al listino depositato nell'offerta economica
8 | 15 |  | Elenco del materiale pluriuso e monouso (con indicazione dei cod.prodotto, RDM e CND) | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Specificare se trattasi di materiale dedicato o acquisibile liberamente sul mercato, indicare la percentuale di sconto da applicare al listino depositato nell'offerta economica
8 | 16 |  | Manuali d'uso e di service | Si, No se Si descrivere | = | in formato elettronico ed in lingua italiana | Valutazione | Allegare
8 | 17 |  | Schede tecniche e depliant dei prodotti proposti | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione | Allegare
8 | 18 |  | Smaltimento imballaggi | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione
8 | 19 |  | Ulteriori caratteristiche relative al servizio di assistenza | Si, No se Si descrivere |  |  | Valutazione

## Istruzioni per compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
NON COMPILARE | [8 empty] | COMPILARE
COLONNA A | COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H | COLONNA I | COLONNA J | COLONNA K | COLONNA L
Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Caratteristica | Unità di misura | Operatore | Valore di soglia minima | Criterio di valutazione (MAX,MIN = Quantitativo, VAL = Discrezionale) | Guida alla descrizione delle caratteristiche prodotti offerti | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione delle caratteristiche a cura della ditta offerente | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina (a cura della ditta offerente)
N.B. Colonna da non N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica l'ID della caratteristica richiesta nella colonna D | N.B. Colonna da non N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica l'ID della caratteristica richiesta nella colonna D | N.B. Colonna da non N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica l'ID della caratteristica richiesta nella colonna D | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati gli operatori logici | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna D la cui mancanza comporta l'esclusione dalla gara. Se non valorizzata si tratta di un requisito non soggetto a soglia minima | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. E' indicato il criterio di attribuzione punti secondo la seguente classificazione: - massimizzazione (Max), voce soggetta a punteggio direttamente proporzionale al valore della caratteristica descritto nella colonna I - valutazione, voce soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante - minimizzazione (Min), voce soggetta a punteggio inversamente proporzionale al valore della caratteristica descritto nella colonna D | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Indica le informazioni/documenti richiesti in riferimento alla specifica richiesta nella colonna D | Da compilare da parte della ditta. Compilazione sintetica con riferimento a quanto specificato nelle colonne D, G ed I | Da compilare da parte della ditta secondo quanto indicato nella stessa colonna E, o descrivendo la caratteristica posseduta del prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna J | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui sono descritti i requisiti indicati nelle colonne J e K

## MDS2
Medical Device Security Risk Assessment (MDS2 ECRI-HIMSS)
| Informazioni e specifiche richieste | Risposta tipo | Istruzioni per la risposta | Risposta del Fornitore
Sezione A : Caratteristiche del Dispositivo Medico
A.1 | Ragione Sociale Fabbricante | Ragione sociale Fabbricante | Indicare la Ragione sociale del fabbricante
A.2 | Nome commerciale e modello del dispositvo | Nome commerciale e modello del dispositvo | Indicare il nome commerciale e modello del dispositvo
A.3 | Tipologia dle prodotto (dispositivo, software, server, app) | Dispositivo, software, server, app | Selezionare il tipo di prodotto. Nota: è necessario compilare un form per ogni linea di prodotto
A.4 | Specificare la versione del software o il livello di patch | Versione del software | Specificare la versione del software
A.5 | Specificare la data di fine supporto del modello | Data | Fornire la data di fine supporto se nota
A.6 | Specificare il sistema operativo e la versione | Windows/Linux/embedded/altro/non applicabile | Specificare il sistema operativo ivi inclusa la versione (es., Windows 10 Enterprise, Red Hat Enterprise Linux 7, Android 7.1)
A.7 | Specificare la data di fine supporto del sistema operativo | Data | Fornire la data di fine supporto se nota
A.8 | Elencare tutte le certificazioni o gli standard che indirizza il dispositivo | Elencare qualsiasi standard o certificazione che il dispositivo indirizza (es. IEC 62304) | Elencare qualsiasi standard o certificazione che il dispositivo indirizza (es. IEC 62304)
A.9 | Specificare le policies e le procedure del fabbricante per l'approvazione e l'installazione di patch di sicurezza | Specificare le policies di validazione e applicazione delle patches | Specificare le policies (patches solo dopo l'approvazione del fabbricante, applicazione di una patch di sicurezza, ecc)
Sezione B: Dati sensibili
B.1 | Il dispositivo memorizza dati sensibili? | Si/No | Si/No
B.2 | Specificare la tecnologia di crittografia dei dati sensibili memorizzati | Dettagli tecnici | Specificare la crittografia del file o la crittografia dell'intero disco
B.3 | I dati sensibili sul dispositivo sono permaneti e transitori? | Permanenti/transitori/non applicabile | Specificare Permanenti/transitori/non applicabile
B.4 | Il dispositivo trasmette dati sensibili? | Si/No | Si/No
B.5 | Specificare tutte le fonti dei dati sensibili e le destinazioni | Server di gestione, PACS, middleware, cartella clinica elettronica, cloud, ecc. | Elencare le fonti e le destinazioni
B.6 | Specificare la tecnologia di crittografia dei dati sensibili trasmessi | Dettagli tecnici | Specificare i metodi di crittografia usati per trasmettere i dati sensibili (es. SSL 3.0, TLS 1.2)
Sezione C: Interfacce fisiche
C.1 | Connessioni cablate? | Ethernet/seriali/USB/non applicabile | Fornire un inventario delle interfacce
C.2 | Connessioni di rete? | Si/No | Fornire un inventario delle interfacce
C.3 | Funzionalità wireless? | Si/No | Fornire un inventario delle interfacce
C.4 | Specificare IEEE 802.11 | 802.11 (a/b/g/n/ac) | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.5 | Funzionalità bluetooth? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.6 | Comunicazione Near-field (NFC)? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.7 | Funzionalità cellulare (es. 4G)? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.8 | Specificare qualsiasi altro metodo di comunicazione non indicato | Elencare | Elencare qualsiasi metodo di comunicazione
C.9 | Sono presenti media rimovibili? | Si/No e se Si specificare (es. porta USB) | Elencare tutti i possibili metodi di archiviazione: (USB, SD Flash)
C.10 | Le porte (es. seriali/USB/FireWire) possono essere disabilitate? | Si/No | I media presenti in C.9 possono essere disabilitati?
Sezione D: Rete
D.1 | Il dispositivo può resistere alla scansione delle vulnerabilità? | Si/No | Si/No
D.2 | Elencare tutte le porte IP necessarie al funzionamento corretto del dispositivo | Es. 21 (FTP), 23 (TelNet), 53 (DNS) | Elencare tutti i servizi di rete abilitati sul dispositivo
D.3 | Le porte non utilizzate sono chiuse? | Si/No | Si/No
D.4 | Elencare tutti i metodi di sicurezza wirelss supportati | WPA2-Enterprise | Elencare le funzionalità di sicurezza
Sezione E: Autenticazione
E.1 | Specificare qualsiasi metodo di autenticazione esterna che il dispositivo supporta | Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol, single sign-on, ecc. | Elencare i metodi di autenticazione
E.2 | Il dispositivo supporta la profilatura degli utenti? | Si/No | Si/No
E.3 | Il dispositivo utilizza password codificate? | Si/No | Si/No
E.4 | Elencare i metodi di monitoraggio/accesso remoto | Virtual private network (VPN), polling | Elencare qualsiasi metodo che il fabbricante / fornitore utilizza per supportare o monitorare il dispositivo da remoto
Sezione F: Protezione del dispositivo
F.1 | Il dispositivo supporta antivirus di terze parti / protezioni contro il malware? | Si/No | Specificare se il dispositivo supporta l'istallazione di antivirus o software di protezione end-point
F.2 | Il dispositivo supporta software di gestione dei dispositivi "mobile" (MDM)? | Si/No | Se il dispositivo è wireless, supporta l'installazione di MDM?

## Configurazione Prodotto Offerto
Configurazione dei dispositivi offerti
Dispositivi Medici (DM)
ID | Descrizione modulo / accessorio | Numero Repertorio/BD | CND | Codice prodotto Fabbricante | Codice prodotto fornitore | Quantità | Consumabile (Si/NO) | Se Consumabile N° Utilizzi | Funzionalmente collegato ad Item... | Note
DM.1
DM.2
DM.3
DM.4
DM.5
DM.6
DM.7
DM.8
DM.9
DM.10
DM.11
DM.12
DM.13
DM.14
DM.15
DM.16
DM.17
DM.18
DM.19
DM.20
Dispositivi NON Medici (D)
ID | Descrizione modulo / accessorio |  |  | Codice prodotto Fabbricante | Codice prodotto fornitore | Quantità | Consumabile (Si/NO) | Se Consumabile N° Utilizzi | Funzionalmente collegato ad Item... | Note
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
D.15
D.16
D.17
D.18
D.19
D.20